编号：0365-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 温州市东升学生用品有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 电子精密天平 | A131115701 | WT10002 | *U*＝50g，  *k*=2 | 砝码（1kg～40kg）:F1等级；  砝码（1mg～500g）:F1等级 | 温州市计量科学研究院 | 2022/02/23 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | DS013 | 5m | MPE:±0.4㎜ | 标准钢卷尺（0m～5m）:MPE:±（0.03+0.03L）㎜ | 温州市计量科学研究院 | 2022/02/23 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | DS006 | 1000㎜ | *U*＝0.04㎜，  *k*=2 | 三等标准金属线纹尺：MPE：±（0.03+0.02L）㎜ | 温州市计量科学研究院 | 2022/02/23 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由生产部负责溯源。公司测量设备委托温州市计量科学研究院校准，校准证书由生产部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022年4月17日~ 4月18日  审核员签字： 微信图片_20220124153411 部门代表签字： C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\1ae7fff4a3ff5928b6958df73c0ca44.png | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。