**附1：**

**测定仪泄漏电流测量过程不确定度评定报告**

1、测量过程  
1.1、测量方法：JJG 846-2015《粉尘浓度测量仪检定规程》及仪器使用说明书和相关操作规范进行测量。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：数字万用表， 测量范围（0-40）mA，*U*=0.22mA,*k*=2。

1.4、被测对象：泄漏电流≤5mA。

1.5、测量过程： 将数字万用表的输出端子分别接在粉尘仪的交流输入端及外壳裸露金属件上，使数字万用表输出交流电压，进行测量，此时万用表显示被测量数据。

2、数学模型： （1）

式中： ---被测仪表的泄露电流

L----数字万用表读数值

1. **输入量的标准不确定度评定**

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度**；**测量设备引入的标准不确定度。

3.1 、测量重复性引起的标准不确定度的评定

输入量L的不确定度的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度，可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。在数字万用表的正常工作状态下，同一组人，用同一台设备，在相临近的时间内，对样品连续测量10次，得到10个试验数据汇于表1。

表1 样品测定10 次的数据

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 测得值mA | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测得值mA | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 |

被测试件测量值的平均值： 

单次重复性测量值的实验标准差：

被测量估计值（）标准不确定度分量*u*1（为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： =S=0.07mA

3.2、测量设备示值误差引入的不确定度影响分量*u*2

依据数字万用表校准证书出具的不确定度为*U*=0.22mA，*k*=2，取α=半宽0.22mA，则：

4、标准不确定度一览表

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2 标准不确定度汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| 标准不确定度*u*1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.07mA |
| 标准不确定度*u*2 | 测量设备引入的不确定度 | 0.11 mA |

4.2合成标准不确定度的计算

0.13 mA

**5、扩展不确定度的计算**

取包含因子*k* = 2，置信概率为95％*,* 得

*U*=*k*·*uc* =2×0.13mA= 0.26mA

**6、测量不确定度的报告与表示**

*U*=0.26mA *k*=2