项目编号：0005-2019-2022

审核员监督审核记录（远程）（二）

企业名称：重庆川仪调节阀有限公司

审核员：

审核日期： 2022年4月20日上午至2022年4月21日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查《测量和监视设备台账》，企业已将1731台测量设备纳入到测量管理体系管理，且对设备进行分类管理A类37台，B类1086台，C类608台，共1731台。 查《测量设备管理程序》，程序文件中规定了公司测量设备进行分类的依据，企业将强检测量设备作为A类进行管理。符合程序文件要求。公司质量部负责测量设备全过程管理。现场抽查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 抽查由中国四联仪器仪表有限公司计量测试中心、江苏世通仪器检测服务有限公司、重庆世通仪器检测服务有限公司、重庆市计量质量检测研究院出具的检定校准证书8份。符合要求。 查由中国四联仪器仪表有限公司计量测试中心对两组量块进行了检定；查由重庆世通仪器检测服务有限公司对游标卡尺、直读光谱仪、耐震压力表进行了校准；查由重庆市计量质量检测研究院对数显洛氏硬度计、液压式万能试验机、三坐标测量机进行了检定/校准。抽查以上校准证书和检定证书信息和台账相符。测量设备检定校准证书出具的结果内容正确，使用的主要测量标准满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查质量管理部提供的2022年3月-4月份《三坐标实验室设备点检记录表》2份，查计量室2022年1-4月份《温湿度记录》，已对设备状态、温湿度等测量设备使用环境进行持续监控和记录，环境条件满足要求。 | 质量管理部 生产物资部 IE工程部 | 否 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程“球阀用球芯外圆尺寸测量过程”，测量要求识别正确，使用的测量设备名称“三坐标测量机”，型号规格：（900×1200×800）mm，设备编号：7618829CA，校准日期：2021年11月16日，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 查“球阀用球芯外圆尺寸测量过程”，被测参数要求“外径尺寸：Φ240mm±0.023m”，已经进行了计量确认验证，验证方法正确，符合要求。见《测量过程控制检查表》。 | 质量管理部 生产物资部 技术研发部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业已识别出了主要产品的测量过程37个，建立《测量过程及控制一览表》，编号：ZG/Z5-067。识别出“球阀用球芯外圆尺寸测量过程”、“壳体强度试验”、“套筒热处理”、“阀杆金加工过程检验”、“原材料化学成份光谱分析”等6个关键测量过程，重要测量过程25个，一般测量过程16个。 对关键测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求。查《测量设备计量确认明细表》1份，已对测量设备进行了确认。抽查“球阀用球芯外圆尺寸测量过程”的《计量确认过程验证记录表》1份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。查球阀用球芯外圆尺寸测量过程不确定度评定报告，已完成不确定度评定。见附件1《球阀用球芯外圆尺寸测量过程不确定度评定报告》。 查《球阀用球芯外圆尺寸测量过程测量过程监视记录及控制图》1份，按照规范要求所规定的测量过程监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，查三坐标测量机校准证书，已进行了测量设备的校准，符合要求。 | 技术研发部 质量管理部 生产物资部 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 查企业委外的检定校准服务方4家为：中国四联仪器仪表有限公司计量测试中心、江苏世通仪器检测服务有限公司、重庆世通仪器检测服务有限公司、重庆市计量质量检测研究院，抽查8份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求。签章资质有效，符合要求。 | 质量管理部 生产物资部 IE工程部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为水、电。2021年全年用水25237吨，用电4466432度。共计折合555.87吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产物资部 | 否 |