## 监控记录
附2： 测量过程控制监视分析表及控制图
过程名称： |  | 管材壁厚尺寸测量过程 |  |  | 壁厚尺寸 |  |  | 壁厚尺寸： 8.2（ +1.0/0）mm |  | 最大允许误差： |  | ±0.165mm
测量设备： |  | 带表卡尺 |  |  | 测量范围: |  | （0~150）mm |  |  | 最大允许误差： |  | ±0.03mm
核查标准： |  | 同类型管材 |  |  | 监控方式 |  | 每月监控一次
日 期： |  | 2021-05-18 | 2021-06-17 | 2021-07-16 | 2021-08-16 | 2021-09-17 | 2021-10-18 | 2021-11-17 | 2021-12-17 | 2022-01-17 | 2022-02-17 | 2022-03-17 | 2022-04-18
测 量 值 | 1 | 8.2 | 8.22 | 8.24 | 8.22 | 8.23 | 8.22 | 8.2 | 8.24 | 8.23 | 8.2 | 8.22 | 8.24
| 2 | 8.22 | 8.24 | 8.22 | 8.23 | 8.22 | 8.23 | 8.22 | 8.22 | 8.24 | 8.22 | 8.24 | 8.24
| 3 | 8.22 | 8.23 | 8.22 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.22 | 8.22 | 8.24 | 8.22 | 8.24 | 8.23
| 4 | 8.22 | 8.2 | 8.24 | 8.21 | 8.24 | 8.22 | 8.22 | 8.24 | 8.22 | 8.24 | 8.22 | 8.22
| 5 | 8.24 | 8.22 | 8.22 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.22 | 8.23 | 8.22 | 8.24 | 8.2
平均值(X) |  | 8.22 | 8.222 | 8.228 | 8.228 | 8.234 | 8.23 | 8.22 | 8.228 | 8.232 | 8.22 | 8.232 | 8.226
极差（R) |  | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04
| X | 2021-05-18: 8.2267; 2021-07-16: UCLx=X+A2R; 2021-09-17: 8.2435; 2021-11-17: A2; 2021-12-17: 0.577; 2022-02-17: 注： 1）每次测量数据不少于5个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2021-05-18: 0.029167; 2021-07-16: LCLx=X-A2R; 2021-09-17: 8.2098; 2021-11-17: D3; 2021-12-17: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.061658 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 8.2267 | 8.2267 | 8.2267 | 8.2267 | 8.2267 | 8.2267 | 8.2267 | 8.2267 | 8.2267 | 8.2267 | 8.2267 | 8.2267
UCLx |  | 8.2435 | 8.2435 | 8.2435 | 8.2435 | 8.2435 | 8.2435 | 8.2435 | 8.2435 | 8.2435 | 8.2435 | 8.2435 | 8.2435
LCLx |  | 8.2098 | 8.2098 | 8.2098 | 8.2098 | 8.2098 | 8.2098 | 8.2098 | 8.2098 | 8.2098 | 8.2098 | 8.2098 | 8.2098
R均值 |  | 0.029167 | 0.029167 | 0.029167 | 0.029167 | 0.029167 | 0.029167 | 0.029167 | 0.029167 | 0.029167 | 0.029167 | 0.029167 | 0.029167
UCLr |  | 0.061658 | 0.061658 | 0.061658 | 0.061658 | 0.061658 | 0.061658 | 0.061658 | 0.061658 | 0.061658 | 0.061658 | 0.061658 | 0.061658
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2021-06-17: 薛浩华; 2021-12-17: 审核：; 2022-01-17: 张淑贤