附录B

**高度控制测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  编号 | | 202201 | 测量过程名称 | 井口主阀体硬度检测 | 测量过程规范编号 | | XHY/CL-01 |
| 所在部门 | | 质量部 | 测量项目 | 检测硬度 | 控制程度 | | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：  测量设备：PHBR-100布氏硬度计  测量方法：硬度测量采用直接接触法，将被测工件表面打磨抛光，表面粗糙度达到规定标准后，将硬度计置于被测工件表面上，按照硬度计操作规程要求进行硬度测量，硬度计显示被测量数据，并记录。  环境条件：常温  测量软件；无  操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。  其他影响量：无 | | | | | | | |
| 有效性确认记录:  用标准布氏硬度块230HBS对硬度计的检测过程的有效性进行确认：  2022年4月11日用硬度计对标准硬度块对进行三次硬度检测，平均硬度为232HB  公司布氏硬度计的扩展不确定度*U=*4.6HB,*k*=2  E= =0.31≤1  当E≤1时，此测量过程有效。  确认人员：a0eec7c22b0c2f8f3a0c6a508ab0528 日期：2022.4.11 | | | | | | | |
| 变更记录: | | | | | | | |
| 日 期 | 变 更 内 容 | | | | | 批准人 | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |
|  |  | | | | |  | |