项目编号：0366-2022

审核员现场审核记录

企业名称:西尼机电（杭州）有限公司

审核员：                             审核日期：2022年4月23日 - 4月24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业规定了品质管理部为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。询问技术中心、品质管理部、制造中心、供应链管理部、营销中心、综合管理中心相关人员，基本清楚自己的工作职责。 | 技术中心 品质管理部 制造中心 供应链管理部营销中心 综合管理中心 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质管理部已组织识别企业原材料进厂检验、生产工艺过程中质量控制，产品成品检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，无顾客投诉及纠纷。 | 品质管理部 制造中心 营销中心 供应链管理部 技术中心 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业编制的XNJD/MM-2021《测量管理体系质量手册》中制定了测量管理体系管理方针及7项质量目标，目标可测量。编制了质量目标及实施一览表，每半年或一年由品质管理部负责对质量目标定期检查和统计，考核均已达标。 | 技术中心 品质管理部 制造中心 供应链管理部营销中心 综合管理中心 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系XNJD/MM-2021《测量管理体系管理手册》和XNJD/MP-01～21-2021《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。抽查企业执行的产品标准及技术文件：GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》、GB/T 10058-2009《电梯技术条件》、GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》等，均为现行有效版本，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 品质管理部 制造中心 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了XNJD/MP-07-2021《测量记录管理程序》，品质管理部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的准确性，对本单位产生的记录收集、整理和保存。 查：原材料进货检验记录 名称：外购主机，订单号：P202204070701,进货数量4，检验项目有材质确认、外观、标识、尺寸、性能（曳引轮、基座、制动器、工作噪音、线圈温升）等；检验日期2022.4.13,检验员为汤林斌，结论：合格。 查：成品检验报告单 名称：自动扶梯/自动人行道，产品型号：GERSN E100，出厂编号：XNJD-FZ21-182-0467，检验项目有扶梯安装就位与检验、电气部分、安装装置、检修装置、扶手与驱动运转区域等，检验日期2022.3.2，检验员为李宇斌；结论：合格。 查：第三方检测报告 报告编号No：12TJ120220304；产品名称：曳引驱动乘客电梯；检验单位：湖北特种设备检验检测研究院，样品数量1个，检测依据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）及其第1号、2号、3号修改单，检验检测日期2021年11月25日,检验检测结果均合格。 | 品质管理部 制造中心 供应链管理部 技术中心 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业编制了XNJD/MP-08-2021《封印标识管理程序》、XNJD/MP-09-2021《测量设备管理程序》、XNJD/MP-10-2021《测量环境管理程序》、XNJD/MP-12-2021《计量确认管理程序》、XNJD/MP-15-2021《量值溯源管理程序》，企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程；企业建立了测量设备管理台账，共有120台套测量设备，分为AB类管理，内容包含测量设备编号、名称、规格型号、制造厂、测量范围、准确度等级、检定周期、有效日期、管理类别等；程序中规定品质管理部为测量设备计量确认标识的归口管理，并规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。 抽查：里氏硬度计，规格型号为853A，编号为098105272，校准日期2021年9月18日，证书编号：8017218213，校准单位：苏州市计量测试院。有计量确认合格标识。 抽查：自动扶梯滚轮试验台，规格型号为HS-LGL-V2.0，编号为JFGL210014，校准日期2021年4月23日，证书编号：LZ-21-2130005040，校准单位：大连辽南计量检测院有限公司。有计量确认合格标识。 抽查：盐雾试验箱，规格型号为SH-90L，编号为ZH2104523，校准日期2021年9月8日，证书编号：1JA21005252-0001，校准单位：中国赛宝实验室计量检测中心。有计量确认合格标识。 抽查：数显游标卡尺，规格型号为（0-300）mm，编号为11035565，未进行送检溯源，不符合7.3.2溯源性的要求。 测量设备溯源详见《测量设备溯源抽查表》。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。 | 品质管理部 技术中心 制造中心 | 次要 不符合项02 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | - 企业编制了XNJD/MP-06-2021《测量软件管理程序》，品质管理部负责对测量软件进行识别，并对各部门软件管理的情况实施监督检查。查企业提供的《测量软件确认清单》，共有识别测量软件23套，均按程序文件要求进行了确认。 - 抽查：限速器试验系统测量软件确认过程验证记录表，测量软件编号：TG328A，确认时间2021年11月6日，确认结果：符合要求。 | 品质管理部 | 否 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制的XNJD/MP-11-2021《外部供方控制程序》规定了供应链管理部负责供方的开发和管理，制定供方评价准则，建立合格供方名录。编制了《合格供方名录》，《供方调查评价表》等，共有8家企业列入合格供方名录，包括测量设备供应商、校准机构及第三方检测机构。其中测量设备校准机构有四家，抽查其中提供计量校准报告的中国赛宝实验室计量检测中心已按程序文件要求进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，注册号：CNAS L13344，在认可的校准和测量范围内开展校准活动，符合要求。 | 品质管理部 供应链管理部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制的XNJD/MP-12-2021《计量确认管理程序》，规定了品质管理部负责对公司计量确认工作实施统一管理，并对执行情况进行监督检查。编制了《计量确认明细表》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 抽查编号：1445999外径千分尺（0～25㎜）测量设备计量确认验证记录表，验证时间2021年12月11日，验证结果：符合要求。验证人：何国成。 XNJD/MP-12-2021《计量确认管理程序》规定了测量设备需对调整部位由专人在计量确认完成时进行标识或封印，在计量设备点检时应对调整部位进行检查，确认调整部位是否保持原样。如发现调整部位发生变化，应将该设备按不合格测量设备进行处置，并重新进行重新计量确认。 目前企业没有需要封印的测量设备。 | 品质管理部 技术中心 制造中心 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了XNJD/MP-13-2021《测量过程管理程序》，规定了品质管理部负责组织各有关部门对测量过程进行识别和策划；负责测量过程的监督管理；制造中心负责将产品技术指标、产品标准及技术规范、合同、法律法规对产品的安全性和公平性等要求，包括明确的和隐含的要求，转化为可以测量量值，并体现在测量过程设计中。各部门负责测量过程的实施和控制，负责编制本部门的计量要求和计量特性要求，制定监视范围、监视点、监视项目和方法，并形成作业文件，负责计量验证、测量过程监视和监视数据的具体实施。 共识别出测量过程64个，其中重要测量过程有7个。 抽查一个高控的重要测量过程---主机曳引轮硬度检测过程，规定了测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 品质管理部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。详见附件：硬度检测过程监视统计记录及控制图。 | 品质管理部 技术中心 制造中心 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的XNJD/MP-14-2021《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求。抽查了主机曳引轮硬度测量测量不确定度评定报告，见附件。 | 品质管理部 技术中心 制造中心 | 否 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的XNJD/MP-16-2021《测量满意度管理程序》，规定品质管理部负责收集内部顾客意见，并进行分析和评价，外部顾客满意度由营销中心负责汇总和分析；内部满意度调查结果：2022年2月，共对30名员工进行了满意度调查，回收率100%，满意度为96.7%，满意度符合公司目标要求；外部满意度调查结果：2022年2月共对30家客户进行上一年度满意度调查，回收率100%，满意度为96.97%，满意度符合公司目标要求。 | 品质管理部 营销中心 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在XNJD/MP-18-2021《不合格控制管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。企业内审中开出2份不符合报告，均已按文件要求进行了整改已关闭。 | 品质管理部 制造中心 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制的XNJD/MP-19-2021《持续改进管理程序》中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。2022年度内审共开出2份不符合报告，均已按程序文件要求进行了整改封闭。 | 技术中心 品质管理部 制造中心 供应链管理部营销中心 综合管理中心 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位能规范使用法定计量单位，基本满足要求。 - 企业有强制检定计量器具一只用于安全防护的储气罐配备的压力表，经查验压力表在有效期内使用 ，企业无定量包装产品。 | 供应链管理部 制造中心 品质管理部 营销中心 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | - 为了规范公司内部能源消耗控制，节约能源，企业编制了XNJD/MP-21-2021《能源计量管理程序》。企业主要耗能为水和电，每个月收到相关机构提供的水表、电表的消耗数值。2021年4月份-2022年3月份耗电1269440kW·h、耗水12532t，共标准煤157t，不是重点耗能企业。 | 综合管理中心 | 否 |
| 17 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 企业在用7台叉车，都能提供检验报告。抽查设备代码：5110Z0109201380042；检验报告编号：CH2021C37306,检验日期为2021年12月20日，下次检验日期为2022年12月，检验单位为杭州市特种设备检验研究所，检验结论：合格。查特种设备作业人员叉车司机，持证人：余利平，证件编号：33012619741201401X，发证机关为杭州市质量技术监督局萧山分局，有效期至2023年03月。 企业在用21台行车，都能提供检验报告。抽查设备代码：4170Z0109200900024；检验报告编号：QH2021A19975,检验日期为2021年12月20日，下次检验日期为2023年12月，检验单位为杭州市特种设备检验研究所，检验结论：合格。 企业在用2台电梯，都能提供检验报告。抽查设备编号：HW12-0000-05-0530；检验报告编号：TH2021K29165,检验日期为2021年7月1日，下次检验日期为2022年8月，检验单位为杭州市特种设备检验研究所，检验结论：合格。 查企业提供的氧气、氮气供气站项目安全现状评价报告，证书编号：APYN20210331352。检测结论：安全条件能满足安全生产要求。检测单位湖南远能安全技术咨询有限公司，检测时间为2021年5月10日。 | 综合管理中心 | 否 |
| 18 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查无机房曳引式客梯产品的销售合同，合同编号：XNK1-220216-F，签订时间2022年2月17日。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备满足该合同产品的生产和检验要求。 | 营销中心 | 否 |