[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                                                                 编    号：0169-2018-2019
审核员现场审核记录

企业名称：四川凯茨阀门制造有限公司    

审核员：王常宁 杨庆                 审核日期：2019年12月19日至2019年12月20日 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	4.总要求
	企业建立测量管理体系一年来运行正常有效，和公司管代邱总交谈，公司领导对企业建立测量管理体系及对测量设备的计量工作很重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识较高。
企业计量职能部门质量安全环保部能履行职责对体系运行进行管理和协调。

一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。
	管理者代表、总经办（人力资源部）、制造部(生产中心）、技术部、质量安全环保部（检测计量室）、供应部、市场部
	否

	2
	企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？
	5.2顾客为关注焦点

8.2.2顾客满意
	公司主要测量要求是已识别出的47个测量过程，其中：“原材料成分碳含量检测测量过程”“阀体压力密封试验测量过程”列为关键测量过程。本次审核没有新增关键测量过程。公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。

公司还通过收集外部顾客对产品质量的评价，内部顾客对测量设备管理的评价，来获证客户的满意程度。查：2019年7月份发内部顾客满意度调查表20份，内部顾客满意率96.5%。发外部顾客满意度调查表22份，外部顾客对产品质量满意率97.5%。
企业产品质量稳定，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。公司近年来建立的测量体系为企业提供了重要的技术保证作用。
	管理者代表、总经办（人力资源部）、制造部、技术部、质量安全环保部、供应部、市场部
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	公司制定了计量方针及5项质量目标，可测量，质量安全环保部对各部门进行统一考核。公司制定了“2019年计量管理工作计划”，每半年对目标的完成情况进行汇总统计，2019年1~11月份各部门都能按照计划要求完成目标任务。
	管理者代表、总经办、制造部、技术部、质量安全环保部
、供应部、市场部
	否

	4
	企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？
	6.1.1人员职责

6.1.2能力和培训
	企业各类人员在体系中的职责明确。

企业制定了2019年人员培训计划12项，目前已完成12项培训计划。总经办（人力资源部）负责制定计划，组织培训和操作人员能力评价。有培训记录和有效性评价，能按照培训计划要求完成培训任务。抽查：2019年5月20日，组织的APISPec6D第24版标准培训学习，技术部负责讲课，有人员签到，培训记录，评价记录。总经办（人力资源部）负责培训资料的保存。
	总经办（人力资源部）、技术部


	否

	5
	  核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。

记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ 
	6.2信息资源

6.2.2 软件

6.2.3记录
	现场抽查企业产品执行行业标准（美国管线和管道阀门规范API 6D标准）：管道阀门驱动装置和安装夹标准API 6DX-2012；

阀门耐火检测规范API 6FA-2011；止回阀耐火检测规范API 6FD-2013；软阀座直角回转阀的耐火试验标准API 607-2016；石油天然气行业服务企业质量管理体系规范APIQ2-2011； 法兰、对焊端、螺栓连接阀盖钢制闸阀API600-2015，适用于石油和天然气工业制造组织产品生产、质量检测要求规范，标准文件现行有效，受控。

抽查：质量安全环保部《成品阀门装配检查压力试验记录》，记录号：CKTZ/QR31A-01；日期:2019年6月1日，试验人员:刘建，审核人员:李涛。记录、报告信息量完整，使用计量单位正确，报告、记录按《测量体系记录控制程序》规定对记录实施管理，保存期限为三年。

1.查：质量安全环保部产品机械性能检验用“液压万能试验机”自带测量软件，公司未对其进行识别和受控。不符合GB/T19022-2003标准6.2.2 条款，属次要不符合。

2.现场抽查质量安全环保部《成品最终检查记录》表格，（生产令号：1319-03-53，日期：2019.5.3），测量参数均未标注法定计量单位，评审人员未签名，不符合GB/T19022-2003标准6.2.3条款，属次要不符合。
	质量安全环保部（检测计量室）、制造部（生产中心）

	不符合01

不符合02

	6
	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	查：公司测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，检定/校准证书由质量安全环保部保存。

查：智能超声波探伤仪, 编号E11972， 检定日期：2019年08月02日，有效期至2020年08月01日；有计量确认标识，查编号SCMTS19081291228，型号(50-75mm)，0.01mm的外径千分尺, 检定日期：2019年08月12日，有效期至2020年08月11日，有计量确认标识；生产中心阀体压力试验装置上压力表，编号：Y01003433，有计量确认标识，检定日期2019年11月12日。

检测计量室配备了温湿度计并已检定，检测室环境温度有控制要求，符合测量设备使用条件。

所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证且标识清楚完整。抽查6份测量设备检定证书均在有效期内，填写规范，详见《测量设备溯源抽查表》。
	质量安全环保部（检测计量室）、制造部（生产中心）

	否

	7
	是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？供应部对提供测量设备和提供原料服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理程序》，质量安全环保部、供应部已对外部供方进行了识别，建立了外部供方清单和档案，抽查了《合格供方登记评定表》、《外部服务方资质评价表》。经查：企业测量设备主要由自贡市计量测试研究所检定和校准服务。企业对检定/校准单位的资质进行了确认评价，满足公司需求。
	供应部、质量安全环保部
	否

	8
	抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认


	查：原材料成分碳含量检测过程配备的移动式直读光谱仪，证书编号：SCMTS190403395763,检定日期2019年04月03日，检定结论：合格。查：阀体压力密封试验过程配备的压力表，型号规格：Y01003433，证书编号：SCMTS191112022239，检定日期2019年11月12日，检定结论：符合1.6级，结果符合计量确认要求。压力表编号为0J0708301，证书编号：SCMTS191112022239，检定日期2019年11月12日，检定结论：符合1.6级，检定结果符合计量确认要求。测量设备均经过计量确认，检定/校准证书信息量齐全，符合标准要求。

企业暂无需要调整间隔的测量设备。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。
	质量安全环保部（检测计量室）、制造部（生产中心）

	否

	9
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？

是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程

7.3.1测量不确定度
	企业本次没有新增关键测量过程。目前已识别两个关键测量过程：原材料成分碳含量检测测量过程、阀体压力密封试验测量过程，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。

质量安全环保部对两个关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。对两个关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“原材料成分碳含量检测测量过程不确定度评定”资料。
	质量安全环保部（检测计量室）、制造部（生产中心）

	否

	10
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	2019年11月20日，组织了公司测量管理体系内部审核，余维东、罗会兰任组长分2组进行审核。内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门和生产中心、检测计量室进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

公司于2019年11月29日，开展了测量体系管理评审，会议由管代邱晓峰主持，会上总结了体系运行一年来的情况，肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。对公司测量管理2020年要开展的计量器具自校准工作可行性，进行了讨论，落实了具体实施部门和人员。
	管理层、总经办（人力资源部）、制造部(生产中心）、技术部、质量安全环保部（检测计量室）、供应部、市场部
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？


	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《原材料成分碳含量检测测量过程监视统计记录表》显示:2019年1月到2019年12月对“原材料成分碳含量检测测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：原材料成分碳含量检测测量过程监视记录控制图。
	质量安全环保部（检测计量室）、制造部(生产中心）
	否

	12
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。


	8.3不合格控制    8.4改进


	企业对2018年初审核中发现的2个不符合项，公司对这2个不符合项及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：1.使用的标准物质已建立了台帐增加了信息；2.现已有4名人员取得测量管理体系内审员资质。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行现场查验，确认公司对外审中发现的2个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。确认公司能按其预防纠正措施认真进行自查自纠，能不断完善体系的管理。
	管理层、总经办、质量安全环保部、制造部、供应部、市场部、技术部
	否

	13
	强制检定，法定计量单位使用。
	计量法制要求
	企业198台件测量设备列入计量确认，企业电表、水表属强制检定计量器具。查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本正确。
	总经办、质量安全环保部、技术部
	否

	14
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1）公司开发市场，企业形象广告宣传；2）顾客的要求，企业自身素质的提升；3）企业招投标加分。
	质量安全环保部/总经办/市场部
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能，2019年1~11月生产用电耗为：450844kW;水耗：8150t;天然气耗：11076.09m3；共计能耗：0.00708万吨标准煤，不是重点耗能企业。
	总经办
	否

	16
	GB17167－2006要求配置能源计量设备？
	4.3能源计量器具配备要求
	用能单位配备的电表、水表准确度等级满足标准要求。
	总经办
	否


 4 / 5

