项目编号：0012-2019-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江西洪都航空工业集团有限责任公司

审核员：  审核日期：  2022年04月21日 、2022年05月07日下午（1.5天）

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查质量安全部/计量中心编号为78-1834的3等量块2021年9月24日国防科技工业第一计量测试研究中心检定合格，有效期2022年9月23日 ；查出厂编号为N2401的活塞压力计2021年4月30日国防科技工业第一计量测试研究中心检定合格，有效期2022年4月29日。（在质量安全部/计量中心现场审核日期为2022年4月21日）。 抽查检验中心编号为20100603088的磁粉探伤机2022年1月21日国防科技工业3611二级计量站校准，有效期2023年1月20日。 抽查制造工程部/理化中心编号为31506001的微机控制弯曲试验机2022年3月3日广州广电计量检测股份有限公司检定合格，有效期2023年3月2日。 现场有计量确认状态标识，标识、台账信息和证书一致。 查长度检定间和压力表检定间环境条件满足要求，每日均进行温湿度记录。 企业建立49项计量标准，其中19项二级标准，30项三级标准，均按要求送上级国防机构溯源。企业测量设备除自检外送国防科技工业第一计量测试研究中心、国防科技工业应用化学一级计量测试研究中心、国防科技工业3611二级计量站、广州广电计量检测股份有限公司等机构检定/校准。抽查10台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。祥见《测量设备溯源检查表》 | 质量安全部/计量中心、检验中心、制造工程部/理化中心 | 否 |
| 2 | 企业对提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备检定/校准/检测管理部门质量保证部，建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单国防科技工业第一计量测试研究中心、国防科技工业应用化学一级计量测试研究中心、国防科技工业3611二级计量站、广州广电计量检测股份有限公司，查验相关资质，并保存了评价记录 | 质量安全部/计量中心 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查质量安全部/计量中心编号为78-1834的3等量块、编号为N2401的活塞压力计、检验中心编号为20100603088的磁粉探伤机、制造工程部/理化中心编号为31506001的微机控制弯曲试验机的计量确认记录方法正确，设备满足使用要求。 抽查：FLUKE17B数字万用表的校准过程控制，要求已识别，测量设备经过检定，验证满足要求。关键测量过程方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》， 质量安全部/计量中心、检验中心、制造工程部/理化中心2021年4月至现在没有发现不合格测量设备。 | 质量安全部/计量中心、检验中心、制造工程部/理化中心 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业未新增关键测量过程，关键测量过程均编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 抽查FLUKE17B数字万用表的校准关键测量过程持续控制和监视祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量安全部/计量中心、检验中心、制造工程部/理化中心 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了FLUKE17B数字万用表的校准关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 质量安全部/计量中心、检验中心、制造工程部/理化中心 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，共发出27份调查表，收回27份。经测评满意度得分97分。 | 质量安全部/计量中心 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：天然气、水、和电等，2021年消耗1.7226万吨标煤,是重点用能单位. | 设备能源中心 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备12台件，实际配备12台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备295台件，实际配备295台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备52台件，实际配备52台件，配备率满足要求。 | 设备能源中心 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备能源计量设备为外部设备，计量归供电公司、燃气公司和水务公司等单位负责，抽查6台准确度等级满足要求。抽查进出次级用能单位配备的测量设备80台编号为1521608的三相四线电子式电能表于2020年10月28日（有效期3年）经洪都设备能源中心检定，准确度为2级，准确度等级满足要求。 抽查进出重点耗能设备配备的测量设备11台编号为3105130012三相智能电能表，2018年1月15日（有效期5年）经洪都设备能源中心检定，精度1.0级，准确度等级满足要求。 | 设备能源中心 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备进出用能单位6台、主要次级用能单位80台、主要用能设备11台均经过检定/校准。 | 设备能源中心 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用集中方式采集，平衡、分析和考核。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 设备能源中心 | 否 |
| 12 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查某型飞机的销售合同XXXX（企业为军工企业，一级保密单位），签订时间2021年8月25日。销售合同有随机备件、质量保证大纲等内容，经确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 质量安全部 | 否 |