项目编号：0378-2022

审核员现场审核记录（远程）

企业名称: 江苏亨通电力特种导线有限公司

审 核 员：                                        审核日期： 2022年4月24日～4月25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查阅公司体系文件对部门、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）职责明确进行了规定，公司不仅对测量管理体系管代进行任命，对兼职计量人员的任命也通过公司签署颁布令进行发布，经询问体系运行多年，相关人员清楚自己的工作职责。 | 质量部 制造部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已组织相关部门识别法律法规、标准和顾客的测量要求。建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量稳定，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面有序，没有顾客投诉。对顾客反馈的问题或者提出的要求，能及时沟通回复处置。 | 质量部 制造部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司制定的质量目标，年度通过评审后以文件的形式进行发布，纳入公司目标管理工和，明确各部门的目标要求。 查看其中包括：质量部（含分解目标）“测量设备配备率达100%：在用测量设备的确认率100%，并全部处于受控状态，其计量特性满足计量要求等8项目标。生产制造系统（含分解目标）：强制检定测量设备周期受检率100%等4项目标。2021年度测量管理体系计量目标全部完成。至2022年目前统计结果证明，目标已实现。具体可见管理审核记录。目标管理符合要求。 | 质量部 制造部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查公司制定培训计划，其中根据部门职能形成相应培训计划模块，抽见质量模块的年度培训共26项，包括了质量管理体系、测量管理体系知识培训；质量奖惩制度、计量管理制度培训；检验员操作规范性准确性等项目。明确了时间和地点、参加人员、培训老师等，培训的评价记录由人资部门负责。 公司对重要过程的质检人员实施了培训合格取得资质后方上岗工作的管理。抽看部分测量人员包括原材料检验、产品出厂检验等测量人员计婷婷、章安楠、张芳的资质，均通过了苏州市产品监督检验院的质量检验培训，并取得证书，编号分别为3205C55229、3205C53549、3205C54304，。且证书在有效期内。 企业人员配置、能力满足要求。 | 质量部 制造部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。查看：测量管理手册，编号Q/HLT/CLCM-2016,编审批手续齐全,有签字,并有受控标识。 企业产品执行标准为GB/T 1179-2017《圆线同心绞架空导线》、GB/T 17048-2017《架空绞线用硬铝线》、Q/320584 PBZ 039-2021《铝包殷钢芯耐热铝合金绞线》、Q/320584 PBZ 004-2020《电工用8030铝合金杆》、HLT-ZJSGC002-2016 8176铝杆Fe元素分析测量过程控制规范等，技术文件定期查新确认版本的现行有效，进入受控状态标识和管理，计量单位书写正确。 | 质量部 制造部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了HLT CX002-2014《记录控制程序》抽查：部门检验记录：记录1：2022年4月18日编号为HLT/F-QD-0102019.A/0拉丝工序记录，记录信息包括机台、生产者、产品型号规格、使用材料批号、单线外径数据、卷绕试验结果、表面质量等并有检测人员签字。记录2：2022年4月15日编号为HLT/F-QD-0702019.A/0成品导线原始记录，依据：技术规范。记录了产品规格型号、电阻、节径比、外径、强度、伸长率等检验项目和实测数据、检验结论，并有检验人员和审核人员签字。记录3：编号HLT/F-QD-0792019.A/0电工圆铝杆检测报告，执行标准GB/T3954-2014,记录了产品规格型号、数量、卷号和伸长率、抗拉强度、重量、电阻率等检测项目检测数据和检验结论，有检验和审核人员签字，时间2022年4月25日 记录的保存期限按记录控制程序的档案期限保管表中规定的要求管理。信息量基本满足要求。 | 质量部 制造部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备法码等标准物质。企业采用图表处理软件对测量设备进行管理。测量设备855台件，其中强检10台件，AB类376台件。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送委托苏州市吴江区检验检测中心、苏州市计量测试院等机构检定/校准。 查编号为FM0007的微机控制电子万能试验机2022.01.11日进行校准。查编号为FW0001的电子吊秤2022年01月10日检定合格。查编号为TK0032的温湿度计2022年01月11日进行校准。通过查看视频，现场测量设备已标识、通过测量设备二维码管理可以扫码查询设备的检定校准证书。台账信息和证书一致。现场环境条件满足要求。现场测量设备和标识情况可见视频或图片。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 质量部 制造部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了HLT/JL/CX.2016-007《测量软件管理控制程序》。对软件的测试、确认，保护、监督等管理控制明确了要求。公司目前没专门开发的测量软件，与测量设备自带已安装测量软件，按测量设备整体进行检定校准和监视和管理控制。 | 质量部 制造部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 根据HLT/JL/CX.2016-013《测量设备计量确认管理控制程序》文件的规定对测量设备进行检定/校准/验证。体系内的测量设备都按体系管理要求，实施了检定/校准/验证和标识管理。测量要求进行识别，计量要求进行导出。 抽查：8176铝杆Fe元素含量分析过程：8176铝杆Fe元素含量控制要求为：(0.55±0.04)%，则测量最大允许误差：△允= 0.026%， U95允=0.009% k=2，配备的直读光谱仪U=0.002% k=2，2021.04.16已校准，测量设备满足预期使用要求，验证方法正确。 抽查：原材料称重（电子吊秤）过程：原材料称重控制要求为：重量（2-2.6）t,允差±2‰，则测量最大允许误差：△允= 1.33‰。（取1/3）,即取3t时称重误差3.99kg。配备的电子吊秤称量3t允许的最大误差为2kg，2022.01.10已检定，测量设备满足预期使用要求，验证方法正确。 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 如验证不符合将按程序文件规定，对验证不合格的测量设备维修并重新检定校准做好记录，如仍不能满足要求，不可用于该验证确认的测量过程，将降级使用或者按不合格测量设备处理进行标识和处置。 | 质量部 制造部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 部门按HLT/JL/CX.2016-016《测量过程设计和实现控制程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了107个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息量完整。 对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。目前重要测量过程21个，包括了原材料秤重、铝材Fe元素含量分析、单线外径测量、电阻率、浇铸温度等测量过程。编制了控制规范。查看重要过程《8176铝杆Fe元素分析测量过程控制规范》、《原材料秤重（电子吊秤）过程控制规范》对测量过程中测量人员、测量方法、测量环境、测量设备和监视方法及监视频次的控制要求均进行了规定。详见《测量过程控制检查表》及附件。满足测量过程管理要求。 | 质量部 制造部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 不确定度评定执行公司HLT/JL/CX.2016-017《测量不确定度管理程序》。对重要测量过程 进行了不确定度评定。 抽查了原材料秤重（电子吊秤）过程、8176铝杆Fe元素分析测量过程等重要测量过程的不确定度评定，形成了不确定度报告，评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量部 制造部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | HLT/JL/CX.2016-019《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量设备和测量过程明确了控制要求，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。对测量结果进行追溯和重新验证。 经询问，目前部门未发现测量过程失控的现象和反馈。测量设备发现问题及时反馈进行确认。查见2022年2月18日制造部反馈FW0002电子吊秤显示屏数显不完整，提出了测量设备报废申请，2月19日该电子吊秤已按报废处置，审批手续符合规定。记录编号：HLT/F-QD-092-2019.A/0 | 质量部 制造部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 对发现的不符合按照公司制定了HLT/JL/CX.2016-020《纠正和预防措施管理程序》执行。针对内、外审和体系运行中发现的问题，通过不合格处置单或不符合报告确认并实施纠正措施进行改进。 | 质量部 制造部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用符合规定，强制检定管理控制符合要求。不涉及定量包装和计量器具生产许可情况。 | 质量部 制造部 | 否 |