附B：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | BOPP薄膜厚度测量过程 | 测量过程规范编号 | ZB-CL-GF-2022-02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检室 | 控制厚度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述： 测量设备：出厂编号5312160测量范围（0～1000）的测厚仪，校准证书出具的最大允许误差±02μm 测量方法：按照Q/GDW-SJCP 016-2020《塑料薄膜检测作业指导书》的要求，对测厚仪调零后直接测量厚度 并读出显示数据，记录数据。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: - 查出厂编号为5312160的测厚仪的校准证书，校准日期：2021.11.12，校准机构：深圳天溯计量检测股份有限公司，证书编号：Z2021K101429,符合要求。 1）2022年3月6日，用出厂编号为5312160的测厚仪测量，取5次测量的平均值为Y1=21.35μm； 2）2022年4月23日，用出厂编号为5312160的测厚仪测量，取5次测量的平均值为 Y2=21.50μm; 测量过程的扩展不确定度：U=0.24μm k=2；测量过程的有效性按下列方法计算： En= Y1−Y22U=0.44； En=0.44＜1，此测量过程有效。 确认人员： 庞婷 日期：2022年4月23日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  | 批准人 |