**测量设备溯源抽查表**

编号：0082-2020-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江东金具设备有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 检测室 | 电液伺服卧拉力试验机 | JDY-FW-01-001 | GP-LCH600kN | 1级 | 标准测力仪：0.3级 | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2021.05.31 | √ |
| 检测室 | 阿贝折射仪 | JDY-CA-02-001 | WAY-2W | U=8$×10^{-5}$K=2 | 折射率溶液标准物质±0.0002 | 方圆检测认证有限公司 | 2021.10.18 | √ |
| 检测室 | 冲击电压测量系统 | JCZX-DL-RU01001 | CJDY-300/3000 | U=2.0%k=2 | 冲击电压测量系统U=1.8% k=2 | 上海电动工具研究所有限公司计量测试中心 | 2022.03.14 | √ |
| 分厂 | 压力表 | JD-FP-01-197 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 标准压力表0.25级 | 如东县综合检验检测中心 | 2022.02.24 | √ |
| 检测室 | 图像分析维氏硬度计 | JD-FH-03-001 | HV-50IS | 195HV5MPE:±8.0% | 标准维氏硬度块:0.5% | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2021.10.18 | √ |
| 检测室 | 氧化鋅避雷器带电测试仪 | JDB-E1-01-005 | MEYB-201 | ±0.5% | 交直流电阻器±0.02% | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2021.09.08 | √ |
| 分厂 | 砝码 | JM018447 | 20kg | ±1.0g | 电子天平Ⅱ级砝码F1级 | 广东中准检测有限公司 | 2021.05.31 | √ |
| 分厂 | 高度游标卡尺 | JD-LS-04-002 | 0-300mm | ±0.04mm | 卡尺专用量块5等 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2022.02.24 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏鼎盛检测中心有限公司、江苏银河计量检测有限公司、广东中准检测有限公司、方圆检测认证有限公司、上海电动工具研究所有限公司计量测试中心、如东县综合检验检测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022 年 04 月25日~04 月25日审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。