项目编号：0290-2020-2022

审核员远程监督审核记录(二)

企业名称：河南森源电器股份有限公司

审核员：                        审核日期： 2022年 4月25日早~  26日晚

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查成套公司编号为G11394的游标卡尺，2021年11月9日检定合格;查编号为0911217的耐压测试仪，2022年3月2日检定合格； 查变压器公司编号为61140078的绝缘电阻测试仪，2022年3月9日检定合格， 查生产保障部出厂编号为140822217的气体涡轮流量计，2021年12月7日检定合格。 查开关公司出厂编号为821171的手持式合金分析仪，2021年11月9日检定合格。 现场标识、台账信息和证书一致。企业测量设备环境条件满足要求。 | 检测中心 变压器公司 高压部 成套设备公司 开关公司 互感器公司 生产保障部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：《变压器油击穿耐压测试 》测量过程，按要求进行了识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 查开关公司关键测量过程《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见《计量要求导出及验证记录表》。 在成套设备公司中压开关柜动静触头接触尺寸测量时，使用出厂编号为G37982 的游标卡尺，没经过计量验证直接使用。不满足标准GB/T 19022-2003条款7.1.1计量确认 总则的要求。 | 检测中心 变压器公司 高压部 成套设备公司 开关公司 互感器公司 | 次要不符合 01 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程。企业对关键测量过程编制了控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。抽查原有关键测量过程《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》，按控制规范进行持续控制和监视。 详见《测量过程控制检查表》、附录B、附录C和附录D。 | 检测中心 变压器公司 高压部 成套设备公司 开关公司 互感器公司 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《JN15型户内高压交流接地开关接地刀、静触头镀银层的测量》关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。 见附件《测量不确定度评定报告》 | 开关公司 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门物质供应部，能按要求开展采购工作。 企业物质供应部负责建立和评价合格供方，检测中心负责和评价合格服务方，保存确认和评价记录，查验相关资质满足要求。 详见：《合格计量检定/校准单位名单》、《测量设备合格供方资质调查评定表》等。 抽查河南省计量科学研究院的评价记录。营业执照、实验室认可证书、计量检定机构授权证书资质CNAS L0175，符合要求。 查深圳新广行检测技术有限公司的评价记录。营业执照、实验室认可证书、计量检定机构授权证书资质CNAS L4802 符合要求。 | 物质供应部/ 检测中心 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查。销售公司负责将顾客的意见和投诉反馈给相关部门。目前企业没有发生投诉现象，顾客满意度良好，符合要求 抽查检测中心2021年10月20日内部顾客满意度调查表，满意度98%，满意度评价符合要求。 | 销售公司 检测中心 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和天然气；企业2021全年 共耗能 209.04吨标准煤。企业不是重点耗能企业。 | 生产保障部 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备5台件(电能表3台、天然气表2台)，实际配备5台件，配备率100%，满足要求。 | 生产保障部 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查进出用能单位配备的测量设备：型号DSSD 331的三相三线电子式多功能电能表（0.5S级）， 型号TBQZII-80C的 气体涡轮流量计（1.5级），准确度等级满足要求 。 | 检测中心 生产保障部 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业能源计量器具使用的是由国家电网河南公司负责管理的多功能电能远程采集终端。同时企业自行配备的型号DSSD 331的三相三线电子式多功能电能表和型号TBQZII-80C 气体涡轮流量计，对该测量设备企业能按要求检定/校准，符合要求。 | 生产保障部 检测中心 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理负责部门-生产保障部对能源计量数据采用每月抄表统计，并对电和天然气消耗量情况进行平衡、分析。配备的测量设备的测量数据和上报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备，能源报表数据可追溯到现场测试记录，符合要求。 | 生产保障部 | 否 |