附1

抽油杆表面硬度检测过程测量不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：依据GB/T230.1-2018《金属材料洛氏硬度试验第1部分试验方法》及仪器使用说明书和相关操作规范。

1.2、环境条件：温度：（20-25）℃,湿度<80%RH。

1.3、检测设备：洛氏硬度计AT-130RDB, （20～70)HRC，±1.5HRC；U=0.6HR(k=2)

1.4、被测对象：表面硬度(42~52)HRC。

1.5、测量过程：硬度采用直接测量法，将被测物体置于平台上，将硬度计压头压入工件，硬度计显示被测量数据。

2、数学模型

y＝x+△y                     （1）

式中：y ——测量结果

x ——洛氏硬度计的读数值

△y ——各种因素对测量结果的影响

3、各输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度度u(x)；测量设备引入的标准不确定度u(y)。

3.1、测量重复性引起的标准不确定度u(x)的评定

做A类评定试验：在本实验室内，在洛氏硬度计的正常工作状态下，同一组人，用同一台设备，在相临近的时间内，对硬度块连续测量10次，得到10个试验数据汇于表1——试验数据汇总表：

表1——试验数据汇总表

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xi （HRC） | 43.7 | 43.6 | 43.7 | 43.5 | 43.7 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Xi （HRC） | 43.5 | 43.6 | 43.6 | 43.7 | 43.5 |

各测量值的平均值 ≈43.61 HRA

被测量估计值（X(HRC)）标准不确定度分量u1：（X(HRC)为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量 u(x)＝=0.09HRC

3.2、测量设备引入的标准不确定度u(y)。

依据洛氏硬度计校准证书，洛氏硬度计最大允许误差为±1.5HRC，取半宽1.5HRC，服从均匀分布，则：

u(y)=1.53=0.86HRC

4、合成标准不确定度的评定

4.1、标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 相对标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| u(x) | 测量重复性引入的不确定度影响分量 | 0.09HRC |
| u(y) | 测量设备引入的不确定度影响分量 | 0.86HRC |

4.3、合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uc=u(x)2+u(y)2=0.86HRC

5、相对扩展不确定度的计算

取ｋ＝2,  得

U＝k·ｕｃ＝2×0.86HRC＝1.7HRC

6、测量结果的不确定度表示为：

U＝1.7HRC ｋ＝2