项目编号：0049-2020-2022

审核员监督审核记录（远程）（二）

企业名称：淄博弘扬石油设备集团有限公司

审核员：

审核日期： 2022年4月26日上午至2022年4月27日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业1595台测量设备，强制检定设备154台，均列入企业计量管理工作。企业建立计量标准5项，开展自检测量设备数量为1537件，其他测量设备均全部委外检定/校准。 查出厂编号15061182,型号规格为KRJ-600的热电偶检定仪，检定日期：2021年08月31日，测量设备证书与《试验、监控和测量设备台账》信息一致，符合要求。 查出厂编号88-1,测量范围为（10-291.8）mm的量块，检定日期：2022年01月18日，有计量确认标识，与证书相符。检定机构为“淄博市计量技术研究院（计量授权证书号：（鲁）法计（2018）37003号）”，签章资质有效。 查出厂编号为2229的洛氏硬度计，校准证书编号：EEL8808425，校准日期：2021年11月09日，证书建议次校日期为2022年11月08日。校准机构为“苏州国方校准测试技术有限公司”（ 机构注册号：CNAS L7684），签章资质有效。 查试验室《2022年4月温湿度记录表》，测量设备使用环境条件满足要求。 抽查8份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，信息与台账相符，均已粘贴标识，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 实验室 技术部 质检部 生产部 生技部 | 否 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程：“接箍表面硬度检测过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查出厂编号为“9170”，规格型号为AT-130RDB的洛氏硬度计，校准证书编号：EEL8808424，校准日期：2021年11月09日,校准机构为“苏州国方校准测试技术有限公司”（ 机构注册号：CNAS L7684），查该测量过程的《计量确认过程验证记录表》，已对被测参数要求“硬度（42-52）HRC”进行了识别，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备验证方法正确，符合要求。 | 实验室 技术部 质检部 生产部 生技部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业本次新增1个关键测量过程《抽油杆表面硬度检测过程》。 企业共识别出了57个测量过程、15个重要测量过程、“原材料化学成分C含量检测过程”、“接箍表面硬度检测过程”、“抽油杆表面硬度检测过程”等3个关键测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 抽查了关键测量过程“抽油杆表面硬度检测过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《抽油杆表面硬度检测过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“抽油杆表面硬度检测过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》。 查：1）查生产部二车间的监控日期2022年1月4日、文件编号为HY/QR8.2-04、记录编号为0000602“Q&T抽油杆热处理监控记录-WFT”上“加热炉温度”一栏中计量单位未标注。2）查品质部检测日期2021年9月、文件编号为HY/QR8.2-42、记录编号为000074“抽油杆杆头加工首检、巡检记录-WFT”上“粗糙度测量”一栏中计量单位、检测依据、使用测量设备信息未标注。不符合GB/T19022-2003中“7.2.4a)测量过程的记录”条款的要求。 | 实验室 技术部 质检部 生产部 生技部 | 不符合02 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查企业委外的检定校准服务方4家分别为：淄博市计量技术研究院（计量授权证书号：（鲁）法计（2018）37003号）”、“淄博市淄川区计量测试所（计量授权证书号：（鲁）法计（2014）370309号）”、“苏州国方校准测试技术有限公司（CNAS L7684）”、“北京市计量检测科学研究院（CNAS L0187）”。抽查8份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求。签章资质有效，符合要求。 | 实验室 技术部 质检部 生产部 生技部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为电。2021年全年用电330000度。共计折合40.56吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生产部 生技部 | 否 |