编号：0391-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 福建同展实业有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 深度卡尺 | 14110073 | 0-500㎜ |  ±0.05mm | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021/06/11 | √ |
| 品管部 | 螺纹环规 | 202019506 | G4Z | U＝4μmk=2 | 投影万能测长仪*U*＝（0.2+L/500）μm,*k*=2；内尺寸*U*＝1.0μm,*k*=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021/06/11 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | K19B281181 | 0-150㎜ | ±0.03mm | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021/06/11 | √ |
| 品管部 | 超声波测厚仪 | 00990105 | AR850+ | ±(1%H+0.1)mm | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021/06/11 | √ |
| 品管部 | 里氏硬度计 | L942170 | SW-6230 | 12HLD | 标准里氏硬度块匀度：5HLD | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022/04/29 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 2511 | 0-10MPa | 1.6级 | 数字压力校验仪0.05级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022/04/29 | √ |
| 生产部 | 耐震电接点压力表 | 19.7160 | 0-25MPa | 1.6级 | 数字压力校验仪0.05级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022/04/29 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年5月14日~ 5月15日上午审核员签字：微信图片_20220124153411 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。