目编号：0243-2021-2022

审核员远程监督审核记录

企业名称：淮安清江石油化工有限责任公司

审核员：叶明                                           审核日期： 2022年4月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年来，企业日常运行中生产经营平稳，未发现企业有违反法律、法规问题和重大事故发生。企业一年来重点做了以下工作： 1强化制度保障。组织对计量管理制度的内容进行了评价，与法规、标准、上位制度进行了符合性核查，使计量制度在符合法律、标准的前提下，与公司生产实际相适宜，确保制度的合规性和可操作性。 2加大培训力度，提升计量技能。企业组织开展了体系培训、标准学习、操作技能培训，员工技能得到提升。 企业2021年至今没有收到顾客的正式投诉。 企业营业执照和组织机构未发生变化。 | 管理者代表、技术运行部、物资采购中心、特油加氢联合车间、 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了和测量管理体系相关的10项质量目标，每月对目标完成情况进行检查考核。技术运行部每月编制质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。 技术运行部分解目标3项，目标均完成。特油加氢联合车间质量目标分解成4项，每月统计，均完成目标。 | 技术运行部、特油加氢联合车间 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年7月29日召开了测量管理体系管理评审会，企业总经理张赛军主持，企业相关部门及车间负责人参加了评审会议。技术运行部汇报了公司2021年测量管理体系运行情况和测量管理体系内部审核报告；参会单位对体系运行情况及存在的主要问题进行了汇报；参评人员对提出的问题进行了讨论并拟定了解决方案、改进意见和建议，评审结论：公司测量管理体系取得了较好的运行绩效，体系运行充分有效。 | 技术运行部 | 否 |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查了贮运车间用于贸易交接的编号为QJ-DBF-01的电子汽车衡，精度等级为Ⅲ级秤，满足贸易交接计量要求，检定日期2021.6.18，有效期至2022.6.17 抽查了特油加氢联合车间编号为QJCL-TYLH5-001的重沸炉旁可燃气体检测过程，安全法规要求±5%FS，配备的报警仪允许误差为±3%FS，满足要求，该报警仪检定日期2021.5.19，有效期至2022.5.18 | 技术运行部、贮运车间 特油加氢联合车间 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 抽查了天然气压缩机油压测量过程，编制了该过程的控制规范，并将其技术要求导出计量要求，经与配备的压力变送器进行比较计量确认有效，测量过程采用标准模块进行打压检测，验证有效。 | 技术运行部、特油加氢联合车间 | 否 |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 7.3.2溯源性 | 查特油加氢联合车间编号QJ－TYJQ-AT1011的硫化氢报警器于2021.5.19日检定合格，示值误差1.0%FS。编号QJ－TYJQ-AT1001的可燃气体报警器于2021.5.19日检定合格，示值误差1.3%FS。 | 技术运行部、特油加氢联合车间 | 否 |
|  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业分发了客户满意度调查表，并收到11家用户的反馈，用户对公司的满意度情况整体较好。 | 技术运行部、物资采购中心、特油加氢联合车间 | 否 |
| 7 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 2021年7月22日－24日企业开展内审，9名内审员分3个小组，审核16个部门和二级单位，共发现37个问题，开具1份一般不符合项。企业对内审中发现的问题要求各单位分析评审，查找原因，举一反三，对测量设备和测量过程管理自查和改进，内审问题全部按期整改完成。 | 技术运行部、物资采购中心、特油加氢联合车间 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查特油加氢联合车间3万吨柴油组份油流量的测量过程，采用0.2级的质量流量计进行测量，满足0.5级的工艺计量要求，监视频次采用连续方式，每2小时人工巡视记录，监视正常。 | 特油加氢联合车间 | 否 |
| 9 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上年度审核发现1个不符合项：抽查贮运车间（南码头）型号CMF400的质量流量计,器具编号：14327601，检定证书编号：619018611，检定日期：2020.09.14，未见计量确认标识。不符合测量管理体系计量确认标识6.2.4要求。 企业在规定的时间内整改完毕，纠正措施已落实，验证有效。认证审核时发现的1个不符合项已关闭。 | 技术运行部 | 否 |
| 10 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业制定的《改进管理控制程序》中规定：通过实施纠正措施和预防措施来消除已经出现或潜在的不合格原因，确保体系运行不断改进。 企业内审检查特油加氢联合车间的计量确认和测量过程中工艺技术要求填写不正确。纠正措施：车间已组织培训，并已组织整改。 | 技术运行部、物资采购中心、特油加氢联合车间 | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业规定了34台用于贸易计量的测量设备列入强制检定，随机抽查了编号13188786/25017894的航煤流量计检定日期为2021.6.17，有效期至2022.6.17。 抽查了编号14272316/25034411的柴油流量计检定日期为2022.1.19，有效期至2023.1.18. | 技术运行部、特油加氢联合车间 | 否 |
| 12 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传、介绍、业务承揽等。 | 技术运行部 | 否 |