项目编号：0243-2021-2022

审核员远程审核记录

企业名称：淮安清江石油化工有限责任公司

审核员：                   审核日期：  2022年 04月28 日上午~ 04月28 日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司将纳入测量管理体系的测量设备编制了《计量确认和测量过程汇总表》按照ABC分类管理进行管理，没有新增测量设备，对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 电气仪表中心： 抽查型号：YB-150（0～1.6）MPa,出厂编号：3434精密压力表一块，2022年02月17日由淮安市计量测试中心检定合格，证书编号：818043521-005，有效期至：2023.02.16。有计量确认合格证，确认日期；2022.02.17，确认人：朱海金。 抽查型号：WZPB-2,出厂编号：8617标准铂热电阻温度计一支，2020年08月14日由淮安市计量测试中心检定合格，证书编号：818043521-005，有效期至：2022.08.13。有计量确认合格证，确认日期；2020.08.14，确认人：朱海金。 抽查型号：CMF3-M355N2BPMZZZ,出厂编号：14272316质量流量计一台，2022年01月19日由淮安市计量测试中心检定合格，检定证书编号：619037073，有效期至：2023.01.18。有计量确认合格证，确认日期；2022.01.19，确认人：朱海金。 抽查型号：WS-A1,出厂编号：001机械式温湿度计一块，2022年03月04日由淮安市计量测试中心检定合格，检定证书编号：918119733，有效期至：2023.03.03。有计量确认合格证，确认日期；2022.03.04，确认人：朱海金。 化工联合车间聚丙烯装置： 抽查型号：ACS-30，器具编号：B0254796EN电子台秤一台，2021年07月20日由淮安市计量测试中心检定合格，证书编号：918085208，有效期至2022年07月19日，有计量确认合格证，确认日期；2021.07.22，确认人：方志鹏。 抽查型号：DCS-50，器具编号：2010082303定量包装秤一台，2021年07月20日由淮安市计量测试中心检定合格，证书编号：918085207，有效期至2022年07月19日，有计量确认合格证，确认日期；2021.07.22，确认人：方志鹏。 抽查型号：ESD2000（S）器具编号：974-3可燃气体报警器一台，2021年05月19日由淮安市计量测试中心检定合格，证书编号：918078661，有效期至2022年05月18日，有计量确认合格证，确认日期；2022.05.19，确认人：朱海金。 所抽查7台测量设备，校准证书信息齐全，规范,在有效期内。测量设备的有关信息和校准证书、台账信息一致。测量设备的溯源受控管理，具备有效期内的证书，粘贴计量合格确认标识。 所查电气仪表中心计量室对温度湿度有要求，配备温湿度计，并按规定时间间隔记录室内温度和湿度。机动设备部、技术运行部、化工联合车间聚丙烯装置对环境条件无特殊要求。使用环境条件满足要求。符合标准要求。 企业在电气仪表中心建立5项最高计量标准，开展生产工艺过程测量设备的检定/校准工作，其他测量设备均由机动设备部负责委外送至淮安市计量测试中心检定/校准。 电气仪表中心建立5项企业最高计量标准，测量设备委外分别送检至江苏省计量科学研究院和淮安市计量测试中心检定/校准。江苏省计量科学研究院计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01022、（苏）法计（2021）10101号，实验室认可证书注册号：CNAS L0841；淮安市计量测试中心，实验室认可证书注册号：CNAS L3050计量授权证书号：（苏）法计（2019）1008号，计量标准分别外委这两2家单位进行检定。江苏省计量科学研究院、淮安市计量测试中心检定/校准机构单位资质符合要求。 公司测量设备经过溯源，由有资质的单位进行检定/校准，可溯源到SI单位标准，计量标准经过考核，在有效期内，符合标准要求。 | 机动设备部 电气仪表中心 技术运行部 化工联合车间聚丙烯装置 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 机动设备部负责测量设备检定/校准供方管理，编制了《外部供方评价表》和《外部供方登记表》。 所查机动设备部《外部供方登记表》，检定/校准服务供方为淮安市计量测试中心1家单位。 企业最高计量标准，由电气仪表中心按期送法定计量检定部门进行计量检定。 查电气仪表中心《外部供方登记表》，检定/校准服务供方为江苏省计量科学研究院、淮安市计量测试中心2家单位。 抽查对测量设备的外部检定/校准服务供方淮安市计量测试中心的评价情况，分别从资质、对强制检定的测量设备提供检定/校准服务，并出具检定/校准报告等方面进行了评价，评价结论为：符合评估准则。管理者代表意见为：符合选择准则，统一确定为合格供方。 对测量设备检定/校准服务供方进行评价。符合要求。 | 机动设备部 电气仪表中心 | 否 |
| 3 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业使用经过计量确认的测量设备，并对测量设备确认进行验证。 化工联合车间聚丙烯装置《计量确认和测量过程汇总表》，识别了浓度、压力、温度、质量等配备的测量设备进行了计量确认。 抽查固定式可燃气报警器测量过程，识别依据的文件现行有效，测量过程的计量要求识别正确。所查化工联合车间聚丙烯装置区四楼R101A东侧，使用的测量设备测量过程编号为：QJ-JBX-AT101/1可燃气体报警器，已于2021.05.19检定，证书编号：918078661，固定式可燃气报警器计量确认过程验证记录，一般过程以直接比较方式在明细表上列出。验证日期2021年05月19日，验证结论满足要求。 电气仪表中心《计量确认和测量过程汇总表》，识别了温度、压力、温湿度等参数配备的测量设备进行了计量确认。抽查压力检测测量过程所使用的测量设备编号为：3434精密压力表，已于2022.02.17检定，证书编号：818043521-005，计量确认过程验证记录，一般过程以直接比较方式在明细表上列出。验证日期2021年05月19日，验证结论满足要求。 企业规定了对验证不合格的测量设备应停用，并维修后再检定/校准，或做报废处理。企业暂无验证不合格的测量设备。 | 机动设备部 电气仪表中心 化工联合车间聚丙烯装置 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在本监督审核周期内，没有新增加测量过程。 企业对纳入测量管理体系的测量过程进行了识别，编制了《计量确认和测量过程汇总表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 对测量过程分高度、重要和一般测量过程进行管理。查化工联合车间聚丙烯装置固定式可燃气报警器测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求。 | 电气仪表中心 技术运行部 化工联合车间聚丙烯装置 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 重点抽查了固定式可燃气报警器测量过程, 测量不确定度评定方法基本正确，形成了测量不确定度评定报告。 | 电气仪表中心 化工联合车间聚丙烯装置 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要有电、水、原油、天然气等。总能耗为8.34万吨标准煤。公司是重点用能单位，技术运行部负责公司能源计量的管理。 | 技术运行部 | 否 |
| 7 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备28台件，实际配备28台件，配备率满足要求。进出次级用能单位应配备239台件，实际配备239台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备232台件，实际配备227台件，配备率满足要求。 | 技术运行部 | 否 |
| 8 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查了进出用能单位配备的测量设备18台，准确度等级满足要求。进出主要次级用能单位测量设备15台，准确度等级满足要求。抽查进出重点耗能设备配备的测量设备46台，准确度等级满足要求。 | 技术运行部 | 否 |
| 9 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查《能源计量器具一览表》，抽查器具编号；14299685质量流量计，精度等级：0.2级，检定证书编号：619034681，检定日期：2021.11.15，有效日期至2022年11月14日。 器具编号；14272316质量流量计，精度等级：0.2级，检定证书编号：619037073，检定日期：2022.01.19，有效日期至2023年01月18日。所查2台质量流量计等均已送检，送检机构为淮安市计量测试中心，检定结论：0.2级，准确度等级满足要求。 | 技术运行部 | 否 |
| 10 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每天由各使用单位上报日报表，技术运行部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查。查《2021年度能源统计表》及《能源计量器具一览表》，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致。 | 技术运行部 | 否 |