升降片厚度测量不确定度评定

1.概述：

1.1被测对象：升降片厚度1.20mm,允许偏差为±0.10mm

1.2环境条件：常温

1.3 测量设备：（0-25mm）的数显外径千分尺

1.4测量过程：先将测量范围为（0-25mm）的数显外径千分尺，两量测量面接触置零位，对准零位，然后测升降片，测量时应注意将外径千分尺的测量面与升降片平面保持垂直，轻轻地将数显外径千分尺测量面接触升降片平面，读取数显外径千分尺示值即为升降片的厚度。

2．数学模型：

式中：---升降片厚度；

L----数显外径千分尺示值

3．输入量的标准不确定度评定

3．1输入量L的不确定度（L）的评定

输入量L的不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度（L），可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。

对选定一个1.20 mm标准升降片进行测量，得到：

1.205  1.210  1.205   1.215  1.210  1.200  1.205  1.210  1.200    1.205

算术平均值      =1ni=1nL=1.207mm

单次测量实验标准差=0.003mm

所以,标准不确定度为（L）==0.0009mm

3.2输入量Lb的标准不确定度（Lb）的评定

输入量Lb的标准不确定度（Lb）主要来源于数显外径千分尺的示值误差为±0.002mm所以采用B类方法进行评定。按均匀分布，包含因子k取， 所以

标准不确定度u（Lb）为：

（Lb）==0.0012m m

4    合成标准不确定度的评定计算

输入量L、Lb、Lc彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式计算：

mm

Lb

u

L

u

L

u

c

0015

.

0

0012

.

0

0009

.

0

)

(

)

(

)

(

2

2

2

2

=

+

=

+

D

5.  扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，扩展不确定度为

=2×0.0015=0.003mm

6. 测量不确定度评定结果报告

数显外径千分尺测量1.20mm升降片的测量结果的扩展不确定度为

U=0.003mm, k=2

测量不确定度评定结果报告：(1.207±0.003)mm, k=2

评定人： 姜明                   日期：2021.5.27