编号：0007-2020-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 西安英菲利特电子科技有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 技术部 | 数显卡尺 | K19F272241 | （0-150）mm | ±0.02mm | 3等 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.12.26 | √ |
| 技术部 | 数显卡尺 | K19F272242 | （0-150）mm | ±0.02mm | 3等 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.12.26 | √ |
| 技术部 | 外径千分尺 | 0717969 | （0-25）mm | ±0.004mm | 3等 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.12.26 | √ |
| 技术部 | 外径千分尺 | 120461062 | （25-50）mm | ±0.004mm | 3等 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.12.26 | √ |
| 技术部 | 数显洛氏硬度计 | 672 | HR-150L | ±0.3HRC | 标准硬度块 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.12.26 | √ |
| 技术部 | 万用表 | 091165082 | VC9807A+ | 直流电压：0.6%（K=2） | 直流电压：U=0.003%（K=2） | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.12.26 | √ |
| 技术部 | 压力表 | P20050 | Y-100 | 1级 | 0.005级压力表校验仪 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.12.26 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司未建立企业标准，测量设备全部送至有资质的机构进行了校准。抽查了8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期：2022年5月7日577475f2d71659eed95b546a81c2d412e7726a48061ac56d666834fbcbbd45审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。