**测量设备溯源抽查表**

编号：0131-2019-2022

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 大连乳胶有限责任公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 技术中心（质检部） | 玻璃液体温度计 | TT1-01 | 棒式 | ±2℃ | 二等标准铂电阻温度计 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2021.12.15 | √ |
| 技术中心（技术部） | 电导率仪 | 611318N0020010245 | DDS-11A | 2.0级 | 检定电导率仪专用电阻箱0.05级 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2022.5.7 | √ |
| 生产中心（手套车间） | 电子天平 | 13213809968 | AL204 | I级 | E2等级砝码 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2022.3.16 | √ |
| 技术中心（技术部） | 可见光分光光度计 | YK17TS1511310 | 721 | Ш级 | 可见光区透射比滤光片U=%0.5（k=2） | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2022.3.18 | √ |
| 技术中心（技术部） | 密度计 | 01060101 | （940-1000）kg/m3 | ±2kg/m3 | 二等标准石油密度计 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2022.3.19 | √ |
| 生产中心（手套车间） | 压力表 | 3297 | （0-1.0）MPa | 1.6级 | 0.05级活塞压力计 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2021.12.7 | √ |
| 生产中心（手套车间） | 游标卡尺 | 7401 | （0-150）mm | ±0.02mm | 4等量块 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2021.12.8 | √ |
| 生产中心（手套车间） | 钢直尺 | LS1-01 | 300mm | ±0.1mm | 3等标准金属线纹尺 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2021.12.8 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术中心负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托大连计量检验检测研究院有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由技术中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2022年 5 月 9 日c0183d15897d8cab28562708f8ddd10审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。