项目编号：0131-2019-2022

审核员远程审核记录

企业名称：大连乳胶有限责任公司

审核员：                               审核日期：2022年5月9日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | GB 7543-2006 一次性使用灭菌橡胶外科手套、GB/T 10213-2006一次性使用医用橡胶检查手套、GB/T 天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法、GB/T8298-2008浓缩天然胶乳 总固体含量的测定、企标QJ/DRJ12.04-2017医用乳胶管检验过程、QJ/DRJ12.05-2017橡胶工业手套检验规程等。 技术中心已对产品的顾客要求进行了识别。《计量要求导出记录》从过程试验、成品验证等过程的测量要求，配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业研发产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关质量、能源、安全等投诉和纠纷。 | 行政中心 技术中心 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及质量目标与质量方针一致。 制定了2021年度测量管理体系目标考核，2021年度9项目标全部完成。 | 行政中心 技术中心 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年2月11日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理秦屹峰主持，由管理者代表凌克勤汇报了《测量管理体系的适应性、充分性、有效性分析报告》包括测量方针、目标的可行性；测量体系内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。 会议分析了体系运行中存在的问题和不足和改进的建议，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜；提出了涉及测量管理体系一项改进措施。 | 行政中心 技术中心 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《计量外部供方管理程序》文件。技术中心建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备由大连计量检验检测研究院有限公司并对其资质、授权范围等进行了评价确认。 | 行政中心 技术中心 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查，编号13213809968电子天平，检定日期：2022.3.16； 编号3297压力表，检定日期：2021.12.7； 编号7401 游标卡尺，检定日期：2021.12.8；均有确认标识。 对企业的计量设备进行了分类管理，研发过程控制、试制产的检验等测量设备列入体系管理，查《监视和测量设备台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，技术中心负责测量设备全过程管理，共223台计量器。技术中心负责测量设备全过程管理。 企业测量设备管理符合标准要求。 企业检测环境条件符合规定要求。 该公司未建最高计量标准， 公司测量设备均大连计量检验检测研究院有限公司进行溯源进行检定和校准。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 行政中心 技术中心 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：《计量确认记录》，编号YK17TS1511310可见光分光光度计编号: 01060101密度计，确认日期：2022.3.20；均有确认标识，计量要求导出、验证等计量确认活动符合要求。 | 行政中心 技术中心 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程及控制一览表》胶乳总固体含量称重等过程识别出12个测量过程，其中胶乳总固体含量称重为高控过程。 查2022年2月4日天然橡胶胶乳男用避孕套检验报告和记（A20211199）检验记录信息完整规范符合要求； 查：胶乳总固体含量称重测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 详见《测量过程控制检查表》 | 行政中心 技术中心 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 查：胶乳总固体含量称重测量过程的测量结果不确定度评定，评定过程和结果正确，符合要求。 | 行政中心 技术中心 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 顾客满意度采用调查函件方式征集顾客满意度，2021年度向浙江、福建等地卫生部门发出8份，信息反馈三项内容均为满意，已达到质量目标要求。 | 行政中心 技术中心 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年1月10日至1月14日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表凌克勤为组长，成员：肖艳丽、刘潇婷、矫慧 吴瑞萍、孙鹏、李晓楠、赵春丽对公司管理层及4个部门进行了全要素的审核，共开出了2项次要不符合项，于2月8日完成整改。 | 行政中心 技术中心 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 行政中心 技术中心 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的2个不符合项能查找原因，采取了纠正（预防）措施， 2022年2月8日完成了纠正措施跟踪及有效性验证。 对2021年1月16日监督审核开出的次要不符合项“抽查技术中心（技术部）编号01060101的密度计，检定结论为“准予使用”，该部门不能提供该密度计的计量验证结果。”完成了纠正和措施有效性验证； | 行政中心 技术中心 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。在2021年度管理评审中提出了一项涉及测量管理体系的改进要求并落实。 | 行政中心 技术中心 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业有7台强检计量器具，均由当地计量检定机构定期检定。 | 行政中心 技术中心 | 否 |
| 15 | 公司志的使用，符标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业认证证书用于企业形象宣传和投标。 | 行政中心 技术中心 | 否 |