项目编号：0131-2019-2022

审核员监督审核记录（三）

企业名称：大连乳胶有限责任公司

审核员：                                        审核日期：2022年5月9日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理共计223台件。台账包括监视设备标准物质。 查编号：13213809968电子天平，检定日期：2022.3.16；编号: 7401 游标卡尺，检定日期：2022.12.8； 符合要求。 检验室环境条件满足要求。 企业计量器具溯源活动符合程序文件规定，除自检外委托大连计量检验检测研究院有限公司检定校准。 | 生产中心 营销中心 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《计量外部供方管理程序》文件。技术中心建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备由大连计量检验检测研究院有限公司并对其资质、授权范围等进行了评价确认。 | 生产中心 营销中心 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查生产中心编号：13213809968电子天平，确认日期：2022.4.5；编号: 7401 游标卡尺，确认日期：2022.1.12； 符合要求。 计量要求导出、验证计量确认活动符合要求。 | 生产中心 营销中心 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 抽查QJ/DRJ12.0102021《天然橡胶胶乳男用避孕套检验规程》设计规范，执行检验的记录信息完整规范符合要求。 | 生产中心 营销中心 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了胶乳总固体含量称重测量过程的测量结果不确定度评定，评定过程和结果符合要求，评定方法正确。 | 生产中心 营销中心 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2021年度向浙江、福建等地卫生部门发出8份顾客满意度调查函，全部反馈，三项调查内容均为满意，已达到质量目标要求。 | 生产中心 营销中心 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、蒸汽、水等，年消耗 0.345万吨标准煤,不是重点用能单位。 | 生产中心 营销中心 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备5台件，实际配备5台件，配备率满足要求。 进出次级用能单位应配备39台件，实际配备39台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足要求。 | 生产中心 营销中心 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查编号为FF2-07测量设备2021年03月17日经大连计量检验检测研究院有限公司检定，精度0.5级准确度等级满足要求。进出次级用能单位编号为FF2-02测量设备于2021年03月17日检定，精度0.5级准确度等级满足要求。 重点耗能设备编号为FF2-06测量设备于2021年03月17日检定，精度0.5级准确度等级满足要求。 | 生产中心 营销中心 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备均经过检定/校准。 | 生产中心 营销中心 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每周由各使用单位上报日报表，生产部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，符合要求。 | 生产中心 营销中心 | 否 |
| 12 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查天然橡胶胶乳男用避孕套产品的销售合同，合同编号CLF012LGZ04ZC64-06签订时间2021年7月22日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 生产中心 营销中心 | 否 |
| 13 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对抽查的合同的包括售后服务或维修内容涉及的测量过程进行确认。 | 生产中心 营销中心 | 否 |

说明：如果企业认证范围含“销售”，需填写上述检查表中的 第9行；如果企业认证范围含“售后”（包括“维修”），需填写上述检查表中的第10行