编号：0434-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏永大化工机械有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 设备部 | 压力表 | 21016185 | Y-100（0-0.25）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 如皋市综合检验检测中心 | 2022.01.12 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 11810265 | （0-1）MPa | 1.6级 | 压力表检定装置  0.4级 | 常州检验检测标准认证研究院 | 2022.03.08 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | 8332200780 | 0-110g | Ⅰ级 | 砝码E2级 | 江苏新起点测试科技有限公司 | 2021.8.10 | √ |
| 质检部 | 可见分光光度计 | 2C41105013 | 723C | ±2.0% | 紫外可见光区透射比标准物质  透射比U=0.12%（k=2） | 江苏新起点测试科技有限公司 | 2021.08.08 | √ |
| 生产部 | 超声波测厚仪 | 03763 | DC-I000B | ±(1%H+0.1)mm | 量块五等 | 江苏新起点测试科技有限公司 | 2021.08.08 | √ |
| 生产部 | 焊接检验尺 | 807501 | HJC-60 | 焊缝宽度  ±0.3mm  角焊高度0.2mm坡口角度±30´ | 量块5等  万能角度尺 ±2´ | 江苏新起点测试科技有限公司 | 2021.08.08 | √ |
| 生产部 | 热电偶 | YDH-1-10 | WRNK-131 | ±2.5℃ | 标准铂电阻温度计二等、标准铂铑10-铂热电偶一等 | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2022.03.04 | √ |
| 质检部 | 涂层测厚仪 | NM09778 | ELcometer456 | ±(3%H+1) μm | 测厚标准片  A级 | 江苏新起点测试科技有限公司 | 2021.08.08 | √ |
| 质检部 | 万能试验机 | WAW-600 | 110615 | 1级 | 标准测力仪  0.3级 | 江苏新起点测试科技有限公司 | 2021.08.08 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备管理程序》，公司未建最高计量标准，所有测量设备委托如皋市综合检验检测中心、常州检验检测标准认证研究院、江苏新起点测试科技有限公司、江苏鼎盛检测中心有限公司进行检定/校准，检定/校准证书由设备部保存。根据抽查情况，该公司的量值溯源情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2022年5 月 21 日~ 5月 22 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。