项目编号：0434-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江苏永大化工机械有限公司

审核员：                                    审核日期： 2022年 05月21 日 ～ 5月22日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 技术部负责新产品的设计开发，设备部负责测量设备的溯源管理、安装维护及能源等，质检部负责进料检验、过程检验和成品检验，采购部负责测量设备和服务的供方评价及采购，商务部负责确定顾客要求，安环部负责环保及职业健康安全管理，各部门负责人能清楚自已的工作职责，职责分明。 | 技术部、质检部、设备部、制造部、 采购部、商务部、安环部 | 无 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 设备部已组织相关部门识别了顾客的测量要求、组织要求和法律法规要求，组织编制了《测量过程控制一览表》及《测量设备计量确认明细表》。 物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 设备部 质检部 商务部 制造部 技术部 | 无 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“测量目标及措施计划”，制定了可测量的测量目标、措施计划、负责人，设备部负责对各部门测量目标进行考核，每季对公司测量目标进行评价，考核和评价工作实施有效。 | 技术部、质检部、设备部、制造部、 采购部、商务部、安环部 | 无 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查见YDZB/MP-09-2022《测量设备管理程序》有修订记录，盖有受控章现行有效，计量单位使用正确。 | 设备部 质检部 | 无 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。已识别了公司测量软件，建立了“测量软件管理台帐”，共有4个测量软件，规定了启用日期，测试周期及测试人员，保留了软件测试记录，满足要求。 | 质检部 设备部 制造部 | 无 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《测量记录管理程序》。 抽查质量记录： 记录1：2022年5月18日“焊缝射线检测报告”，记录编号YDRT-20421R，检验依据标准NB/T47013.2-2015,检测记录信息完整，所用仪器设备计量确认标识清楚、检测数据完整，检测指标均满足标准要求。 记录2：2022年4月27“封头进料检验记录”记录编号：20428R，GB/T25198-2010，检测记录信息完整，所用仪器设备计量确认标识清楚、检测数据完整，检测指标均满足标准要求。 记录3：2022年1月20日“测量软件测试记录”，记录编号MR-MP06-01（A），明确测量人员、测量日期、测量方法和确认结果，测量过程说明记录清楚，满足测试要求。 检测记录及电子资料长期保存。 | 质检部 制造部 | 无 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了产品质量检测、工艺控制参数、环境监测、经营能源等测量设备列入体系进行统一管理。 对精密重要的测量设备在操作规程中明确维护管理要求，测量设备按周期进行溯源，持续处于受控状态。 | 质检部 设备部 制造部 | 无 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查见《测量设备台账》252台件，其中强制检定计量器具48件，主要是压力表。测量软件4个。公司对测量设备进行ABC分类管理（A类96台，B类124台，C类32台），企业通过管理台帐对测量设备进行管理，有效管理。 公司无内部校准，所有测量设备均委托如皋市综合检验检测中心、常州检验检测标准认证研究院、江苏新起点测试科技有限公司4家机构进行检定/校准，校准/检定证书由设备部保存。 检查设备部编制的《测量设备台帐》中的出厂编号92762，规格型号XL2800，手持式光谱分析仪，未能提供校准证书，不符合GB/T 19022-2003标准中7.3.2条款的要求。 抽查现场标识、台账信息和证书一致，检测室环境条件满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 设备部 制造部 | 无 是 02 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见“测量合格供方清单”，服务供应商7个，抽查江苏鼎盛检测有限公司、常州检验检测标准认证研究院服务资质有评价记录，资质均在有效期内，满足要求。 | 质检部 设备部 制造部 | 无 |
| 10 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品销售 | 抽查技术协议编号：YLPC—HG-1204-1254-0005，加氢反应器，签订时间2022年02月08日，客户名称：山东裕龙石化有限公司。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 商务部 | 无 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查见“测量过程控制一览表”共34个测量过程，9个重要测量过程，25个一般测量过程。涉及到实验室检测、研发试验、工艺控制、安全检测等。 查见有30个验证记录表，抽查了超声波测厚仪、数显卡尺、游标卡尺、水平尺、温湿度表、红外测温仪、超声波探伤仪、电子天平、万能试验机计量确认过程验证记录表，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 高度控制的测量过程计量确认详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质检部 设备部 制造部 技术部 | 无 |
| 12 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程控制一览表》进行汇总，信息量全。提供了“S2晶腐称重过程”测量控制检查表，并进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 设备部 制造部 技术部 | 无 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查见了“S2晶腐称重过程关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》. | 质检部 制造部 | 无 |
| 14 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了YDZB/MP-16-2021《顾客满意管理程序》，规定设备部负责内部顾客满意度汇总和分析，商务部负责外部顾客满意度汇总和分析。 2022年4月共调查内外部顾客10家，其中内部顾客6家，外部4家；均进行满意度评价，总体满意。 | 设备部 商务部 | 无 |
| 15 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《计量确认管理程序》和《测量过程管理程序》，对列入体系管理的高度控制测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视，监视结果表明持续稳定受控。 | 质检部 设备部 制造部 | 无 |
| 16 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用规范，未发现不正确现象。强制检定计量器具按“强制检定工作计量器具业务管理系统”要求实施强检，取得检定证书，全部合格。 | 质检部 设备部 制造部 | 无 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为水、天然气和电，2021年全年消耗电量272.44万kWh，天然气35万Nm3，水2.77万t，合计耗能807tce,不属于重点耗能单位。 | 设备部 | 无 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具一览表》，共配备电能表1台件，水表1个，天然气表2个，电表、水表和天然气表配备率及确度等级均满足要求。 | 设备部 | 无 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每天由各使用单位上报形成日报表，设备部每月进行统计分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致，管理符合标准规定。 | 设备部 | 无 |
| 20 | 安全环保管理 |  | 环保检测报告（废水、废气），检测单位：江苏恒安检测技术有限公司。检测日期：2022.3.15；检测结论：合格；检测机构资质：资质认定证书（编号171012050031）有效期至2023.1.10。 职业病危害因素检测报告（工作场所空气（化学因素）、工作场所环境（物理因素），检测单位：江苏泰洁检测技术股份有限公司。检测日期：2021.08.6日；检测结论：合格；检测机构资质：（苏）卫职技字（2021）第082号。有效期至2026.7.1。 建筑消防设施检测报告，检测单位：江苏恒吉消防技术服务有限公司。检测日期：2021.12；检测结论：合格；检测机构资质：建筑业企业资质证书（编号 171006020250）有效期至2023-5-21。 企业的特种设备有4台叉车、行车53台、压力容器3台、安全阀3台，均在有效期内使用。 抽查一台型号CPCD型5t,编号M9BJ01249的叉车，检验日期2021年6月29日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2022年6月。 抽查一台第二类压力容器,编号Y17-19822固定式压力容器，检验日期2021年08月31日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2026年8月。 抽查起重机械,型号QD100/20-22A5，检验报告日期2021年6月29日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2023年6月。 检查了叉车司机彭石军/，证书编号320682198509303759作业项目代号分别为N1 冯锦成 证书编号：320106197811202854 R1/，邹冬至证书编号：320624197511196421有效期至2024年07月/发证机关南通市市场监督管理局，均在有效期内。 | 安环部 | 无 |