附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 稳流补偿器壁厚测量过程 | 测量过程规范编号 |  | XADQ-CL-GF-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 1、测量设备：出厂编号为6704030898,测量范围为（0～150）mm的游标卡尺，最大允许误差±0.03mm， 不确定度U=0.02mm, k=2 - 测量方法：按照Q/XA-GY-JC-003《游标卡尺测量方法》，对游标卡尺对零位后直接测量内径尺 - 寸，读出显示数据并记录数据。 3、环境条件：常温 4、测量软件；无 5、操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 6、其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: - 1、查出厂编号为6704030898的游标卡尺的校准证书，校准日期：2021年11月08日，校准机构：江苏世通仪器检测服务有限公司，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： （1）2021年11月10日，用出厂编号为6704030898的游标卡尺测量稳流补偿器壁厚，取5次测量的平均值为Y1=5.066mm； （2）2022年 4月12日，用出厂编号为6704030898的游标卡尺测量稳流补偿器壁厚，取5次测量的平均值为 Y2=5.069mm; 测量过程的扩展不确定度U=0.05mm，k=2； 测量过程的有效性按下式计算： En= Y1−Y22U=0.04＜1，则此测量过程有效。 确认人员：潘奥运 日期：2022年4月12日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |