差压式流量计示值误差检验过程

控制规范

受控编号：XSTCL-GF-001

编制：钟林彪

审核：张艳梅

批准：  淮涛

西斯特控制设备（天津）有限公司

2021年11月4日发布                  2021年11月4日实施

1.测量过程的识别

1.1  测量过程的名称：差压式流量计示值误差检验过程

### 1.2  测量过程的依据：JJG640-2016《差压式流量计检定规程》

### 2.计量要求

计量要求见表一。

| 检测项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 差压式流量计示值误差检验过程 | 示值误差＜±1% |

3.测量过程的设计

3.1  测量方法

用标准表法水流量标准装置对零位后，对被测物直接进行测量，标准表法水流量标准装置上读出的数值计算后即为被测值。

3.2进行测量过程的计量要求的导出及验证

3.3进行测量过程不确定度评定(见附录1)

3.4进行高度控制测量过程的有效性确认记录(见附录3)

4.测量过程控制要素与控制要求

4.1  测量设备要求（见表二）

表二

| 测量设备名称 | 测量范围 | 最大允许误差/ |
| --- | --- | --- |
| 标准表法水流量标准装置 | 围DN10mm～DN800mm | Urel=0.17%， k=2 |

4.2  测量环境要求

环境温度：常温，不得有影响惯性的震动。

4.3  操作技能要求

操作人员须了解标准表法水流量标准装置工作原理，熟练掌握操作技能。

4.4  操作步骤

4.4.1  检查标准表法水流量标准装置，应具有有效合格标识，外观良好，软件及硬件运转正常。

    - 将工件放好开始检测，做好原始记录。

5.控制措施

5.1. 验证环境条件、测量设备、操作人员符合本规范的要求。

5.2  按操作规程的要求开展工作。

6  监视措施

6.1监视方法

| 监视对象 | 监视方法 |
| --- | --- |
| 差压式流量计示值误差检验过程 | 操作人员用标准表法水流量标准装置对被测样件每月抽检2-3次，保存抽检原始记录，并绘制控制图，数据应稳定，符合计量要求。监控持续6个月后，在数据稳定的情况下，每月抽检1次，时间间隔不能超过30天。 |

6.1.2、进行关键控制的测量过程的有效性核查确认

6.1.2.1、用比对核查法对测量过程进行有效性确认，用实际检测件进行复现性检测，取其平均值，用置信度En值进行评定。

公式为

En=|y1−y2|U12+U2=|y1−y2|2U

式中：y1—被核查设备测得核查样件参数的平均值；

y2— 核查样件参考值；

U―测量设备的扩展不确定度

6.1.2.2判定标准：

当∣En∣≤ 1 ，测量过程置信度结果满意，测量过程有效。

∣En∣＞ 1 ，结果不满意，需停止工作,寻找原因采取纠正措施

6.2监视要求

⑴ 硬度计要在有效期内使用。

⑵ 操作人员定期巡检，随时对仪器稳定性变化情况进行监控和比对，发现异常及时通知维修人员检查、校准。

6.3 失控时的处理措施

失控时，须对测量过程进行分析，确认原因，采取措施，按检定要求重新做重复性验证，必要时修理、检定，合格后方可开展工作。

- 记录要求

7.1  记录人员应客观、公正地做好测量过程控制记录。

7.2  记录应包括

7.2.1  执行的测量过程的完整描述，包括所用的全部要素（例如操作者、测量设备、核查标准）和相关的操作条件 ；从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；

7.2.2  根据测量过程控制数据的结果而采取的措施；进行测量过程控制活动的日期；

7.2.3  人员的能力，包括测量过程要求的能力和实际具备的能力。

7.3  记录书写必须符合程序文件《记录管理程序》的要求。

- 附录

附1：测量过程不确定度评定

附3：测量过程的有效性确认记录

附2：测量过程监视统计记录表及控制图