项目编号：0438-2022

审核员现场审核记录

企业名称：南通新宙邦电子材料有限公司

审核员：                                    审核日期： 2022年 05月19 日 ～ 5月20日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 研发部负责新产品的设计开发，工程部负责测量设备的溯源管理、设备安装维护等，品管部负责进料检验、过程检验和成品检验，物流部负责测量设备和服务的供方评价及采购，生产管理部负责能源和环保管理，安全管理部负责职业健康安全管理，各部门负责人能清楚自已的工作职责，职责分明。 | 研发部、品管部、工程部、制造部、物流部、营业部、生产管理部、安全管理部 | 无 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 工程部已组织相关部门识别了顾客的测量要求、组织要求和法律法规要求，组织编制了《测量过程控制一览表》及《测量设备计量确认明细表》。 物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 工程部 品管部 营业部 制造部 | 无 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“测量目标及措施计划”（编号MR-02-01），制定了可测量的测量目标、措施计划、负责人，工程部负责每月对各部门测量目标进行考核，每半年对公司测量目标进行评价，考核和评价工作实施有效。 | 研发部、品管部、工程部、制造部、物流部、营业部、生产管理部、安全管理部 | 无 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查见XZB/MP-09-2022《测量设备管理程序》、 N-WI-11-12-01《计量器具仪表管理规定》，都有修订记录，盖有受控章现行有效，计量单位使用正确。 | 品管部 工程部 | 无 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。已识别了公司测量软件，建立了“测量软件管理台帐”，共有10个测量软件，规定了启用日期，测试周期及测试人员，保留了软件测试记录，满足要求。 | 品管部 工程部 制造部 | 无 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《测量记录管理程序》。 抽查质量记录： 记录1：2022年4月22日“成品质量分析记录”，记录编号20220422，检验依据标准GB/T6678-2003,检测设备信息完整，计量确认标识清楚、检测数据完整，8项检测指标均满足标准要求。 记录2：2022年4月12日“测量软件测试记录”，记录编号MR-06-02，明确测量人员、测量日期、测量方法和确认结果，测量过程说明记录清楚，满足测试要求。 检测记录及电子资料长期保存。 | 品管部 | 无 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了产品质量检测、工艺控制参数、环境监测、经营能源等测量设备列入体系进行统一管理。 对精密重要的测量设备在操作规程中明确维护管理要求，测量设备按周期进行溯源，持续处于受控状态。 | 品管部 工程部 制造部 | 无 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查见《测量设备台账》4864件，其中强制检定计量器具268件，主要是压力表和分装电子秤。 公司对测量设备进行ABC分类管理（A类1453台，B类3185台，C类226台），企业通过管理系统对测量设备进行管理，先进有效。 公司自编制了7项内校规范开展内部校准，除内部校准外其余测量设备委托南通市计量检定测试所、深圳市华测计量技术有限公司等机构进行检定/校准，校准/检定证书由工程部保存。 抽查现场标识、台账信息和证书一致，检测室环境条件满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 品管部 工程部 制造部 | 无 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见“测量合格供方清单”，测量设备供应商8个，服务供应商6个，抽查江苏安泰安全技术有限公司和华测检测技术有限公司有评价记录，资质均在有效期内，满足要求。 | 工程部 品管部 物流部 | 无 |
| 10 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品服务 | 抽查电解液产品的购销合同（电解液20kg/桶，数量20桶），合同编号ECBD2022040101，签订时间2022年04月01日，客户名称：浙江伏打科技有限公司，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 品管部 营业部 | 无 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查见“测量过程控制一览表”共42个测量过程，16个重要测量过程，26个一般测量过程。涉及到内部校准、实验室检测（全过程检验）、研发试验、工艺控制、能源检测、安全检测。 查见有42个验证记录表，抽查了电子天平、电导率仪、气相色谱仪计量确认过程验证记录表，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 高度控制的测量过程计量确认详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品管部 工程部 制造部 研发部 | 无 |
| 12 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程控制一览表》进行汇总，信息量全。提供了“电解液定量包装测量过程”、“电解液酸度检测过程”2份测量控制检查表，并进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 检查生产管理部污水处理站，发现未将污水检测过程识别并纳入《测量过程及控制一览表》中统一管控，不符合GB/T 19022-2003标准中7.2.2条款的要求。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 品管部 工程部 制造部 | 是01 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查见了“电解液定量包装测量过程”、“电解液酸度检测过程”关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》. | 品管部 制造部 | 无 |
| 14 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了XZB/MP-16-2022《顾客满意管理程序》，规定工程部负责内部顾客满意度汇总和分析，营业部负责外部顾客满意度汇总和分析。 2022年4月共调查内外部顾客12家，其中内部顾客6家，外部6家；均进行满意度评价，总体满意。 | 工程部 营业部 | 无 |
| 15 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《计量确认管理程序》和《测量过程管理程序》，对列入体系管理的高度控制测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视，监视结果表明持续稳定受控。 | 制造部 工程部 品管部 | 无 |
| 16 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用规范，未发现不正确现象。强制检定计量器具按“强制检定工作计量器具业务管理系统”要求实施强检，取得检定证书，全部合格。 定量包装抽查25kg包装产品，抽查重量均符合要求。 | 制造部 工程部 品管部 | 无 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为水、蒸汽和电，2021年全年消耗电量1729万kWh，蒸汽3.2万t，水11.9万t，合计耗能5247tce,属于省级重点耗能企业。详见《能源计量审核情况表》 | 工程部 | 无 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，及《能源计量网络图》，共配备电能表75台件，水表14个，涡街流量计3个，其中一级计量5个、二级计量30个、三级计量57个，电表、水表和涡街流量计配备率及确度等级均满足要求。 | 工程部 生产管理部 | 无 |
| 19 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每天由各使用单位上报形成日报表，生产管理部每周能源平衡分析。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 工程部 生产管理部 | 无 |
| 20 | 安全环保管理 |  | 环保检测报告（废水、雨水、厂界噪声、废气），检测单位：南通化学环境监测站有限公司。检测日期：2022.3.15；检测结论：合格；检测机构资质：资质认定证书（编号161012050342）有效期至2022.5.29。 环保检测报告（地下水、土壤检测），检测单位：江苏恒安检测技术有限公司。检测日期：2021.8.5；检测结论：合格（土壤污染隐患排查报告P38）；检测机构资质：资质认定证书（编号171012050031）有效期至2023.1.19。 职业病危害因素检测报告，检测单位：南通化学环境监测站有限公司。检测日期：2022.1.27；检测结论：合格；检测机构资质：职卫服务机构资质证书（苏卫职技字2021第058号）有效期至2026.6.15/资质认定证书（编号161012050342）有效期至2022.5.29。 雷电防护装置定期检测报告，检测单位：南通气象科技有限公司。检测日期：2022.1.19；检测结论：合格；检测机构资质：资质认定证书（编号171019130416）有效期至2023-08-22。 建筑消防设施检测报告，检测单位：南通特领安全科技有限公司。检测日期：2022.8；检测结论：合格；检测机构资质：建筑业企业资质证书（编号 D232119730）有效期至2022-11-3。 企业的特种设备有15台叉车、108台固定压力容器、电梯10台、压力管道6种、起重机械1台，安全阀130台（含备用），均在有效期内使用。 抽查一台型号TTJ3000/0.5-JXW-VF,编号ZZT13-198的防爆电梯，检验日期2022年03月23日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2023年3月。 抽查一台型号CPDA型2.5t,编号05025DD9835A的叉车，检验日期2021年11月22日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2022年11月。 抽查一台第一类压力容器,编号19F018的固定式压力容器，检验日期2019年7月29日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2022年6月。 抽查安全阀,型号A42-16P，整定压力为0.36MPa，检验报告日期2022年5月11日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2023年5月。 检查了压力容器操作工吴福钧/叉车司机季峰，证书编号32118119981108101X/320683199307298411，作业项目代号分别为R1/N1，有效期至2026年02月/2025年05月，发证机关南通市市场监督管理局，均在有效期内。 | 生产管理部 安全管理部 | 无 |