测量设备溯源抽查表

编号：0241-2019

| 企业名称 | 宝鸡圣凯精密机械有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 宋丽莉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术质量部 | 外径千分尺 | HS0003 | (50～75)mm | MPE=±0.005mm | 五等量块(5.12～100)mm 平面平晶/JP-1平行平晶JP-2 | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2019年12月08日 | √ |
| 技术质量部 | 外径千分尺 | HS2002 | (25～50)mm | MPE=±0.004mm | 五等量块(5.12～100)mm 平面平晶/JP-1平行平晶JP-2 | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2019年12月08日 | √ |
| 技术质量部 | 外径千分尺 | HS074 | ( 0～25)mm | MPE=±0.005mm | 五等量块(5.12～100)mm 平面平晶/JP-1平行平晶JP-2 | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2019年12月08日 | √ |
| 技术质量部 | 带表卡规 | SK008 | (9～115)mm | MPE=±0.01mm | 五等量块(0.5～100)mm | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2019年12月08日 | √ |
| 技术质量部 | 带表卡规 | SK007 | (115～135)mm | MPE=±0.01mm | 五等量块(0.5～100)mm | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2019年12月08日 | √ |
| 技术质量部 | 带表游标卡尺 | HS19010475 | (0～150)mm | MPE=±0.03mm | 五等量块(10～291.80)mm 刀口尺/75mm数显千分尺/25mm | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2019年12月08日 | √ |
| 技术质量部 | 游标卡尺 | HS003 | (0～200)mm | MPE=±0.03mm | 五等量块(10～291.8)mm 刀口尺/75mm数显千分尺/25mm | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2019年12月08日 | √ |
| 技术质量部 | 深度卡尺 | HS142 | (0～150)mm | MPE=±0.03mm | 五等量块(10～291.80)mm | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2019年12月08日 | √ |
| 技术质量部 | 深度卡尺 | SK002 | (0～300)mm | MPE=±0.04mm | 五等量块(10～291.8)mm | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2019年12月08日 | √ |
| 技术质量部 | 螺纹塞规 | LW-01 | M10*1.5 | U=4um | 测长机/JD25-C 三针/(0.118～6.585)mm | 深圳国检计量测试技术有限公司 | 2019年12月08日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行校准，抽查10份测量设备校准证书，校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2019年12月16 日 12月 17 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |