编号：0259-2021-2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 宝鸡航天动力泵业有限公司 | | | | | 审核员 | 崔敬民 | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产技术部 | 精密压力表 | H13050414 | （0~25） MP | 0.4级 | 活塞式压力计0.05级 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2022.04.11 | √ |
| 生产技术部 | 红外测温仪 | M120028896 | UT300A | U=1.0℃，K=2 | 辐射温度计检定装置  2等 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2022.04.07 | √ |
| 生产技术部 | 百分表专用环规 | 0-235 | φ（10~100） mm | U=0.7μm K=2 | 量块3等 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2021.05.28 | √ |
| 生产技术部 | 千分表 | 513379 | (0-1)mm | 1.μm | 光栅式指示表检定仪MPEV：（1~6）μm | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2022.01.26 | √ |
| 生产技术部 | 百分表检定仪 | 87705 | QBJ-03 | 1.4μm | 量块4等 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2021.06.7 | √ |
| 生产技术部 | 立式光学计 | 65091 | (0-180)mm | 0.17μm | 量块3等 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2021.12.19 | √ |
| 生产技术部（检测室） | 游标卡尺 | 5908051001 | 0-300mm | ±0.04mm | 量块5等 | 企业检测室 | 2022.3.22 | √ |
| 审核综合意見：  该公司已建立最高计量标准6项，所有测量设备除自校准外均送至有相应资质的宝鸡市质量技术检验检测中心检定/校准，抽查7份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022年5月13日~5月13日  acdc438e80e3c1db16909f8983c9a65审核员签字：80a8c121f7bc7c7384db51a1ee0555c 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**