附录B

数采仪数据采集误差测量过程测量不确定度评定

测量过程：数采仪数据采集误差800×（1±0.1%）

测量方法：HJ 477－2009《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》

测量设备：回路过程校验仪（0～22）mA；最大允许误差为±0.005mA；

建立数学模型

Y=m

式中：Y为数采仪显示值；m为回路过程校验仪输入值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度ua

用过程回路过程校验仪连续测量10次数采仪数据采集误差，得到一组测量列为：800.01，800.01,800.02,800.02,800.01,800.01,800.03,800.02,800.01,800.01。

平均值=800.016≈800.02

其单次标准差为：

s=i=1n(xi−x)2(n−1)=0.007

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1=Sn=0.007/√5=0.003

urel1=0.003/800×100%=0.001%

2.回路过程校验仪校准引入不确定度u2

回路过程校验仪的校准不确定度为Urel=0.016%（校准20mA时），包含因子k=2，所以

urel2=0.016%/2=0.008%

二．合成标准不确定度的计算:

urelC=urel12+urel22=0.008%

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:Urel=k×urelC=2×0.008% =0.016%≈0.02%

U=800×0.02%=0.16

测量结果可表示为Y=800.02±0.16

编制人：张国胜                            批准人：孙涛

2022.4.15