附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 往复式柱塞泵阀体外径尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | DYSC/CLGF-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 技术质量部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 1、测量设备：出厂编号为M959,测量范围为（100～125）mm的外径千分尺，最大允许误差±0.006mm， 不确定度U=0.003mm, k=2 - 测量方法：按照DYSC/CLZD-01《测量作业指导书》，对外径千分尺对零位后直接测量外径尺寸， - 读出显示数据并记录数据。 3、环境条件：常温 4、测量软件；无 5、操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 6、其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: - 1、查出厂编号为M959的外径千分尺的校准证书，校准日期：2022年04月20日，校准机构：山东博测计量检测技术有限公司，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： （1）2021年10月26日，用出厂编号为M959的外径千分尺测量往复式柱塞泵阀体外径尺寸，取5次测量的平均值为Y1=109.935mm； （2）2022年 04月25日，用出厂编号为M959的外径千分尺测量往复式柱塞泵阀体外径尺寸，取5次测量的平均值为 Y2=109.932mm； 测量过程的扩展不确定度U=0.0036mm，k=2 测量过程的有效性按下式计算： En= Y1−Y22U=0.59＜1，则此测量过程有效。 确认人员：涂纪文 日期：2022年04月25日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |