附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 防喷器压力试验检测过程 | 测量过程规范编号 |  | SDJYY-CLGF-2020-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 1、测量设备：出厂编号为17030156,测量范围为（0-200)MPa的压力变送器，最大允许误差±0.5%， - 2、测量方法：SY/T6160-2014《防喷器检查和维修》 3、环境条件：常温 4、测量软件；无 5、操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 6、其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: - 1、查出厂编号为17030156的压力变送器的检定证书，检定日期：2021年08月12日，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： （1）2021年8月13日，用出厂编号为17030156的压力变送器进行防喷器压力试验，取5次测量的平均值为Y1=35.062MPa； （2）2022年 3月11日，用出厂编号为17030156的压力变送器进行防喷器压力试验，取5次测量的平均值为 Y2=35.054MPa； 测量过程的扩展不确定度U=0.2MPa，k=2 测量过程的有效性按下式计算： En= Y1−Y22U=0.03＜1，则此测量过程有效。 确认人员：刘刚 日期：2022年3月11日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |