编     号：0057-2019

现场审核记录

企业名称：__郑州爱因特电子科技有限公司__

审核员：   刘磊                   2019年12月12日 上午至2019年12月13日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了AYT-CLSC-2019《测量管理手册》，明确了相关部门的职能。 询问技术部翟华伟、采购行政部马福利测量体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 采购行政部 技术部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编写了AYT/CLCX06-2019《计量文件的编制和管理程序》，其中规定了测量管理体系文件的控制要求。查文件号《提升阀橡胶硬度进货检验测量过程控制规范》，已进行了受控。 | 制造部 品管部 技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编写了AYT/CLCX07-2019《测量软件管理程序》，规定了记录的控制要求。 查：进货检验实验室影像测量仪测量软件未进行软件定期确认评价。不符合GB/T19022-2003标准中6.2.2软件条款。 | 制造部 品管部 技术部 | 不符合（01） |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编写了AYT/CLCX08-2019《计量记录管理程序》，规定了记录的控制要求。查记录《进料检验报告单》一份，符合要求。 | 制造部 品管部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 在现场审核时发现，企业计量确认状态标识规范。 查实验室现场使用的计量编号M170701显微硬度计HV-1000A，计量确认标识齐全。 查实验室现场使用的计量编号GET83268的带表卡尺，计量确认标识齐全。 企业现场测量设备均有计量确认状态标识，标识使用规范，信息完整、清晰。 | 制造部 品管部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司编写了AYT/CLCX10-2019《测量设备管理程序》、AYT/CLCX13-2019《测量设备计量确认管理程序》。企业共有测量设备91件。企业编写了《测量设备、计量器具总台账》。测量设备管理和溯源符合要求。 抽查：仪器编号0071的显微硬度计，校准日期：2019年08月08日、仪器编号01627的橡胶硬度计，校准日期：2019年08月10日、仪器编号17052530的表面粗糙度仪，校准日期：2019年08月08日等3份测量设备校准报告，均为深圳中恒检测技术有限公司校准。台账信息和证书信息一致。量值均溯源至法定计量机构。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 制造部 品管部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编写了AYT/CLCX11-2019《计量检测工作环境管理程序》文件，查缓速器车间温湿度记录表，查日期为2019年12月11日的记录表中已记录温度22℃、湿度40%HR，符合要求。 | 制造部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量确认 | 企业针对测量设备编写了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》对测量设备进行了管理。 企业编写了AYT/CLCX13-2019《测量设备计量确认管理程序》、AYT/CLCX14-2019《量值溯源管理程序》。 抽查橡胶硬度计的校准报告（报告编号：ZHW20190808349,校准日期：2019.08.08）、数显推拉力计（报告编号：ZHW20190808318,校准日期：2019.08.08）等2份校准报告，均在有效校准期内使用，标识已粘贴，满足预期使用要求。 对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行了监视控制。 | 品管部 制造部 技术部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了AYT/CLCX15-2019《计量确认间隔管理程序》、AYT/CLCX10-2019《测量设备管理程序》文件。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 制造部 品管部 技术部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了AYT/CLCX13-2019《测量设备计量确认管理程序》文件和AYT/CLCX15-2019《计量确认间隔管理程序》文件，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 制造部 品管部 技术部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写了AYT/CLCX10-2019《测量设备管理程序》文件，建立了《测量过程控制一览表》，共121个测量过程。其中关键测量过程1个、85个一般测量过程进行管控,36个重要过程。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中《提升阀橡胶硬度进货检验过程》测量过程属于高度测量过程。编制《提升阀橡胶硬度进货检验测量过程控制规范》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行控制。 查重要控制测量过程《提升阀橡胶硬度进货检验测量过程控制规范》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。符合要求。 | 制造部 品管部 技术部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编写了AYT-CLCX117-2019《测量不确定度管理程序》文件满足标准要求。现场重点查了《提升阀橡胶硬度进货检验测量不确定度评定》，方法符合要求。见附件A《提升阀橡胶硬度进货检验测量不确定度评定报告》。 | 制造部 品管部 技术部 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备均委外送检到“深圳中恒检测技术有限公司”1家机构进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 经查仪器编号360808422的弹簧拉压试验机AHT-50，校准日期：2019.08.08、仪器编号1001010的扭力测试仪HIT-500，校准日期：2019.08.08等2份测量设备校准报告，填写规范，符合要求。量值均已溯源到SI单位标准。 | 制造部 品管部 技术部 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2．2 顾客满意 | 企业编写了AYT-CLCX02-2019《顾客满意度收集、分析管理程序》文件，监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2019年9月17日对公司内部顾客的满意度进行了调查，共发出10张调查表，收回10张，内部顾客满意度97%。符合要求。 | 采购行政部 | 否 |
| 15 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了AYT-CLCX10-2019《不合格管理程序》，防止不合格的测量设备带来计量数据失准，确保测量数据准确、可靠。对发现的不合格进行确认，加以标识进行隔离，并做好记录。已对不合格测量设备的处置做出了明确规定。 | 制造部 品管部 技术部 | 否 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编写了AYT-CLCX20-2019《纠正和预防措施管理程序》文件，对潜在的不合格，分析其原因，采取有效的措施，防止不合格发生；对内审中已发现的一项不合格，已分析原因，并采取有效的纠正措施，预防不合格再次发生，实施了持续改进。 | 制造部 品管部 技术部 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业无强制检定测量设备 | 品管部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水；2018年能耗为：电：250000kWh,折标煤3.0725吨标煤；水：1500吨，折标煤0.12855吨标煤,，共消耗3.20105吨标煤。不是重点用能单位。 | 制造部 品管部 技术部 | 否 |