编    号：0473-2022

审核员（远程）审核记录

企业名称： 成都市棠德家具有限公司

审核员：                  审核日期：2022年5月14日上午至2022年5月15日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是品质部。询问品质部经理田恒座能回答出自己工作职责。 企业把原材料进厂检验、生产过程控制和成品检验等测量过程列入体系管理。符合要求。 | 管理者代表 品质部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系，运行情况正常，品质部共识别29个测量过程，“办公桌板材厚度测量”测量过程等6个测量过程为关键测量过程。企业对测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客计量要求。 企业已经组织人员识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制及相应的记录，能够提供满足顾客要求的证据，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量很好，在产品质量、物料交接、能源、安全管理等方面一直未有顾客投诉。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。内部顾客满意度为97%，外部对甘孜藏族自治州水利局等3家顾客单位进行了调查，顾客满意度为95分。企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。符合要求。 | 管理者代表 品质部 生产部（生产车间） | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及4项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的六个部门。品质部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查。有具体指标可测量，品质部按月统计至2021年11月-至今，均能达标。符合要求。 | 品质部 设计部 生产部 （车间） 采购部 销售部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》企业规定了各部门测量体系人员职责。编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求。抽查了企业制定的2021-2022年员工培训计划，完成项按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过提问考试进行评价。符合要求。 | 品质部 行政部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。查设计部执行的标准GBT 3324-2017 《木家具通用技术条件》；GBT 3325-2017 《金属家具通用技术条件》。现行有效，受控，计量单位使用正确。符合要求。 | 设计部 品质部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。识别并确认。符合要求。 | 品质部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.3记录 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立了《记录控制程序》查软体车间SF-369沙发成品包装检验记录表：颜色MS1065记录,合格，品管员：杨春林，品质主管：田恒座，检验日期2022年5月7日。查板式一工序质检记录表：衣柜、胶条记录，合格，质检员：梅登军，质检主管：田恒座，检验日期2022年5月8日。符合要求。 企业建立《测量设备台账》，已对测量设备进行ABC分类管理。监视和测量设备台帐包括8台/件，无强检计量设备。设备编号、准确度等级、描述清楚，细化测量设备的管理--例如存放地点、使用状态等。 企业编制了《测量设备环境控制程序》，规定了对环境条件的要求及控制程序。（测量设备有无环境条件要求 ，待现场审核时确认）。 现场抽查6台测量设备，送成都市检定测试院计量检定机构检定校准，均在有效期内。 查由“成都市计量检定测试院”出具的检定证书1份，被检定设备名称：数显卡尺，型号规格 ：（0～150）mm，检定日期：2021年5月26日,证书编号：21005436681。符合要求。 | 品质部 生产部（生产车间） 设计部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4 外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。采购部建立和评价测量设备合格供方名录。品质部负责对提供服务外部供方进行仪器设备选择、确认评价。 检查供方资质及服务能力评价表（检定校准服务），发现“成都市计量检定测试院”虽进行供方资质及服务能力评价，但检定/校准项目服务能力评价不完整。不符合GB/T19022-2003 6.4条款的规定要求。 | 采购部 品质部 | 次要不符合01 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：关键测量过程《办公桌板材厚度测量过程》,导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。测量设备按期校准，验证满足要求。符合要求。 | 品质部 生产部（生产车间） | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产加工过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别测量过程29个，共识别了办公桌板材厚度测量、办公桌下料尺寸测量、办公桌开孔尺寸测量、课桌椅板材厚度测量、课桌椅下料尺寸测量、课桌椅开孔尺寸测量等 6个关键测量过程，查关键测量过程《办公桌板材厚度测量》，受控，编制《办公桌板材厚度测量的测量过程控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。符合要求。 | 品质部 生产部（生产车间）、设计部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《办公桌板材厚度测量过程》测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。符合要求。 | 品质部 设计部 | 否 |
| 12 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 抽查《顾客满意度调查表》内部顾客进行满意度调查，顾客满意率97%，外部对甘孜藏族自治州水利局等3家顾客单位进行了调查，顾客满意度为95分。符合要求。 | 品质部 采购部 销售部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业制定《不合格管理控制程序》对出现不合格测量过程，进行有效性确认。经确认不合格，由品质部人员负责标识、记录、隔离处置并做好记录。并进行自查，及时进行纠正。符合要求。 | 品质部 生产部 （车间） | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业关于纠正预防措施控制按照测量管理体系的《持续改进控制程序》执行，纠正和预防措施的办法。符合要求。 | 品质部 生产部 （车间） | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电。2021年11月～至今，消耗电和水总计折合为30.09吨标煤,企业不是重点用能单位。符合要求。 | 行政部 生产部 | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查编号为：TD/WP-08-2020成品检验规程内容，均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业经营业务不属于定量包装产品。符合要求。 | 品质部 | 否 |
| 17 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有4台，已编入了测量设备管理目录，符合能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 行政部 生产部 | 否 |
| 18 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | DTS72型三相四线电子式1.0级电能表1块、2.5级水表1块和B级膜式燃气表2块。测量设备准确度等级满足标准要求。符合要求。 | 行政部 生产部 | 否 |
| 19 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理，燃气表由当地燃气部门统一管理。符合要求。 | 行政部 品质部 | 否 |
| 20 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。符合要求。 | 行政部 生产部 | 否 |