受理编号：0466-2022

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 原材料铜含量检测过程 | 被测参数要求(含公差) | Cu:（57.0-60.0）% |
| 被测参数要求识别依据文件 | GB/T 5231-2012 |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围，T=3.0% △允≤1/3Ｔ=3.0%×1/3=1.0%=±0.5%2、测量设备校准不确定度推导： =1.0%×1/3=0.33%3、测量范围：Cu:（57.0%-60.0%）在X荧光光谱仪Cu含量检测量程为0-100%范围之内。 |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 | 主要计量特性(最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| X荧光光谱仪AZ001 | BXR-616 | 分辨率0.01%，Cu: 57.62%，测量值 57.48%，示值误差-0.14%； | 22KA029700001 | 2022.05.10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 计量验证记录测量设备的Cu含量检测量程为0-100% ，满足计量要求的测量范围Cu:（57.0%-60.0%）的要求。测量设备的实际误差-0.14%，最大允许误差±0.2%，满足计量要求最大允许误差±0.5%的要求。验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）叶体航验证人员签字： 验证日期：2022 年05月22 日 |
| 审核记录：1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；
2. 计量要求导出方法正确；
3. 测量设备的配备满足计量要求；
4. 测量设备已检定/校准；
5. 测量设备验证正确。

电子签名-2022审核员签名：叶体航企业代表签字： 审核日期：2022 年05 月22 日 |