[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0045-2019-2022
审核员监督审核记录（二）

企业名称：浙江精华测控设备有限公司
审核员：  李政阳                                   审核日期： 2022年05月17日 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.2.4
标识
6.3.1

测量设备
6.3.2

环境


	企业编制了《测量设备管理控制程序》、《测量环境管理控制程序》等，规定了品质部负责测量设备配备的审核、调拨和报废；统一管理全公司测量设备，汇总审核各部门上报的测量设备需求计划；协调外来服务单位检定/校准测量设备入库验收。

远程审核中查：《测量设备管理台账》共568台测量设备（含12件标准物质A类管理），对测量设备其进行ABC分类管理，台账信息和证书一致。 
抽查：生产部的静态质量法水流量标准装置，仪器设备型号为JHL-01，DN（65-300）,编号为191，检定日期2021年4月26日，有效期至2024年4月25日，检定单位为：浙江省计量科学研究院，提供了计量确认合格标识照片，满足要求。
远程视频了品质部检测室配备了温湿度计，已检定校准，并进行了计量确认，使用环境条件满足要求。台账信息和证书一致；均处于有效的检定校准状态。详见《测量设备溯源抽查表》。
	品质部

生产部
	否


	2
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业编制的《外部供方管理控制程序》 规定了品质部对委托检定/校准及提供检测服务单位的调查、评价、选择和监视；组织外来服务单位的名单的评审；生产部参与外购测量设备的供方调查、评价、选择和监视，组织测量设备外部供方名单的评审；测量设备使用部门的人员向品质部反馈外购测量设备和外协检测服务的质量信息。远程审核中，检查了企业提供的《外部合格服务方清单》及《外部年度业绩评价表》，满足要求。
	品质部

采购部
	 否

	3
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ 
	7.1计量
确认
	企业编制《测量设备计量确认管理控制程序》，规定了品质部负责对公司计量确认工作实施统一管理，并对执行情况进行监督检查，远程审核中，检查了关键测量过程涡街流量计示值标定测量过程，进行了计量要求的导出；计量管理员负责进行验证，保持验证记录，贴计量确认标识；保证在用标识的完整和清晰，提供了《计量确认明细表》和《测量设备计量验证记录表》及检定/校准证书。

企业编制的ZJH-MSP-19-2018《不合格管理控制程序》，规定了对不合格测量设备进行降级、禁用、封存。
	品质部
	否

	4
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ 
	7.2测量过程

7.3.1

不确定度评定
	查：企业编制的《测量过程控制程序》，品质部识别涡街流量计示值标定测量过程为关键测量过程，并对测量过程的计量要求进行导出。

查：企业编制《测量过程一览表》，企业识别的测量过程分为一般、重要和关键测量过程，抽查其中涡街流量计示值标定测量过程为关键测量过程，进行高控管理，检查了示值标定过程测量不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。
	品质部
技术部

生产部
	否



	5
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业无最高标准器，测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为浙江省计量科学研究院、温州市计量技术研究院、量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。
	品质部
	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查：企业编制《客户满意度分析报告》，2021年发出《顾客满意度调查表》调查显示为结果比较满意。2021年内部顾客满意度为97.5% ，达到目标95%的要求。 
	品质部

商务部
	否

	7
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电、水，2021年05月份至2022年04月份用电量377262kW.h，用水量24292t，总能耗48.45tce，不是重点用能单位，能源计量器具的管理，满足GB17167-2006的要求。
	生产部
	否

	8
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	远程审核中抽查：涡街流量计、电磁流量计的销售合同，合同编号CQYTWZ-GYC-2021-MM-52731，签订时间2021年11月11日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备满足该合同产品的生产和检验要求。
	商务部
	否

	9
	抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同
	产品的售后（或者产品维修）
	远程审核中抽查了认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同：与长庆油田分公司第三采油厂签订的维护修理修缮合同，报审序号2022-4562，签订时间2022年04月14日，合同内容包括注水流量计的现场维修的相关内容。
	商务部
	否


 5 / 5

