编号：0221-2019

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东营市杰瑞石油技术有限公司 | | | | | 审核员 | 王爱国 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 千分尺 | / | （25-50）mm | ±4µm | 量块  U=0.159µm k=2 | 江苏东方航天校准检测有限公司 | 2019年12月12日 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 14091675 | （0-150）mm | MPE:±0.02mm | 量块  U=3.0µm k=2 | 江苏东方航天校准检测有限公司 | 2019年12月12日 | √ |
| 生产部 | 压力表 | N.09.3217 | （0-25）MPa | U=0.5% k=2 | 精密数字压力表  （-0.1-60）MPa  0.02级 | 江苏东方航天校准检测有限公司 | 2019年12月12日 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准，抽查3份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2019年12 月15 日~ 12月16日  审核员签字： 王爱国 部门代表签字： | | | | | | | | |