项目编号：0474-2022

审核员（远程）审核记录

企业名称：西派集团有限公司

审核员：          审核日期：2022年05月23日上午 至 2022年05月24日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了编号为CP/CLM-2016的Rev.01版《测量管理体系管理手册》和CP/CLP-01《计量职能管理程序》》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问质量管理部、生产计划部、技术部、财务部、采购部、市场部等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 质量管理部 生产计划部 技术部 财务部 采购部 市场部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了编号为CP/MP-01《文件控制程序》，规定了测量管理体系文件的控制要求。 抽查生产计划部执行的标准GB/T 22513-2013 «石油天然气工业 钻井和采油设备 井口装置和采油树»、GB/T 9253.2«石油天然气工业 套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验»、GB/T 3452.1-2005«液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分:尺寸系列及公差 »、GB/T 301-2015«滚动轴承 推力球轴承 外形尺寸»、GB/T 119.2«圆柱销 淬硬钢和马氏体不锈钢»。现行有效、受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 质量管理部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了CP/CLP-04《测量软件管理控制程序》，规定了对软件的控制要求。企业提供了《测量软件清单》，共有38套测量软件，主要为检测仪器中配套软件，抽查查电子万能拉伸试验机中配套软件“MaterialTestV4.3”，确认状态：完好，确认时间：2022.3.6，确认人：叶玉专。又抽查其他软件，均符合要求。 | 质量管理部 技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了CP/MP-03《记录控制程序》，其中规定了对记录的管理要求。测量管理体系和管理类相关记录均形成文件保存，保存期限至少为5年。 查编号为CP/FM/-152的“成品检验报告”，订单编号：22396，零件名称：裁丝四通，零件图号：25-131-10A，检验项目：外观检查、表面质量、油漆质量、零部件标识、名牌内容、其他标识、包装防护等，检验/日期：沈健2021.11.2，审核/日期：王培红2021.11.2。查编号为CP/FM/-148的“零件尺寸检验记录”，订单编号：6A20211004，零件名称：双面裁丝法兰，零件图号：35-149-00A等。符合要求。 | 质量管理部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了CP/CLP-05《封印和标识管理控制程序》,并规定了对标识的管理要求，要求标识明确反映测量设备、测量过程和技术装程序的状态，符合要求。 抽查质量管理部编号CP-9-110的压力表校准证书，校准日期2021.11.30，证书编号YT-063-2021-1159914，已粘贴了计量确认标识，符合要求。 查编号5301/CP-3-004的游标卡尺校准证书，校准日期2022.3.4，证书编号YT-011-2022-0301282，已粘贴计量确认标识，符合要求。 查编号CPS-086的电子万能试验机校准证书，校准日期2021.12.10，证书编号LX21SJ025596，已粘贴计量确认标识，符合要求。 | 质量管理部（理化计量中心）、生产计划部（车间） | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制编号为CP/CLP-06《测量设备管理程序》规定了测量设备的管理过程要求、满足需要环境、维护管理要求、及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，共有测量设备1287台件查测量设备管理台账中，设备出厂编号、准确度等级描述清楚，管理类别按ABC分类、细化测量设备的管理（例如使用地点、管理状态、使用日期等）。 抽查：编号CP-9-110的压力表、编号5301/CP-3-004的游标卡尺、编号CPS-086的电子万能试验机等测量设备，列入了测量设备台帐企业测量设备的溯源受控管理，具备有效期内的证书，粘贴计量合格确认标识。该企业测量设备全部已送检至法定计量机构扬州市天域计量测试有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司等计量单位，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量管理部（理化计量中心）、生产计划部（车间） 技术部 采购部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制CP/CLP-07《测量设备环境控制程序》，规定了环境对测量设备和测量过程影响、环境控制要求。符合要求。 | 质量管理部（理化计量中心）、生产计划部（车间） | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了CP/CLP-08《外部供方管理程序》，规定了外部供方管理过程要求和控制要求，评价外来测量服务的单位应具有相应的资格和能力。 抽查编号CP FM-083《合格供方的清单》入账的主要合格供方为：测量设备供方18家，主要合格服务方为：提供设备计量检定/校准服务方7家。 查看合格供应商清单和合格供应商审批表，未能提供北京佳和华仪科技有限公司、上海集敏测试仪器有限公司（供应硬度计）评价的证据。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003条款6.4外部供方的规定要求。 抽查校准供方评定表，已对“游标卡尺”的溯源机构 “扬州市天域计量测试有限公司”的服务质量和检定/校准能力范围等进行评价，结论为符合要求。 | 质量管理部 采购部 | 次要不符合02 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 | 企业编制了CP/CLP-12《测量过程设计和实现管理程序》对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。 对测量过程按照重要、一般实施了分类管理。 | 质量管理部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了CP/CLP-11《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则 企业测量设备的确认间隔如有变动，一般在每年年底前根据当年确认间隔的变化情况，结合周检率和周检合格率重新确定下年度确认间隔，目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量管理部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了CP/CLP-06《测量设备管理程序》，对确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量管理部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 12 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 7.2.4测量过程的记录 | 企业建立了CP/CLP-12《测量过程设计和实现管理程序》进行汇总，识别，企业对高度控制测量过程定为重要测量过程。 抽查“4130材料的抗拉强度检测测量”过程为测关键量过程，经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。 企业对验证不合格的测量设备，由维修人员进行维修与调整，在维修和调整后，再检定/校准再验证，并做好修理、再检定/校准记录，经确认不合格则应作降级使用或报废消帐处理。 | 质量管理部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了CP/CLP-13《测量不确定度管理控制程序》，高度控制测量过程和校准测量设备已经按要求进行了测量不确定度评定。 查《4130材料的抗拉强度检测不确定度评定》报告，测量不确定度评定方法采用GUM评定方法，分量考虑充分且不重复，符合要求。 | 质量管理部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业的1287台测量设备均经过溯源，委外送检至扬州市天域计量测试有限公司等单位。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 抽查规格型号CPS-057的布氏硬度计等总共9台测量设备，均委托扬州市天域计量测试有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司进行检定/校准，检查溯源证书和扬州市天域计量测试有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司的法定计量机构证书，其量值均可溯源到SI单位，详见附件《测量设备溯源抽查表》，符合要求。 | 质量管理部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 15 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了CP/CLP-02《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度，达到持续改进的目的。 企业对顾客开展满意度调查工作，抽查结果显示，企业于2021年11月1日-2021年11月20日抽查的顾客户满意度调查表10份，分别是西南油气田物资分公司、中国年代能源投资（香港）有限公司等，顾客满意度调查结果为客户评定质量、交期、价格和服务都很满意。达到企业的要求。 | 市场部 质量管理部 | 否 |
| 16 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照计划频次实施持续监视。 抽查关键测量过程“4130材料的抗拉强度检测测量”、和“4130材料的抗拉强度检测测量过程控制图”，图中显示已对该测量过程进行了持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。 | 质量管理部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了CP/CLP-15《不合格管理控制程序》，对不合格的分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及改进做出控制。 | 质量管理部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了CP/MP-21《持续改进控制程序》对体系运行中发现的问题，能够及时监视纠正改进完善。发现并对测量过程提出不合格项，以《纠正和预防措施表》形成文件，对问题及时纠正，基本满足标准要求。 经查2021年至今未发生不合格项。 | 质量管理部 生产计划部 技术部 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为电和水、乙炔气体2021年全年共计折合 484. 94吨标煤。企业不是重点用能单位。配备了0.5级的三相四线、电能表16块，2.5级水表8块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。 | 质量管理部 生产计划部 财务部 | 否 |