测量设备溯源抽查表

编号：0498-2021-2022

| 企业名称 | 大庆市盛世机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设 备名称 | 测量设 备编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 游标卡尺 | SJ-455515 | (0-150)㎜ | ±0.03㎜ | 量块 4等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.4.20 | √ |
| 质检部 | 千分尺 | SS-002 | (50-75)㎜ | U=0.002㎜,k=2 | 量块 3等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.4.20 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 2004849 | (0-100)KPa | ±2.5KPa | 标准活塞压力计 0.05级 精密压力表 0.2级 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.4.20 | √ |
| 生产车间 | 绝缘电阻表 | 17092460 | ZC25-3B | Urel=2.5%，k=2 | 兆欧表检定装置 1级 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.4.20 | √ |
| 生产车间 | 游标卡尺 | 09514 | (0-200)㎜ | U=0.002㎜,k=2 | 量块 4等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022.4.20 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托黑龙江华馨检测科技有限公司机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年5月23日全天 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。