编号：0244-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江西铜业股份有限公司（城门山铜矿） | | | | | 审核员 | 孙伟 曹达人 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 城门山铜矿质检中心 | 电子天平 | 28001092 | MSA225S-000-DU | D=0.01mg | E2 | 江西省计量测试研究院检定证书 | 2019年6月13日 | √ |
| 城门山铜矿质检中心 | 原子吸收分光光度计 | MY14450001 | G843A | 火焰法测铜检出限0.01ug/mL | Urel=1%，k=2 | 江西省计量测试研究院检定证书 | 2019年6月13日 | √ |
| 城门山铜矿质检中心 | 温湿度表 | JC1CMS053C | (-10-40)℃ | 20℃示值误差0.1 | 一级 | 九江市计量所 | 2019年6月3日 | √ |
| 城门山铜矿质检中心 | 100t电子汽车衡 | 11905060# | SCS/ZCS-100DHSO4型 | Ⅲ级 | M1等级 | 九江市计量所 | 2019年9月2日 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  查：城门山铜矿技术质量检验部测量设备台帐，测量设备送江西省计量测量试研究院、九江市计量所检定校准，随机抽查4台测量设备，均按照企业要求，按周期送检，检定证书、设备台帐、设备的实物信息一致，且都在有效期，测量设备量值溯源真实有效，符合规定要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2019 年12月20 日~ 12月20 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**