编号：0244-2019

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 阴极铜称量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 江西铜业股份有限公司（贵溪冶炼厂质量计量部） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 质量 |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±1 kg |
|  |  | 公差T |  | ±3 kg |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| .电子平台秤 |  |  | （0-5000）kg |  | Ⅲ级 |  | -0.8kg |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | JCC/GYMP007阴极铜称量过程控制规范 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG539-2016《数字指示秤》检定规程和《轨道衡、汽车衡、电子缓冲秤等设备操作、保养规定》及《轨道衡、汽车衡、电子缓冲秤巡检抽检规程》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 温度：仪表（-10℃～+40℃）；湿度：≤95％（无冷凝） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 卢世明 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （见附页） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | （见附页） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （见附页） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （见附页） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2019年12月26日    审核员： 郭小红   企业部门代表：