编     号：0244-2019

现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司（贵溪冶炼厂）

审核员： 郭小红    审核日期： 2019年12月25日 上午至2019年12月26日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？职能部门职责？ 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责 | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量计量部。 询问张部长质量计量部的职责：组织开展测量管理体系工作;;负责组织GB/T19022—2003标准的宣贯，制定测量管理体系审核计划并实施内部审核，向管理者代表提交审核报告;负责测量管理体系有关事宜的对外联络;对测量管理体系运行情况进行监督检查等职责，负责公司测量设备的检定和校准工作。 询问计量主管李潇慧职责：负责体系运行、计量器具管理、计量技术管理等。 询问汪主任中心化验室的职责：中心化验室是，贯彻执行国家和各部委颁布的与化验相关的标准、规程、规范；指导公司化验管理工作，并建立健公司化验设备台帐，并实施动态管理;保证检测实验室按照CNAS的要求开展检测工作。 询问设备能源部、硫酸车间、 倾动炉车间、新材料车间、备料车间负责人的职责：建立测量设备台帐，保证测量设备现场使用均在有效期内。做到测量设备的正确使用和维护。 各部门领导清楚本部门的计量职责和相关人员职责，基本符合公司测量管理体系的职责分配要求。 | 质量计量部、人力资源部、中心化验室、设备能源部、硫酸车间、 倾动炉车间、新材料车间、备料车间 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业识别了顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 企业组织识别产品生产加工、质量控制、物料交接、安全等方面顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 中心化验室2019年度进行了顾客满意度调查，共发出41份2019年顾客满意度调查信息表，收回41份，没有收到顾客的申诉投诉，顾客满意度93%。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质量计量部、人力资源部、中心化验室 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 质量计量部对全厂测量设备进行了梳理，确定了473台强检测量设备，并在中国电子质量监督网上登记。截止11月，共检定A类测量设备1633件，周检率100%；B类测量设备796件，周检率100%；没有发生计量事故和计量投诉。 中心化验室对公司的质量目标进行了分解并可以测量，2019年度质量目标完成情况：2019年1-11月中心化验室出具检验检测报告1033654份，数据准确率99.87%。 设备能源部、硫酸车间、 倾动炉车间、新材料车间、备料车间没有对公司对质量目标进行了分解。建议对质量目标进行分解。 企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核，每月进行完成情况的汇总上报及检查。 | 质量计量部、人力资源部、中心化验室、设备能源部、硫酸车间、 倾动炉车间、新材料车间、备料车间 | 否 建议项 |
| 4 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年12月18日开展了（四标一体）管理评审，会议吴军厂长参加，由公司管理者代表肖小军主持，由肖小军汇报了体系运行情况。会议肯定了公司“四标一体”管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，明确了公司测量管理体系持续改进的8个方面问题，其中测量管理体系1个方面的问题，“阴极铜计量、倒运、打包等过程实施自动化改造”，落实了整改部门为质量计量部。 2019年12月编制了2019年测量管理体系运行情况报告作为管理评审的输入材料。 | 质量计量部 | 否 |
| 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 公司编制了岗位说明书，明确各岗位的职责。建立了部门和个人“五位一体”的评价和考核制度。 公司人力资源部下发了贵冶劳人字【2019】44号，关于下发《贵溪冶炼厂2019年教育培训计划》的通知，共326项，已全部完成。 新材料车间2019年5月15日进行“四标一体” 培训，85人参加，考试成绩为72分-94分。有培训相关记录、办班申请表、培训总结和评价报告。 查罗婷江西省计量检定、校准培训合格证，编号2019035，2019年1月23日发证。发证单位：江西省计量测试学会。 | 质量计量部、人力资源部、中心化验室、硫酸车间、 倾动炉车间、新材料车间、备料车间 | 否 |
| 6 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 质量计量部文件现行有效并受控。查：受控文件清单，抽JJG49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》。现场使用的检定规程与受控清单一致。文件现行有效并受控。 在中心化验室档案室检查发现，GB/T6908-2008<锅炉用水和冷却水分析方法电导率的测定>标准在文件分发收回记录中，仅有邱志英2009年8月18日文件领用记录，作废文件没有收回记录。现行有效的文件为GB/T6908-2018，实施日期为2019年1月1日。建议加强技术文件收发放管理。 | 质量计量部、中心化验室 | 否 建议项 |
| 7 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 文件资料发放记录有文件名称、编号、借阅人、时间、归还人、时间等信息。在中心化验室查：2019年4月4日编制的有效文件清单，抽JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》，实施日期2007.6.8。有发放记录。 查看质量计量部、中心化验室、硫酸车间、倾动炉车间、新材料车间、备料车间2019年测量设备台帐,记录内容完整。 质量计量部设备台帐B805379286电子天平，江西省计量测试研究院检定，证书编号为ZL1992101848，检定日期2019.8.16，有效期2020.8.15； 中心化验室设备台帐CPHYB024A酸度计，0.1级，江西省计量测试研究院检定，证书编号为LH1997101786,检定日期2019.3.22，结论：0.01级合格。建议加强测量设备检定后的确认工作。 查设备能源部能源计量器具一览表，存在型号规格、最后一次检定、校准时间没有填写。建议完善设备台帐的信息。 记录保存期限5年 | 质量计量部、人力资源部、中心化验室、设备能源部、硫酸车间、 倾动炉车间、新材料车间、备料车间 | 否 建议项 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 中心试验室编制了《试验检测仪器设备台账》，对测量设备进行ABC分类管理。企业的测量设备送国家轨道衡计量站南昌分站、贵溪市计量检定所、江西省计量测试研究院进行检定、校准。测量设备1633台，强检设备473台。 查中心化验室编号为CCHYB038A型号DDS-11A电导率仪,江西省计量测试研究院检定证书编号为LH1907102163检定日期2019.2.21，有效期2020.2.20，检定结论符合2级，设备台帐为B类,设备台帐与检定证书和实物基本一致。 硫酸车间编号为3060661型号TP-2000L电子台秤,贵溪市计量检定所检定证书编号为GJZ1903140001检定日期2019.3.14，有效期2020.3.13，检定结论合格，设备台帐为B类,设备台帐与检定证书和实物基本一致。 查中心试验室温、湿度计经江西省计量测试研究院检定。2019年12月25日温、湿度记录：温度为24℃；湿度为 60%；满足标准要求。 测量设备使用环境条件均满足要求。 | 质量计量部、中心化验室、设备能源部、硫酸车间、 倾动炉车间、新材料车间、备料车间 | 否 |
| 9 | 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 品质管理部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。外部服务建有名录和业绩评定。查看编号为合格供应商名录共有国家轨道衡计量站南昌分站、江西省计量测试研究院、贵溪市计量检定所。建议定期对外部供方进行评价和监视。从服务资质、证书质量、服务方式、处理技术问题情况等方面进行了评价。 | 质量计量部、中心化验室 | 否 建议项 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：质量计量部，型号ME2002T/02电子天平，编号B805379286，检定证书编号ZL1992101848，检定日期2019.8.16,测量设备准确度等级II级,测量标准装置准确度等级F1等级,检定单位江西省计量测试研究院。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，A类设备管理。 查：质量计量部，型号GCS-100数字指示轨道衡，编号FF001323，检定证书编号ZF-GZ字第{2019}284号，检定日期2019.10.11,测量设备准确度等级III级,测量标准装置准确度等级±1.5×104,检定单位国家轨道衡计量站南昌分站。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，A类设备管理。 验证方法正确。 抽查阴极铜称量过程计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已检定；测量设备验证正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》 | 质量计量部、中心化验室、设备能源部、硫酸车间、 倾动炉车间、新材料车间、备料车间 | 否 |
| 11 | 企业是否编制《测量过程设计和实现现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ 如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制流程》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了高度控制测量过程，阴极铜称量过程等。 企业提供《测量过程及控制一览表》，对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了测量过程档案，测量过程编制控制规范进行控制、有效性确认。 关键控制测量过程阴极铜称量测量过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量计量部、中心化验室 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 公司单独建立测量不确定度评定程序文件，高度控制测量过程和校准测量设备评定测量不确定度。查质量计量部0.05级数字压力表标准装置计量标准建标报告测量不确定度评定。评定方法满足标准要求。 抽查了中心化验室铜精矿中铜测量测不确定度评定，测量不确定度评定方法正确、符合要求。 现场重点抽查了阴极铜称量测量过程，不确定度评定方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量计量部、中心化验室 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业建立了计量标准1项。 查计量标准考核证书[1987]赣量标企证字第1666号，0.05级数字压力表标准装置，测量范围（300~1600）℃，不确定度或准确度等级U=1.2℃，k=2，有效期至2021年1月1日；发证单位均为江西省质量技术监督局。 外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场随机抽查了10台测量设备的溯源性，均符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 质量计量部、中心化验室、 | 否 |
| 14 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。企业识别了顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。抽查阴极铜称量计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已检定；测量设备验证正确。祥见《计量要求导出和计量验证记录表》 中心化验室2019年度进行了顾客满意度调查，共发出41份2019年顾客满意度调查信息表，收回41份，没有收到顾客的申诉投诉，顾客满意度93%。 | 质量计量部、中心化验室 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2019年7月3-5日组织了公司（四标一体）管理体系内审，内审分5个组，对公司12个部门进行了全要素的审核，测量管理体系共开出了1不符合项。查不符合项报告中，2019年7月4日在倾动炉车间检查发现《倾动炉车间浇注电子平台秤校准规范》未明确规定称重测试和偏载测试的最大允许误差，校准记录中无误差结果、无误差标准、无偏载测试结果、无结论。不符合GB/T 19022-2003标准7.1.1条款的要求。 2019年11月4日已完成整改。 查江西铜业股份有限公司内审不符合项报告中，2019年11月27日在熔炼车间二系统阳极炉工段现场校准浇铸秤的标准砝码露天摆放，不符合标准器具存放条件要求，也不符合ISO10012:2003标准6.3.2“环境”条款的要求。2019年12月9日已完成整改。 | 质量计量部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。阴极铜称量测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量计量部、中心化验室 | 否 |
| 17 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 在对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。 在质量计量部查编号1815207，型号TCS-100的电子台称2019年5月20日检定不合格“设备损坏，无法正常使用”，2019年6月12日电解车间提交测量设备（器具）报废申请报告进行处置。 | 质量计量部、中心化验室、硫酸车间、 倾动炉车间、新材料车间、备料车间 | 否 |
| 18 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司于2019年7月3-5日组织了贵溪冶炼厂管理体系内审，测量管理体系共开出了1不符合项，纠正、预防措施：对《倾动炉车间浇注电子平台秤校准规范》进行修改。2019年11月4日已完成整改。 | 质量计量部、中心化验室、硫酸车间、 倾动炉车间、新材料车间、备料车间 | 否 |
| 19 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 由于该贵溪冶炼厂生产性质，贵溪冶炼厂建立 最高计量标准1项开展检定和校准。 为保证强检测量设备依法受检和强检，满足江西省市场监管局强制检定计量器具一网通办的要求，对照《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》，对全厂测量设备进行了梳理，确定了473台强检测量设备，并在中国电子质量监督网上登记。企业列入强制检定设备473台，均采用外送校准。 详见测量设备溯源抽查表 | 质量计量部、中心化验室间 | 否 |
| 20 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 贵溪冶炼厂能源主要品种电力、煤、天然气、汽油、蒸汽等，企业2019年耗21.1（万吨标准煤）是重点耗能单位。 | 质量计量部、设备能源部 | 否 |
| 21 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 贵溪冶炼厂建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位，应配57台（件），实配57台（件）；进出主要次级用能单位，应配221台（件），实配 216台（件）；进出主要用能设备（单元）应配1276台（件），实配1230台（件）；经现场抽查设备完好率为100%。配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。 |  | 否 |
| 22 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查用能单位12台件，主要次级用能单位测量设备28台件，主要用能设备33台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。 |  | 否 |
| 23 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 抽查用能单位12台件，主要次级用能单位测量设备28台件，主要用能设备33台件，测量设备都经过检定/校准。 |  | 否 |