编     号：0244-2019

现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司（铜材公司）

审核员： 郭小红     审核日期： 2019年12月24日 上午至2019年12月24日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司的计量管理机构是那个部门？职能部门职责？ 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责 | 5.1计量职能 | 铜材公司计量职能机构是品质管理部。计量职能部门有5项职能。 询问眭勤部长品质管理部的职责：组织开展测量管理体系工作;负责组织GB/T19022—2003标准的宣贯，制定测量管理体系审核计划并实施内部审核，向管理者代表提交审核报告;负责测量管理体系有关事宜的对外联络;对测量管理体系运行情况进行监督检查等职责。 询问周军部长市场营销部的职责：负责对顾客满意度进行调查和评价。对顾客对投诉，及时反馈到品质管理部。 询问人力资源部赵志平的职责：公司年度培训计划的制定，培训工作的指导。组织员工岗位职责的制定。 询问铸轧分厂吴何庆的职责：建立测量设备台帐，保证测量设备现场使用均在有效期内。做到测量设备的正确使用和维护。 各部门领导清楚本部门的计量职责，相关人员清楚职责计量职责，基本符合公司测量管理体系的职责分配要求。 | 品质管理部、市场营销部、人力资源部、铸轧分厂 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业识别了顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 企业组织识别产品生产加工、质量控制、物料交接、安全等方面顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 市场营销部2019年度进行了顾客满意度调查，共发出50份2019年客户满意度调查信息表，收回50份，50份综合调查表满意度评价为90%，计量准确性满意度92%。没有收到顾客的申诉投诉。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 品质管理部、市场营销部、人力资源部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 品质管理部、铸轧分厂制定了2项质量目标1）A 类测量设备周期检定（校准）率：100%； 2）B 类测量设备周期检定（校准）率：95%以上； 2019年度质量目标完成情况：A 类测量设备周期检定（校准）率100%； B 类测量设备周期检定（校准）率1000% 中心试验室对公司的质量目标进行了分解并可以测量，2019年度质量目标完成情况：2019年度中心试验室及临时派出机构共出具检验检测报告11991份，数据准确率99.5%以上；试验报告一次性合格率99%以上；满意度调查共收集20份，20份调查表满意度评价均为“满意”，没有收到顾客的申诉投诉，顾客满意度95%以上。 企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核，每季度进行完成情况的汇总上报及检查。 | 品质管理部、人力资源部、铸轧分厂 | 否 |
| 4 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年12月16日开展了（四标一体）管理评审，会议由王小俊总经理主持审评，由品质管理部眭 勤汇报了体系运行情况。会议肯定了公司“四标一体”管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，明确了公司管理体系持续改进的5个方面问题，并对公司体系目前存在的5个方面的问题落实了整改部门。测量管理体系没有提出存在的问题。 2019年8月编制了2019年测量管理体系审核报告作为管理评审的输入材料。 | 品质管理部 | 否 |
| 5 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 铜材公司编制了岗位说明书，明确各岗位的职责。建立了部门和个人“五位一体”的评价和考核制度。 公司人力资源部编制了2019年度的培训计划，共64项，已完成64项。 铸轧分厂2019年5月18日进行“显微镜系统” 培训，16人参加，考试成绩为94分-100分。有培训相关记录和评价记录 查程晓红测量内审员证书，编号2012235，2012年4月18日发证。发证单位：中启认证公司。 | 品质管理部、人力资源部、铸轧分厂 | 否 |
| 6 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 品质管理部文件现行有效并受控。有计量相关文件19份受控清单。 在品质管理部查：GB/T19022-2003标准，品质管理部有发放记录。 现场使用的标准和规范与受控清单一致。 | 品质管理部、人力资源部、铸轧分厂 | 否 |
| 7 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 文件资料发放记录有文件名称、编号、借阅人、时间、归还人、时间等信息。 GB/T19022-2003标准，品质管理部有发放记录，标准发放日期2019.6.10. 查看品质管理部、铸轧分厂 2019年测量设备台帐,记录内容完整. 品质管理部设备台帐160850272外径千分尺，深圳华科计量检测技术有限公司校准，证书编号为HK1904280425校准日期2019.4.28；铸轧分厂设备台帐NF19022022压力表，贵溪市计量检定所检定，证书编号为GJY1911051636检定日期2019.11.5，有效期2020.11.4； 记录保存期限5年 | 品质管理部、人力资源部、铸轧分厂 | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 品质管理部编制了《测量设备台账》，对测量设备进行ABC分类管理。企业的测量设备送深圳华科计量检测技术有限公司、贵溪市计量检定所、江西省计量测试研究院、湖南航测检测技术服务有限公司进行检定、校准。 查品质管理部编号832型号1-5kg砝码,深圳华科计量检测技术有限公司 校准证书编号为HK1904280444校准日期2019.4.28，不确定度U=1mg, k=2，设备台帐为B类,设备台帐与检定证书和实物基本一致。 铸轧分厂编号为1000049型号WSB-1温湿度表,湖南航测检测技术服务有限公司校准证书编号为HC191111104校准日期2019.11.11，不确定度U=0.5℃, k=2，设备台帐为B类,设备台帐与检定证书和实物基本一致。 铸轧分厂编号为1000049型号WSB-1温湿度表,湖南航测检测技术服务有限公司校准证书编号为HC191111104校准日期2019.11.11，不确定度U=0.5℃, k=2，设备台帐为B类,设备台帐与检定证书和实物基本一致。 在铸轧分厂测量设备存放柜中，发现编号为CD1601502025的数显卡尺,东华计量检测试研究院检定，检定日期2017.6.28，有效期2018.6.27。不符合认证审核准则条款GB/T-19022-2003中 6.3.1要求为次要不符合。 测量设备使用环境条件均满足要求。 | 品质管理部、铸轧分厂 | 03 不符合项 |
| 9 | 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 品质管理部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。外部服务建有名录和业绩评定。查看编号为合格供应商名录共有深圳华科计量检测技术有限公司、贵溪市计量检定所、江西省计量测试研究院、湖南航测检测技术服务有限公司。没有进行评价和监视。建议定期对外部供方进行评价和监视。 | 品质管理部 | 否 建议项 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 在品质管理部查：编号832型号1-5kg砝码,深圳华科计量检测技术有限公司校准， 校准证书编号为HK1904280444校准日期2019.4.28，不确定度U=1mg, k=2。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，B类设备管理。 在铸轧分厂查：铸轧分厂编号为1000049型号WSB-1温湿度表,湖南航测检测技术服务有限公司校准证书编号为HC191111104校准日期2019.11.11，不确定度U=0.5℃, k=2，有计量确认记录。纳入测量设备台帐，B类设备管理。 仪器设备计量确认过程记录：从计量要求、计量特性、最大允差、准确度等级进行验证，验证满足要求。确认间隔有效期12个月。 验证方法正确。 | 品质管理部、铸轧分厂 | 否 |
| 11 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立计量标准。测量设备均采取外送检定/校准。送至深圳华科计量检测技术有限公司、贵溪市计量检定所、江西省计量测试研究院、湖南航测检测技术服务有限公司检定/校准。外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场随机抽查了7台测量设备的溯源性，均符合要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 品质管理部、铸轧分厂 | 否 |
| 12 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客，企业识别了顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 市场营销部2019年度进行了顾客满意度调查，共发出50份2019年客户满意度调查信息表，收回50份，50份综合调查表满意度评价为90%，计量准确性满意度92%。没有收到顾客的申诉投诉。 | 品质管理部、市场营销部 | 否 |
| 13 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2019年8月20-23日组织了公司（四标一体）管理体系内审，内审分2个组，对公司8个部门进行了全要素的审核，测量管理体系共开出了1不符合项，“铸轧分厂硬度计未列入台帐管理”。于2019年9月29日完成整改。 查江西铜业股份有限公司内审不符合项报告中， 2019年11月6日“在铸轧分厂15万吨品管组查PH计的测量设备的校准单位为深圳华科计量检测技术有限公司，经确认该单位不具备以上测量设备的检定校准认证认可。不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款“计量职能的管理者应确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准”的相关要求”。 2019年12月2日已完成整改。 | 品质管理部 | 否 |
| 14 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 测量设备是送外检定/校准，计量确认人员对外部检定/校准机构的资质和能力进行监视和核验。每次送检回单位后进行一次监视。 在品质管理部查：编号832型号1-5kg砝码,深圳华科计量检测技术有限公司校准，校准证书编号为HK1904280444校准日期2019.4.28，不确定度U=1mg, k=2。于2019.4.29进行计量确认，有确认记录，确认结论符合要求。 在铸轧分厂查：铸轧分厂编号为1000049型号WSB-1温湿度表,湖南航测检测技术服务有限公司校准证书编号为HC191111104校准日期2019.11.11，不确定度U=0.5℃, k=2， 于2019.11.13进行计量确认，有确认记录，确认结论符合要求。 | 品质管理部 | 否 |
| 15 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 在《公司内审管理流程 》和《测量数据管理流程》中对不合格控制提出了要求。 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 品质管理部、市场营销部、铸轧分厂 | 否 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 江西铜业股份有限公司内审不符合项报告中，2019年11月6日“在铸轧分厂15万吨品管组查PH计的测量设备的校准单位为深圳华科计量检测技术有限公司，经确认该单位不具备以上测量设备的检定校准认证认可。不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款“计量职能的管理者应确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准”的相关要求”纠正、预防措施：已要求重新查找有资质的检测单位进行检测并下发校准证书。。2019年12月2日已完成整改。 | 品质管理部、、铸轧分厂 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 该企业法定计量单位使用规范。 由于该企业生产性质，企业未建立 最高计量标准开展检定和校准，企业有18台测量设备列入强制检定，没有定量包装用设备。企业测量设备均采用外送校准。详见测量设备溯源抽查表 | 品质管理部、铸轧分厂 | 否 |