[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0244-2019
现场审核记录

企业名称： 江西铜业股份有限公司（东铜矿业）     
审核员：    吴勇强          审核日期： 2019年12月25日上午至2019年12月25日下午
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1计量职能
	生产技术部
包含生产室、计质室和机动室，3个室，其中计质室8人负责测量体系管理、化验分析及矿石分析，相关人员熟悉自己工作职责。
采选车间
包括碎矿、磨浮和精选三个工艺流程，含2个工段，140余人。
企业管理部
负责职称评定、人员培训以及人员调配，共5人。


	生产技术部
企业管理部
采选车间
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。
了解并满足顾客的计量要求。
是否提供满足顾客要求的证据。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	查有顾客满意度调查表，对测量设备检定/校准和调修工作质量的调查，发出4份，收回4份，最低分90分，满足质量质量目标要求。
	生产技术部
	否


	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？
	5.3质量目标
	生产技术部
A类测量设备周期检定（校准）率：100%；B类测量设备周期检定（校准）率：95%以上；计量异议处理率：100%；内部顾客满意度：90分以上；重要测量过程控制率：100%。抽查3季度（东同矿业有限责任公司）测量管理体系目标完成情况：内部顾客满意度平均分为92.5分，其他均为100%。
采选车间
量器具送检职责归到生产技术部，由生产技术部统一统计考核。

	生产技术部
采选车间
	否

	
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？
企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	生产技术部
企业于2019年1月11日开展了上年度管理评审，管理评审与其他4体系一并开展，会议由公司总经理李朝晖主持，由管理者代表张建民汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的1个方面的问题：贯彻实施新版测量体系落实了整改部门。
	生产技术部
	否

	
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式。
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？
培训实施情况
企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。
企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	生产技术部
参加2019年5月6日-9日集团公司举办新版测量管理体系内审员培训。
采选车间
1人参加测量管理体系内审员培训。
企业管理部
查有江铜集团东同矿业有限责任公司2019年培训工作计划，抽查化验工知识培训，2019年5月11日开展，8人参加培训，有员工培训评估表及签到，开展了实用性评价和质量评价。

	生产技术部
企业管理部
采选车间
	否

	
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？检测现场是否便于取阅？
	6.2.1程序
	生产技术部
体系方面有东同矿业有限责任公司测量管理作业流程、化验各元素分析规程，查现场有“短碘量法测定矿石中铜元素含量”标准，缺少文件发放回收记录。建议规范文件收发管理，做好文件发放、回收登记。
采选车间
查内部编制文件《PH计校准规范》无法提供开展评审的证据。建议企业对自编检测规范开展评审。
企业管理部
查有《江西铜业集团公司教育培训管理办法》和《东同矿业有限责任公司规章制度汇编》对测量人员培训做出相关规定。
	生产技术部
企业管理部
采选车间
	否
建议项

	
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	生产技术部
企业建立测量软件管理流程对测量软件管理。

	生产技术部
采选车间
	否

	
	企业是否编制了测量记录管理的程序，核对1-2个记录信息量：有无编号、依据、设备信息等要素
	6.2.3记录
	生产技术部
企业编制记录管理流程，形成“计质室记录清单”，抽查铜分析结果记录2019年6月份，编号097，记录信息及划改符合要求。
采选车间
查便携PH计校准记录，每周开展校准，符合要求；皮带秤称重记录在值班调度交班记录上体现。建议编制皮带秤称重记录表。
企业管理部
查编号Q-6.2-04培训相关记录，化验基础知识培训，授课形式，签章等符合要求。
	生产技术部
企业管理部
采选车间
	否
建议项

	
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?
测量设备的溯源方式？
测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
7.3.2溯源性
	生产技术部
查建立测量设备台账，其中A类量器具30件，B类量器具39件，抽查1、可见光分光光度计（070411070075），溯源到江西省抚州市计量所，有效期到2020年6月7日；2、电子天平（1230490655），溯源到抚州市东乡区计量检定测试所，有效期到2020年7月3日。查天平间电子天平标识缺少设备编号；查电子天平仪器使用登记2019年9月19日使用温度为27℃，而环境要求是（17-25）℃。查原子吸收室现场使用温湿度计（DT-2）标识显示有效期到2018年1月11日，未换标。建议加强对检定环境条件监管，培养检定员开展工作年前核查环境条件是否满足要求的工作那习惯。
采选车间
查有测量设备台账，包括皮带秤等34台量器具，溯源归口到生产技术部统一管理。
	生产技术部
采选车间
	否
建议项

	
	企业是否建立外部供方管理文件？ 
是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？
	6.4外部供方
	生产技术部
查有2019年度合格供应商登记表，包含5名合格供应商，抽查对江西省抚州市东乡区计量所服务和供应方评价、法定计量检定资质（有效期到2023.6.30）、授权范围等均符合要求。
	生产技术部
	否

	
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1计量确认
	生产技术部
抽查分析天平称量过程，测量要求经过识别并导出计量要求，测量设备验证方法正确。分光光度计（11070075）溯源至抚州市计量所，有效期到2019/6/18，符合要求；电子天平（1230490655）溯源至抚州市东乡区计量检定测试所，有效期到2019/7/4，符合要求。
	生产技术部
采选车间
	否

	
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程
	企业识别两个关键测量过程，每半年开展过程监视比对，抽查分析天平称量过程控制，满足要求。
	生产技术部
	否

	
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	生产技术部
企业建立《测量不确定度评定控制程序》，识别的2个重要测量过程开展了不确定度评定。
	生产技术部
	否

	
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	生产技术部
企业通过开展体系内审、接受外审实施测量管理体系监视，通过管理评审分析和改进。
	生产技术部
	否

	
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	通过满意度调开展顾客要求的收集；查有顾客满意度调查表，对测量设备检定/校准和调修工作质量的调查，发出4份，收回4份，最低分90分，满足质量质量目标要求。
	生产技术部
	否

	
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2019年9月17日-19日组织了公司测量管理体系内审，与质量、职业健康安全、环境和能源一并开展，管理者代表亲自参与审核，内审分7个组，对公司6个部门进行了全要素的审核，测量体系共开出0不符合项。建议对内审中发现的问题开具不符合项，并监督整改，确保体系的持续运行。
	生产技术部
	否
建议项

	
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	生产技术部
企业按测量管理作业流程要求开展内审，每年一次，车间每季度开展自查。
	生产技术部
	否

	
	企业发现任何不合格如何采取措施？
不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	对日常生产中出现的不符合，开具不符合报告，发送不符合原因分析和纠正措施，要求相关部门提供整改材料。对不合格测量设备报废处理，对涉及产品采取抽样测量的方式开展追溯。
出现不符合量器具由生产技术部下发测量设备报废/停用审批表，对不合格量器具由生产技术部收回封存处理。
	生产技术部
企业管理部
采选车间
	否

	
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	生产技术部
通过内审、管评和外部审核实现测量管理体系持续改进，纠正措施和预防措施形成文件，对发现的不符合，开具不符合项报告，发送不符合原因分析和纠正措施，要求相关部门提供整改材料。
采选车间
2019年有1人参加测量管理体系内审员培训。
企业管理部
增加课时费用、建立学习工作室，学习环境得到改善。
	生产技术部
企业管理部
采选车间
	否

	
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	现场抽查企业计量单位均为国际单位制单位。
企业未建立最高计量标准，查建立的测量设备台账，其中A类量器具30件，主要为压力表，溯源至抚州市东乡区计量检定测试所。

	科技质量
企业管理部
精尾综合厂
泗洲选矿厂
	否


 1 / 1

