编     号：0244-2019

现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司（东同矿业）

审核员：   周彤                                      审核日期：2019 年12月25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 安全环保部主要负责安全标准化、环保等工作，下设安全室、环保室，有5人，测量设备有个体粉尘采样器，共16台。 供应销售部不涉及测量管理体系 采掘车间主要负责掘进与采矿，采矿工区、供排工区、提运工区、职能组，有280余人，测量设备有压力表、全站仪、水表、电表、游标卡尺、电度表等19台件。 综合车间主要负责生产区供电、仓库管理、铁路运输管理，主要有综合组、水电工段、储运工段，共有31人，测量设备有电能表、汽车衡、轨道衡、台秤等42台。 | 安全环保部、供应销售部、采掘车间、综合车间 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 安全环保部2019年质量目标：有五项质量目标，与测量管理体系有关的质量目标没有。但是16台个体粉尘采样器都按期送检。 采掘车间2019年质量目标：有五项质量目标，与测量管理体系有关的质量目标没有。车间7台（件）测量设备按周期管理和12台件按一次性检定合格管理。 综合车间2019年体系管理目标：有13项质量目标，与测量管理体系有关的质量目标没有。但轨道衡、电子汽车衡、台秤都按期送检。 建议分解测量管理体系质量目标，并纳入考核。 | 安全环保部、采掘车间、综合车间 | 否 建议项 |
| 3 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 安全环保部制定了2019年度培训计划，共1项，完成了1项，三级安全教育，与测量管理体系有关的培训没有。 采掘车间制定了2019年度培训计划，共有13项，其中1项与测量管理体系有关，抽测量技术应用，参加人数3人，2019年6月18 日-28日，有培训教学安排表、培训签到表、培训效果评估表等。 综合车间制定了2019年员工岗位安全技能培训2项，与测量管理体系有关的培训没有。 | 安全环保部、采掘车间、综合车间 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 安全环保部文件现行有效并受控。查安全环保部安全室有效文件清单，抽《东同矿业质量（测量）、环境和职业健康安全管理体系手册》；DK/AHQR-10《测量设备台帐》；现场使用的文件与受控清单一致。 采掘车间文件现行有效并受控。查《采掘车间有效文件目录》，抽《采掘车间现场管理标准化文件、图表制度汇编》、《采掘车间测量设备台帐》；现场使用的文件与受控清单一致。 综合车间文件现行有效并受控。查《东同矿业综合车间2019年有效文件批准令》，抽JCC/DKMP-2011(EO)《东同矿业测量管理作业流程》、DK/ZHCJQR-03《测量设备台帐》；现场使用的文件与受控清单一致。 | 安全环保部、采掘车间、综合车间 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 公司未单独建立软件管理程序文件，在测量管理体系流程文件中的《测量设备管理流程》4.8中有明确要求。 安全环保部不涉及测量软件。 采掘车间不涉及测量软件。 综合车间轨道衡有测量软件名称大众衡器称重管理系统，DZSMTR-S1A，版本3.0.0.2，电子汽车衡有测量软件名称称重管理系统，版本1.0.5.9，测量软件初次使用及升版后均未进行软件确认。建议补充软件验证。 | 安全环保部、采掘车间、综合车间 | 否 建议项 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 安全环保部编制《测量设备台帐》（DK/AHQR-10），抽个体粉尘采样器（1807144），AKFC-92G，有效期2019.03.18-2020.03.17，使用单位采掘车间，检定单位江西省计量测试研究院。 采掘车间编制《东同矿业采掘车间测量设备台帐》，抽压力表（HY66660232565），0-1.6MPa，中国红旗仪表有限公司生产，周期6个月，A类合格，有效期2019.03.21-2019.09.20，检定单位东乡县计量所，使用单位采掘压风机房。为节约成本与压力表（HO66600812730），有效期2019.9.26-2020.3.25交替使用。待下次替换前再送东乡县计量所。 综合车间编制了《测量设备台帐》（DK/ZHCJQR-03），抽轨道衡（9710），型号GCS-100D，中等，托利多公司生产，使用单位储运工段，周期1年，合格，有效期2019.10.25-2020.10.24，A类，检定单位南昌轨道衡分站，在用。 | 安全环保部、采掘车间、综合车间 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 安全环保部有《测量设备台帐》；台账上个体粉尘采样器（1807131），AKFC-92G，有效期2019.03.18-2020.03.17，使用单位采掘车间，检定单位江西省计量测试研究院。有检定标签。 采掘车间查2019年在用测量设备台帐，共19台件，其中A类6台件，B类1台件，C类一次性检定12台件。抽现场全站仪（370357），标签破损，检定证书和台帐上一致，型号TS50 0.5〃R1000，合格，有效期2019.4.22-2020.4.21，检定单位河北计量检测院；压力表（HO66600812730），0-1.6MPa，A类合格，有效期2019.9.26-2020.3.25，标签为确认标签。 综合车间查2019年在用测量设备台帐，共42台件，其中A类2台件，B类2台件，C类一次性检定38台件。抽现场电子汽车衡（5081），型号SCS-120,A类，合格，有效期2019.6.24-2020.6.23；台秤(DTF-003)，型号TGT-500，B类，有效期2018.9.23-2021.9.22；三相三线智能电能表（4200222041706756770），C类一次性合格，校准日期2015.11.14.均与台帐一致。 综合车间民用器材爆破库房内有温湿度要求，有温湿度计，未送检也未纳入测量设备台帐管理。建议将温湿度计纳入B类管理。 | 安全环保部、采掘车间、综合车间 | 否 建议项 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1计量确认 | 安全环保部测量设备验证经生产技术部质管室进行。未换帖计量确认标识。 采掘车间测量设备验证经生产技术部质管室进行，并换贴了计量确认标识。 综合车间查测量设备台账，抽轨道衡（9710），溯源方式是检定，溯源间隔为12个月，检定单位国家轨道衡计量站南昌分站，标签轨道衡检定合格证有效期2019.10.25-2020.10.24。测量设备验证经生产技术部质管室进行。未换帖计量确认标识。 建议企业开展培训，强化设备标识管理要求。 | 安全环保部、采掘车间、综合车间 | 否 建议项 |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 安全环保部2018-2019年度测量设备未出现不合格情况。 采掘车间2018-2019年度测量设备未出现不合格情况 综合车间2018-2019年度测量设备未出现不合格情况 | 安全环保部、供应销售部、采掘车间、综合车间 | 否 |
| 10 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 安全环保部2018-2019年度内外审未发现不合格。 采掘车间2018-2019年度内外审未发现不合格。 综合车间2018-2019年度内外审未发现不合格。 | 安全环保部、采掘车间、综合车间 | 否 |