[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编     号：0244-2019
现场审核记录

企业名称： 江西铜业股份有限公司（德兴铜矿）     
审核员：        吴勇强                 审核日期： 2019年12月16日 上午至2019年12月17日 上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1计量职能
	科技质量部
对公司测量管理体系监督管理，组织内审及管理评审，负责全矿质量目标的统计工作，目前有4人负责体系监管工作。
人力资源部
有23人，包含5个业务板块，其中培训板块负责全矿测量相关培训。
企业管理部
负责全矿绩效考核，共有7人，2人涉及测量管理体系绩效考核。

精尾综合厂
包含铜油精矿等8个业务板块，670人，建立《德兴铜矿精尾综合厂岗位职责》，相关人员清楚自己职责。
泗洲选矿厂
包含2个磨浮2个碎矿共4个工段，生产、设备等8个科室，共800余人，碎矿、磨浮和浮选3个工艺流程。
采矿场
包含穿孔工段等14个工段，14个职能室;穿孔、爆破、铲装、运输、排土等5个工艺。
	科技质量部
人力资源部
企业管理部
精尾综合厂
泗洲选矿厂
采矿场
	否

	
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	查轨道衡计量测量过程识别顾客测量要求公差±200kg，转化为计量要求准确度±66.7kg，选用轨道衡准确度±60kg，满足顾客要求
	科技质量部
	否

	
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？
	5.3质量目标
	科技质量部
全矿有4项质量目标，目标可测量，但3季度质量目标完成情况未做统计。
精尾综合厂
查有分解质量目标1、A类量器具周期检定率100%；2、B类量器具周期检定率≥95%，查年统计指标均为100%。
泗洲选矿厂
查有分解质量目标1、A类量器具周期检定率100%；2、B类量器具周期检定率≥95%，查2019年1月-11月统计指标均为100%。
采矿场
质量目标未分解，建议分解质量目标并定期统计分析。
	科技质量
精尾综合厂
泗洲选矿厂
采矿场
	否
建议项

	
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2018年12月8日开展了管理评审（2019年管评计划12月19日开展），会议由矿长管勇敏主持，由管理者代表李国平汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了测量管理体系评审报告，对公司测量体系目前存在的3个方面的问题落实了整改部门。与质量、职业安全、环境、能源等4个体系一并进行，1年1次， 解决了1、部分记录不规范；2、部分验证记录不完整；3未识别部分测量设备计量要求等3个问题，输出措施为加大检查和管理力度，定期开展检查工作，有每月的检查记录。
	科技质量部
	否

	
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式。
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	科技质量部
有《人力资源管理流程》程序文件，规定了人员职责，抽查内审员祝绩余有内审员证ISC[N]1371，有效期2019.5.17至2022.5.16

人力资源部
查有《德兴铜矿2019年人力资源工作要点》包含2019年培训计划：1、测量管理体系知识培训班；2、计量工操作技能培训班。其中1项办理变更，未开展，2项计划2季度完成，实际10月份完成，对人员进行考试，但缺少培训效果评估及培训签到，建议按要求开展签到和培训效果评估。

	科技质量部
人力资源部
精尾综合厂
泗洲选矿厂
采矿场
	否
建议项

	
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？检测现场是否便于取阅？

	6.2.1程序
	科技质量部
有《测量管理体系作业指导书》版本号：F1，2019年4月1日发布，4月10日实施，其中包含22个程序文件，信息化版本控制，另有20个测量过程控制文件，均受控。
人力资源部
依据《江西铜业集团公司教育培训管理办法（试行）》和《人力资源管理流程》，文件现行有效。
企业管理部
查有《德兴铜矿2019年组织绩效考核方案》文件现行有效。
精尾综合厂
抽查五号尾矿旋流器分级试生产技术指标检测依据GB/T50123-2019,缺少文件管控。建议建立测量标准规范管控台账
查检化中心开具检定证书砝码（1g-2Kg）力质字第190707，2019.7.10检定，所依据JJG99-90不是最新有效，且证书中检定数据不全。建议对检定证书开展验证工作。

泗洲选矿厂
查一期-4球矿石计量，依据《电子皮带秤过程控制规范》进行测量过程控制，测量依据GB/T7721开展。文件信息系统版本控制。
	科技质量部
人力资源部
企业管理部
精尾综合厂
泗洲选矿厂
	否
建议项

	
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	查建立《测量软件控制》程序文件，对软件的识别和确认有明确规定。
	科技质量部
人力资源部
精尾综合厂
泗洲选矿厂
采矿场
	否

	
	企业是否编制了测量记录管理的程序，核对1-2个记录信息量：有无编号、依据、设备信息等要素
	6.2.3记录
	科技质量部
查建立《记录管理流程》程序文件，查内审记录无编号，文件4.1.2规定“记录不做编号规定，但记录的名称具有唯一性”。
人力资源部
有年度人员培训计划，培训过程记录，符合要求
精尾综合厂

查检化中心开具检定证书砝码（1g-2Kg）力质字第190707，2019.7.10检定证书中无检定数据。
查浓度壶称重原始记录，缺少编号等要素。建议规范原始记录管理。
泗洲选矿厂
查泗洲选矿厂一期电子皮带秤校验记录，2019.11.21校准。

	科技质量部
人力资源部
精尾综合厂
泗洲选矿厂
	否
建议项

	
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	精尾综合厂
查有A、B类和C类测量设备台账，包含量器具A、B类测量设备157件，C类测量设备75件。
查电磁流量计（H18224502）B类管理，涉及贸易结算，应为A类管理。
查电磁流量计（84697-1003），溯源到广电计量，校准日期为2019.4.17，符合要求。
抽查游标卡尺（01810101），标识清晰，有效。
泗洲选矿厂
查现场储气罐压力表（1309209258），符合要求。
采矿场
查有测量设备管理台账，包括A、B类测量器具552件。

抽查扭力扳手（1001604025）溯源至江西省计量测试研究院，有效期到2019年12月26日，溯源符合要求。
查压力表（B3056）溯源至德兴市市场监督检验检测中心，有效期到2020年4月15日，溯源符合要求。
	精尾综合厂
泗洲选矿厂
采矿场
	否

	
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？
	6.4外部供方
	科技质量部
查有《外部供方控制》程序，查对广州广电计量股份有限公司、德兴市市场监督检验检测中心、江西省计量测试研究院等开展资质评价，相关资质在有效期内，评价符合要求。
	科技质量部
	否

	
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1计量确认


	精尾综合厂
查检化中心出具游标卡尺（17110931）检定证书长字第706号，给出有效期2年，不符合通用卡尺检定规程规定的1年有效期。建议严格按规程规定的有效期溯源。
泗洲选矿厂
抽查压力表（1309209258）溯源到德兴市市场监督检验检测中心，2019年9月27日完成检定，有效期6个月。
	精尾综合厂
泗洲选矿厂
采矿场
	否
建议项

	
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程
	企业识别20个重要测量过程，建立测量过程目录，查静态轨道衡计量测量过程和汽车衡计量测量过程，将测量要求导出为计量要求，测量设备选择合理，过程受控。
	科技质量部
	否

	
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业建立测量不确定度评定程序文件，抽查静态轨道衡计量测量过程和汽车衡计量测量过程有不确定度评定
	科技质量部
	否

	
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业主要通过内审和管理评审实施监视、分析和改进。
	科技质量部
	否

	
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	科技质量部
每年进行1次体系内审，与质量、职业安全、环境、能源等4个体系一并进行，有体系内审计划，2019.9.9-2019.9.16开展了体系内审，开具3个不符合项，其中2019.9.9中大山仪表工段浓度计超期，纠正措施记录显示2019.11.4以归零，但实际目前仍在整改中，其余两项均以整改归零。建议按实际情况记录，对无法短期整改到位的适当延长整改期限。
	科技质量部
	否
建议项

	
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	20个识别的重要的测量过程均形成过程控制文件，对过程控制的频次和方式文件中有明确规定。
	科技质量部
	否

	
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	科技质量部
未出现不合格量器具等不合格现象，程序文件中有规定对不合格量器具开展评审。
精尾综合厂
未出现不合格量器具等不合格情况。
泗洲选矿厂
未出现不合格量器具等不合格情况。
采矿场
未出现不合格量器具等不合格情况。
	科技质量部
精尾综合厂
泗洲选矿厂
采矿场
	否

	
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	科技质量
每年度开展内审和管理评审，内审中发现不符合项组织整改，制定纠正措施。
企业管理部
查有对检化中心的考核，包括1、金比对误差；2、银比对误差；3、采选品味差；铜结算与理论品位差。抽查2019年3季度考核情况均达标，无需采取纠正措施。
泗洲选矿厂
2019年内审中不符合项“台账未按要求更新”已整改归零。
	科技质量
企业管理部
精尾综合厂
泗洲选矿厂
	否

	
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
是否重点用能单位？能源计量器具配备情况如何？
	计量法制要求
能源计量要求
	现场抽查企业计量单位均为国际单位制单位。
建立2项最高计量标准，游标卡尺和压力表，标准装置在有效期内，溯源有效。抽查台账中强检压力表溯源至德兴市市场监督检验检测中心、量块溯源到江西省计量院。
德兴铜矿是重点用能单位，2019年耗23.25（万吨标准煤）是重点耗能单位。使用的能源计量器具配备符合GB17167要求。用能单位，应配14台（件），实配 14台（件）；主要次级用能单位，应配 ：251台（件），实配 251台（件）；经现场抽查设备完好率为100%。

抽查用能单位2台件，主要次级用能单位测量设备4台件，主要用能设备8台件，测量设备精度等级都满足GB17167标准4.3.8表4要求。
	科技质量
企业管理部
精尾综合厂
泗洲选矿厂
	否


 1 / 1

