编     号：0244-2019

现场审核记录

企业名称： 江西铜业股份有限公司（德兴铜矿）

审核员：  孙文锦        审核日期： 2019年12月16日 上午至2019年12月17日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 检化中心：计量检定/校准、计量检斤、检测，金属平衡控制。 机动能源部：负责公司设备大修、年终检修计划的审批，并督促计划的落实。负责电能、水、油等能源计量数据的管理。 供应销售部：部分材料供应、硫精矿销售。 动力厂：供电设备维护，确保供电。 铸造公司：铸球、铸件、结构件制作、精加工，围绕矿山维修制作备件。下设铸球厂、铸件厂、结构件厂、标准件厂、精工厂、锻球厂、机电维修厂，管理部门有综合办、人力资源、财务室、安环室、技术质量室、生产设备室。由技术质量室负责计量管理的相关工作。 新技术厂：制造单位，进行钼精矿深加工、为选矿生产药剂、为德兴的采矿厂与大山厂提供润滑油。 | 检化中心 机动能源部 供应销售部 动力厂 铸造公司 新技术厂 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 检化中心：在对二级单位进行满意调查时，会同步调查顾客需求。如果分厂有建议会评估，可行的会采纳(暂时没有)。 供应销售部：主要是四位顾客，一位内部，三位外部顾客，有一位提出了“保持质量稳定”的意见和建议，其余二位无意见。 | 检化中心 供应销售部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？。 | 5.3质量目标 | 检化中心：文件规定A类测量设备周期检定率100%；B类测量设备周期检定率95%以上；计量异议处理率100%；内部顾客满意度：90分以上；重要测量过程控制率：100%。 实际完成情况：查《2019年全年测量设备检定（校准）统计报表》，其中检二工段、检三工段B类检定（校准）率均为14.29%，机关A类检定（校准）率均为116.67%，最后合计A类为105.13%、B类为100.71%。已多年未发生计量异议。内部顾客满意度抽查6份，均为100分。重要测量过程均受控。 动力厂：展示了2019年1-3季度质量目标完成情况，A类、B类测量设备检定（校准）率均为100%，1个重要测量过程受控。 铸造公司：A类测量设备周期检定率100%；B类测量设备周期检定率95%以上。 新技术厂：提供1-10月一体化管理体系目标完成情况：A类测量设备周期检定率100%；B类测量设备周期检定率95%以上；铼酸铵计量100%。 均达到目标。 | 检化中心 动力厂 铸造公司 新技术厂 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式。 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 检化中心：256人，29名劳务工，工种有：取样工、化验工、计量检定员、计量检斤员、样品加工、油脂分析、试金工、钳工等，特殊工种持证上岗，其中：电工11人、焊工区人、抓斗工19人，计量检定员5人。特殊工种作业证书由安全室保管。 2019年检测中心计划9项培训（其中专业技术培训4项）均按计划完成。 动力厂：3名电能表检定员，证书有效。 铸造公司：抽查岗位说明书，维修电工要求特种作业证、检验工无特殊要求。 新技术厂：岗位说明书提出岗位需求，人员变动有迹可循。每年12月德兴矿人力资源下发培训计划通知，逐级申报，2019年自培计划20项，3项外培，均已完成。 | 检化中心 动力厂 铸造公司 新技术厂 | 否 |
| 5 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？检测现场是否便于取阅？ | 6.2.1程序 | 现场提供了测量管理体系文件、及作业指导书，均为最新的有效版本。 铸造公司现场查询两本检定规程JJG21-1995、JJG30-2002，不是现行的有效版本。不符合ISO19022:2003 6.2.1的规定,次要不符合。 | 检化中心 机动能源部 动力厂 铸造公司 新技术厂 | 不符合项01 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 动力厂展示了《德兴铜矿电能测量管理软件登记表》，用于电能数据采集、检定数据有二款软件。 | 机动能源部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了测量记录管理的程序，核对1-2个记录信息量：有无编号、依据、设备信息等要素 | 6.2.3记录 | 检化中心：抽查《DT/JZQR-13压力表检定记录》，被检表名称简写，如乙炔表简写为“乙”，最大允许误差、分度值等未写计量单位，最大示值误差、最大回程误差未写数据。 机动能源部：抽查《江西铜业集团公司能源统计月报表》11月 动力厂：展示了在用的电能表台账、《计量要求识别表》等。 铸造公司：《计量器具周期检定计划表》有涂改、编制与审核未签字；《周检记录表》检测数据只划√，检验员未签字；建议《测量设备管理台账》技术参数的信息应当统一、规范。 新技术厂：《测量设备管理台账》内容完善、可操作性强，但压力计量单位登记成了MP。 | 检化中心 机动能源部 动力厂 铸造公司 新技术厂 | 否 建议项 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 检化中心：抽查《测量设备台账》，总226件，其中件封存、2件报废、1件停用，在用其所长221件。 抽查《计量标准考核证书》（[1989]赣量标企证字第二代894号），计量标准器为4件精密压力表：88.3.652、88.1.3317、90.6.0129、90.6.0119，但仅能出示88.3.652、90.6.0119的有效证书。 展示《量值溯源系统图》，其汽车衡、温度、酸度计、分光光度计向上饶计量测试中心溯源，E2等级砝码向中国测试技术研究院溯源，轨道衡向南昌检衡站溯源，其余衡器向德兴市市场和质量监督检验检测中心溯源，其他测量设备向江西省计量技术测试研究院溯源。 供应销售部：《计量器具及计量测试设备登记表》，共计7台台秤、2台燃油加油机，用于内部发放材料、油品。德兴铜矿内部校准。 动力厂：三相电能表检定装置的标准考核证书中所列标准装置已停用，建议尽快将新标准装置建标。 展示了在用的电能表台账。 铸造公司：在东华计量院校准较多。 新技术厂：在德兴市监管理检验检测中心检定/校准。 | 检化中心 动力厂 铸造公司 新技术厂 | 否 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 检化中心：均在国家法计量检定机构检定，例如江西省计量院、中国测试技术研究院，等。 机动能源部：特种设备检测由国家的特种设备检测部门执行。 供应销售部：大宗材料由集团公司负责，本部门负责的采购量占总量的2%左右。2019年的评审未完成，展示了《2018年德兴铜矿供应销售部材料供应商年度评价评审资料》，评价的考核细则操作性强。 | 检化中心 机动能源部 供应销售部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1计量确认 | 检化中心：抽查《计量确认记录》，对技术要求、测量设备计量特性进行比较。 机动能源部：该部门无计量器具。 动力厂：对外委检定/校准的电能表标准装置（共计3台）进行计量确认，形成确认记录。 铸造公司：《测量设备计量确认记录》，未写出厂编号。建议增加出厂编号。 新技术厂：《新技术厂测量设备检定/校准验证记录》，其中电子天平JA21002，要求最大允差±1.0e，检定结果是0.2mg，登记有误，需核实。 | 检化中心 机动能源部 动力厂 铸造公司 新技术厂 | 否 建议项 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 抽查《重要测量过程控制清单》，共12项重要测量过程，如：120t汽车衡测量过程、静态轨道衡测量过程。 | 检化中心 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 本单位有12个测量过程，化验有2个，其余均为计量测量类，例如：轨道衡计量测量过程，做了相应的测量过程不确定度评定报告。 | 检化中心 | 否 |
| 13 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 检化中心：主要是面对德铜二级单位。每个月下场检定时进行满意度调查。展示了六份《顾客满意度调查表》，均为100分。 建议：对顾客满意度调查情况定期汇总、分析。 供应销售部：已组织顾客满意度调查，展示《调查结果及分析报告》，共计三家单位，从提货手续、服务态度、财务结算、售后服务等六方面进行评价，最后的满意度为97.33%。 | 检化中心 供应销售部 | 否 建议项 |
| 14 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 检化中心：展示了《检化中心大型衡器 比对监视记录》（2019.11.25）、《检化中心（综合工段）二○一九年电子皮带秤链码校验记录》、《检化中心（综合工段）120t汽车衡校验记录》。 | 检化中心 | 否 |