编     号：0244-2019

现场审核记录

企业名称：江西铜业股份有限公司（永平铜矿）

审核员：   周彤                                      审核日期：2019 年12月23-24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 在《永平铜矿计量作业指导书》D版中的“职责和权限”5中对机动部及相关部门的的计量职能作出了规定。 安防部主要负责粉尘检测工作，共有8人，测量设备为个体粉尘采样器，共9台。 环保中心主要负责永平铜矿的环境检测，下设4个组，分别是环境管理组、水处理组、综合管理组、设备点检组，共28人，测量设备有电子天平、原子吸收分光光度计、数显温湿度表、酸度计、电热恒温干燥箱、压力表、流量计等27台测量设备。 动力厂主要负责永平铜矿内的水电、能源等设备的自校准工作，下设维修工段和动力工段、生产调度组、综合办，共有96人，主要测量设备电能表、电子表、电阻测试仪共计110余台。 机动部主要负责矿能源计量的管理、设备的运行管理、车辆管理、固定资产测量设备选型申报报废等。共14人，无测量设备。 选矿厂主要负责矿石处理，碎矿工段、磨浮工段、精矿工段、尾矿工段、维修工段、职能组室、后勤保障等500人左右，主要测量设备有压力表、皮带称、X荧光分析仪、粒度仪、外径千分尺、百分表等125台（件）。 | 安防部、环保中心、动力厂、机动部、选矿厂 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 安防部2019年质量目标：9台个体粉尘采样器（AKFC-92G）受检率达100%； 完成情况：9台个体粉尘采样器已于2019年11月28日送至江西省计量测试研究院。现场有这9台个体粉尘采样器上个周期的检定证书，有效期为2018年11月25日-2019年11月24日，经查，四季度粉尘采用原始数据显示9台个体粉尘采样器使用时间为2019年10月21日-2019年11月7日。 环保中心2019年质量目标：没有设置部门的质量目标。建议设置本部门质量目标。 动力厂2019年质量目标：B类电能表自校率100%，C类电能表自校率100%。 完成情况：都按自校准周期进行校准，自校准率100%。 机动部2019年质量目标：主要设备可开工率≥90%，数据备份率100% 完成情况：一、二、三季度主要设备开工率分别为95.5%、94.8%、97.42%，数据备份率1-10月份均为100% 选矿厂：查2019年选矿厂管理目标：计量指标：A类测量设备周检（校准)率100%，B类测量设备周检（校准)率≥95%，未统计每季度的计量指标。建议补充统计每季度的计量指标，主管部门加强考核力度。 | 安防部、环保中心、动力厂、机动部、选矿厂 | 否 建议项 |
| 3 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 安防部制定了2019年度培训计划，共7项，完成了7项，与粉尘检测有关的培训没有。每年在粉尘检测站进行培训考试，存在德兴粉尘检测站。 环保中心提供不出2019年度本部门的培训计划及完成情况。 动力厂制定了2019年度培训计划，共7项，完成了7项，与测量管体系有关的培训有1项，抽司泵工技术培训记录，培训时间2019年6月13、20、26、27日，有培训教学安排表、培训学员登记表（含成绩）、培训考勤表、培训小结表（含效果评估）、考试试卷、教学评价表。 动力厂共2人取得了计量检定员证：莫培想，证号：[2010]计检证赣字第M2892号，专业电能表，有效期至2020.08.10；蒋泽旭，[2015]计检证赣字第077号，专业电能表，有效期至2020.07.15 机动部2019年9月17日-18日参与了总公司组织的2019年能源管理培训班。 选矿厂制定了2019年度培训计划，共14项，完成了14项。抽仪表维修工的培训记录，培训时间2019年10月27-31日，有培训教学安排表、培训学员登记表（含成绩）、培训考勤表、培训小结表（含效果评估）、考试试卷、教学评价表。符合要求。 | 安防部、环保中心、动力厂、机动部、选矿厂 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 有永平铜矿一体化管理手册在公司OA上发布受控。 安防部文件现行有效并受控。查：安全防护部有效文件清单，抽YP/QRAF21《个体粉尘采样器流量检查效对规范》；YP/QOAFB《安防部管理目标》。现场使用的文件与有效文件清单一致。 环保中心文件现行有效并受控。查：环保中心计量管理有效文件清单，抽《精密PH计操作规程》；《可见分光光度计期间核查作业指导书》现场使用的文件与有效文件清单一致。 动力厂文件现行有效并受控。查：动力厂计量管理有效文件清单，抽JJG596-2012《电子式交流电能表》，现场使用的文件与有效文件清单一致。 机动部文件现行有效并受控。查：机动部有效文件清单，抽《永平铜矿固定资产管理制度》、《机动部纠正和预防作业指导书》(YP/WIJD001),现场使用的文件与有效文件清单一致。 选矿厂未提供有效文件清单。建议编制有效文件清单。 | 安防部、环保中心、动力厂、机动部、选矿厂 | 否 建议项 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 公司未单独建立软件管理程序文件，在《测量设备管理程序》中对软件的确认未做出规定，在测量管理体系流程文件中的《测量设备管理流程》3.12.3中有明确要求。 安防部没有测量软件。 环保中心没有测量软件。 动力厂电能表有现场校验系统测量软件，在初次使用及升版后未进行软件确认。建议补充软件确认。 机动部不涉及。 选矿厂X荧光分析仪有测量软件，Outotec Courier 5i，软件版本从5升级至5i，测量软件初次使用及升版后均未进行软件确认。建议补充软件确认。 | 安防部、环保中心、动力厂、机动部、选矿厂 | 否 建议项 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 公司编制了《记录控制程序》 安防部有与江西省计量测试研究院签订的送检协议书。 环保中心查《2019年永平铜矿环保中心测量设备管理台账》26项、《2019年测量设备检定/校准计划表》9项，两者不一致，如台账中明渠流量计（130408）没有在计划表中出现等。建议核对真实信息，完善台账。 动力厂编制了《2019年测量设备溯源台账》,抽电能表（S12-067200),DSSD22, B类，校准日期2019.06.20，有效期至2020.06.19，电能现场校验记录单（2019004），有误差、校验周期、检定结果、校验人等栏目，并填写数据，符合要求。三相费控智能电表(91308110000000060、91308110000000089、91308110000000108),均为A类，检定日期均为2019.03.13，有效期均为2020.03.12，查上饶供电公司电能表现场校验记录单，只有编号为91308110000000060与台账一致，另外两个电能表的现场校验记录单编号不一致。建议规范台账管理。 机动部查《在用大型测量设备管理台账》，抽绝缘电阻测试仪（0670），YG2520，陕西易达电气有限公司，生产日期2006.5.1，启用日期2006.5.30，原值164500，使用部门动力厂，使用地点工贸动力金共车间。 选矿厂查《测量设备管理台账》抽水准仪（012109），DS3，B类，确认间隔、检定/校准日期、有效期、溯源单位、送检方式、证书编号、确认状态、制造商及出厂编号等，其中制造商及出厂编号未填写。建议规范记录管理。 | 安防部、环保中心、动力厂、机动部、选矿厂 | 否 建议项 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 安防部有测量设备台账，9台个体粉尘采样器，型号均为AKFC-92G，A类，有效期为2018年11月25日-2019年11月24日，现已送江西省计量测试研究院。有历次检定证书。 环保中心有测量设备台账，含监视设备和标准物质，抽酸度计（JL/YPS003A),A类合格证，有效期2019.07.30-2020.07.29；可见分光度计（JL/YPS029A），A类合格证，有效期2019.07.30-2020.07.29；与检定证书一致； 动力厂有测量设备台账，现场抽电子式三相三线多功能电能表(1409),型号DSSD22，B类，有效期2019.6.10-2024.6.9；抽绝缘电阻测试仪（0670），YG2520,上饶市计量所检定，有效期2019.03.15-2020.03.15，未进行计量确认未换贴确认标识，在测量设备溯源台账上也没有查到该设备。建议加强计量确认管理。 机动部无测量设备实物。 选矿厂有测量设备台账，皮带称（铜系统）EF009543,B类，每周自校准，有校准规范，提供不出自校准记录。现场球磨机上的电流表、电压表、功率表等无任何标识。建议定期组织检查。 | 安防部、环保中心、动力厂、机动部、选矿厂 | 否 建议项 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1计量确认 | 安防部无计量确认记录。 环保中心无计量确认记录。 建议编制规范技术记录，并受控管理。 动力厂有计量确认记录，抽电子表（00365785），DSSD51，0-380V，0.01-100A，B类，有效期2019.06.20-2020.06.19，检定单位动力厂，动力厂从技术要求、测量设备计量特性等方面进行了验证，验证结果合格，验证日期2019.6.20 机动部不涉及。 选矿厂有计量确认记录，抽压力表（66621214560），0-1.6MPa，A类，有效期2019.6.27-2019.12.26，检定单位铅山县市场监督管理局，选矿厂从技术要求、测量设备计量特性等方面进行了验证，验证结果合格，验证日期2019.6.27 | 安防部、环保中心、动力厂、机动部、选矿厂 | 否 建议项 |
| 9 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 公司编制了《不合格控制程序》对出现的不合格测量过程、不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 安防部9台个体粉尘采样器未出现不合格情况。 环保中心：2019年10月30日电子天平（1126211993），AB204-S,江西省计量院检定不合格已开出纠正预防措施通知单，但提供不出对以往测量数据的追溯记录。建议加强对不合格测量设备管理，对人员开展不合格处置培训。 动力厂未出现不合格情况。 机动部在内外审中未提出不符合项 动力厂2019年内外审中未提出不符合项。 选矿厂2019年内外审中未提出不符合项。 | 安防部、环保中心、动力厂、机动部、选矿厂 | 否 建议项 |
| 10 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 安防部2018年、2019年内外审均未提出不符合项，无不合格测量设备。 环保中心2019年11月12日开出的纠正和预防措施处理单，“天平底部的瓷砖空鼓，不平对测量结果产生影响，导致电子天平的正确读数与正常使用。”目前已完成原因分析和纠正，还未提交质检中心进行验证。 动力厂2019年无不合格测量设备。 机动部不涉及。 选矿厂2019年无不合格测量设备。 | 安防部、环保中心、动力厂、机动部、选矿厂 | 否 |