编     号：0244-2019

现场审核记录

企业名称： 江西铜业股份有限公司（银山矿业）

审核员：        吴勇强                 审核日期： 2019年12月18日 上午至2019年12月18日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 人力资源部：分管理为人事管理、社保管理及培训、招聘，共有7人。 机动能源部：主要开展配件供应、委外修理、能源管理和设备大修等业务，共有8人。 井下采矿场：包含安防、安全环保、生产、设备及综合工段负责安全环保、生产、设备管理、综合管理等业务共268人。 化验室计检站：原矿、原材料、外销精矿各类元素检测，成分分析；水质检测；包含铅、锌、铜、硫、金、银含量检测，共50余人。 检化中心:计量和标准化管理，银山矿业计量、检测和体系建设，共52人，其中计量检测人员26人。 | 检化中心 人力资源部 机动能源部 化验室计检站 井下采矿场 | 否 |
|  | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 检化中心：查数字汽车衡称重测量过程中识别顾客要求并转化计量要求，所选量具精度级范围符合要求，溯源有效。 | 检化中心 | 否 |
|  | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？ | 5.3质量目标 | 机动能源部：量器具管控在二级单位自行管理，不涉及测量体系质量目标。 井下采矿场：查有分解质量目标A类测量设备周期检定率100%，B类测量设备周期检定率95%，由检化中心统一统计考核。 化验室计检站：查有分解质量目标A类测量设备周期检定率100%，B类测量设备周期检定率95%，由检化中心统一统计考核。 检化中心：查有2019年度一体化管理体系目标，形成文件受控包含：测量设备检定率100%；测量设备送检率≥95%。查2019年1季度两项指标均为100%。 | 检化中心 人力资源部 机动能源部 化验室计检站 井下采矿场 | 否 |
|  | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年12月2日开展了管理评审，会议由矿长尹启华主持，由管理者代表刘俊祥汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面（异常数据响应的及时性和应对措施的有效性；优化模块，更精准的对能源消耗进行计量）的问题落实了整改部门。 | 检化中心 | 否 |
|  | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式。 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 人力资源部：查有《银山矿业有限公司2019年培训工作计划表》其中涉及测量管理体系计划有化验工技能培训、制样工技能培训和一体化管理体系培训。抽查制样工内部培训材料，2019.6.6日开展培训，有培训通知、计划、培训登记、签到、以及调查问卷形式开展的效果评估。查外部培训企业2019.5.6-2019.5.9日5人参加，参加国标联现场培训，童图敏等5人均取得内审员资格。查有11个人力资源管理流程。 | 人力资源部 | 否 |
|  | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？检测现场是否便于取阅？ | 6.2.1程序 | 人力资源部：《江西铜业集团银山矿业有限公司员工培训管理实施细则》现行有效。 机动能源部：查有《江铜集团银山矿业有限责任公司设备委外修理管理办法》现行有效，机动能源部《银山矿业有限责任公司2019年一体化管理体系文件》。 井下采矿场：依据2015年4月2日发布《计量作业指导书》，现场受控。 化验室计检站：查有抽查现场有GB/T3884.1和GB/T14353.2铜及铅测定方法，现行有效，其中GB/T14353.2未按要求受控。 检化中心：查有《检化中心有效文件清单》其中包含体系文件和技术文件，其中数字指示称JJG539-1997非现行有效。建议加强对标准的管理。 | 检化中心 人力资源部 机动能源部 化验室计检站 井下采矿场 | 否 建议项 |
|  | 企业是否编制了测量记录管理的程序，核对1-2个记录信息量：有无编号、依据、设备信息等要素 | 6.2.3记录 | 人力资源部：抽查《银山矿业公司员工培训审批表》符合要求。 机动能源部：查有《江铜集团银山矿业有限公司2018年合格委外修理承修方名录》、江西中海科技有限公司《江铜集团银山矿业有限责任公司零时承修方审批表》完整详实，符合要求。 井下采矿场：查井下采矿场斜坡道运输量统计表中汽车衡计量为自动称重记录。 化验室计检站：查YS/JHQR-15铜元素化验原始记录，2019.11.28，缺少检测依据。查硫容量分析原始记录，符合要求。 检化中心：查《压力表、真空表检定记录》标号：YS/JZQR-28，2019.4.9日检定，缺少检定依据、标准器具信息和审核人员签字。不符合ISO19022:2003 6.2.3的规定,次要不符合。 | 检化中心 人力资源部 机动能源部 化验室计检站 井下采矿场 | 不符合项01 |
|  | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 井下采矿场：查有《江铜集团银山矿业公司井下采矿场2019年测量设备台账》共17台量器具。查电子地秤（Q001669-DMU）溯源到江西上饶市计量所，检定日期2019/07/16；查多参数气体报警器（AKS014728）溯源到广东精衡检测科技有限公司，校准日期2019/11/13； 化验室计检站：查有2019年仪器设备台账，编号CX4.4-1/JL(11),查天平室现场《仪器使用登记册》有环境记录，现场温湿度计有效期2010.12.4；查天平室现场一电子称无任何标识。建议开展对标识有效性的检查，加强标识管理。 查建立精密压力表标准装置和衡器检定装置两个标准，运行有效。 检化中心：查有全矿2019测量设备台账,查电子地秤（14904046），溯源到江西上饶市计量所。 | 检化中心 机动能源部 化验室计检站 井下采矿场 | 否 建议项 |
|  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 机动能源部：供应方为江铜集团指定供应商，不单独做评价。检测设备维修合格供应商59家，通过打分评价，90分为优秀。 检化中心：查广州精衡检测科技有限公司CNAS实验室认可资质，有效期到2025.4.21，有效。 | 检化中心 机动能源部 | 否 |
|  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1计量确认 | 检化中心：抽查数字汽车衡称重测量过程，关键测量过程导出计量要求，测量设备验证方法是正确，符合要求。 | 检化中心 | 否 |
|  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 化验室计检站：识别3个重要测量过程，通过比对监视保证测量过程受控。 | 检化中心 化验室计检站 | 否 |
|  | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 检化中心：抽查SCS-50数字汽车衡称重不确定度评定报告，符合要求。 | 检化中心 | 否 |
|  | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 通过内审和管理评审实施监视、分析和改进。 | 检化中心 | 否 |
|  | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业开展年度满意度调查。查有“江西铜业公司校准实验室2019年顾客满意度调查表”其中对东铜矿业调查得分92分 | 检化中心 | 否 |
|  | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年10月14日-16日与质量等4个体系一起组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分3个组，对公司15个部门进行了全要素的审核，共开出了0个不符合项。建议加强审核员培训，有效利用内审发现体系的不足确保持续改进。 | 检化中心 | 否 建议项 |
|  | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 识别3个关键的测量过程，均形成过程控制文件，对过程控制的频次和方式文件中有明确规定。 | 检化中心 | 否 |
|  | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业建立不符合控制程序，对于体系中的近一年未发生不合格的情况。 | 检化中心 化验室计检站 井下采矿场 | 否 |
|  | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 查有JCC/YSMP16 不合格控制程序，2019年内审未开不符合项。 | 检化中心 化验室计检站 井下采矿场 | 否 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 能源计量要求 | 现场抽查企业计量单位均为国际单位制单位。 建立未建立最高计量标准。建立A类压力表台账，其中A类压力表27块，溯源至江西上饶市计量所，抽查多参数气体报警器，在有效期内，符合要求。 | 检化中心 化验室计检站 井下采矿场 | 否 |