编号：0328-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 浙江正境环保科技有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 数字万用表 | 34211134WS | 15B+ | DCV：±0.5%  ACV：±1.0% DCA：±1.5%  ACA：±1.5%  Ω：±0.5% | 多用表校准系统 MPE:  DCV：20mV～1100V：±0.05% ACV：20mV～1100V：±0.05% DCA：2μ A～20A：±0.05% ACA：200μ A～20A：±0.05% Ω：10Ω～100MΩ：±0.05% | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.4.18 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 140814346 | Y-100 | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 绍兴市上虞区质检计量测试所 | 2022.1.27 | √ |
| 品管部 | 噪声仪 | 50202252 | TES1350A | MPE：±1.0dB | 声校准器  1级 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.4.28 | √ |
| 品管部 | 测震仪 | S7N090859323 | VC63B | 加速度：±10%  位移：±10%  时间：±10%  频率：±2.0Hz | 振动/冲击台计量校准系统  *Urel*=3% *k*=2 | 广东中准检测有限公司 | 2022.4.20 | √ |
| 品管部 | 数显卡尺 | YK001 | （0-150）mm | 0-70mm  MPE:±0.02mm  70-150mm  MPE:±0.03mm | 量块 4等、5等  数显外径千分尺  MPE:±2μ m | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.4.18 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | 160502 | TCS-100 | MPE:±0.05kg | 砝码  F2、M1等级 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.4.18 | √ |
| 品管部 | 钳形电流表 | C160331552 | UT210D | 2.5级 | 多功能校准仪 MPE:  DCA：10mA～20A：±0.05% ACA：100mA～20A：±0.05% | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.4.18 | √ |
| 品管部 | 接地电阻测试仪 | 111712081-019 | CS2678 | ±5.0% | 接地电阻检定装置  MPE：±0.2%+0.02mΩ | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2022.4.18 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《量值溯源管理程序》、《外部供方控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托方苏州国方校准测试技术有限公司、绍兴市上虞区质检计量测试所、广东中准检测有限公司3家机构进行检定/校准，校准/检定证书由品质管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2022年5月28日至5月29日  宓建民da62af756b47258a11391fb3cfb4281  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。